固定污染源废气自动监测设备比对

监 测 报 告

科利华检字(2024)07079-1号

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司

废气在线监测设备第三季度比对监测 运营单位：中绿环保科技股份有限公司

委托单位：山西晋钢智造科技实业有限公司

山西科利华环境检测有限公司

二O 二四年八月

此证仅限

山西科利华环境检测有限公司

告

第07079-号使用， 火8

科利华检字604) 复印无效。

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：210412050930

名称：山西科利华环境检测有限公司

地 址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

210412050930

发证日期：2022年07月21日

有效期至：2027年08月19日

发证机关：山西省市场监督管理局

提示：1.应在法人资格证书有效期内开展工作。2.应在证书有效期届满前3个月提出复查申请，逾期不申请此证书注销。 本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

声  明

1、未经本单位书面批准，不得复制(全文复制除外)报告；

2、报告出具的数据具有法律效力，涂改无效；

3、报告无审核人员、审定人员签名无效；无检测单位公章、CMA 章

及骑缝章无效；

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提 出，逾期不予受理；

5、本监测报告只对本次监测结果负责；由委托方自行采集的样品， 仅对该样品的监测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

承担单位：山西科利华环境检测有限公司

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司废气在线监测 设备第三季度比对监测

项目负责人：孟晓阳 报告编写人：

审      核： 审      定：

单位名称：山西科利华环境检测有限公司

地    址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

邮    编：047100

电    话：0355-8501001

网    址 ：http:/klhjc.cn

邮    箱 ：sxklhjc@163.com

相关咨询问题请添加业务微信：18803550518

目     录

前言 	 1

一 、企业及在线自动监测系统概况 	1

二 、比对监测内容 	2

三、比对测试方法及考核指标 	3

四 、企业工况 	4

五 、比对监测质量保证 	 5

六、2#230m²烧结机尾比对监测结果 	7

七、1#230m²烧结机尾比对监测结果 	9

八、1#180m²烧结机尾比对监测结果 	 11

九、2×1380m³中转站比对监测结果	 13

十、2#1380m³高炉中转比对监测结果 	15

十一、2#1380m³高炉矿槽比对监测结果 	 17

十二、1#1380m³高炉矿槽比对监测结果 	19

十三、2×1380m³高炉煤粉制备1#比对监测结果 	21

十四、2×1380m³高炉煤粉制备2#比对监测结果 	23

十五、2#1380m³高炉出铁场比对监测结果 	25

十六、2#1380m³高炉新增出铁场比对监测结果	 27

十七、1#1380m³高炉出铁场比对监测结果 	29

十八、3#转炉二次烟气比对监测结果 	31

十九、2#180m²烧结机尾比对监测结果 	33

二十、1-2#TGS 环保竖窑成品系统比对监测结果 	35

二十一、1-4#TGS 环保竖窑原料系统比对监测结果 	37

二十二、3-4#TGS环保竖窑成品系统比对监测结果 	39

二十三、1#1250m³高炉矿槽比对监测结果	41

二十四、比对结论 	43

# 前言

受山西晋钢智造科技实业有限公司的委托，根据山西省市场监督管理局《固 定污染源烟气排放连续监测系统运行维护质量控制技术规范》 (DB14/T  2051-2020)的要求，我公司于2024年7月16、19、23~26、29~31日、8月1、 2日对该企业安装于2#230m²烧结机尾、1#230m²烧结机尾、1#180m²烧结机尾、 2×1380m³高炉中转站、2#1380m³高炉中转站、2#1380m³高炉矿槽、1#1380m³  高炉矿槽、2×1380m³高炉煤粉制备1#、2×1380m³ 高炉煤粉制备2#、2#1380m³   高炉出铁场、2#1380m³高炉新增出铁场、1#1380m³高炉出铁场、3#转炉二次烟  气、1-2#TGS环保竖窑成品系统、2#180m²烧结机尾、1-4#TGS 环保竖窑原料系 统、3-4#TGS 环保竖窑成品系统、1#1250m³高炉矿槽排气烟道安装的十八套烟  气CEMS 进行比对监测。监测内容如下：

# 一、企业及连续在线监测系统概况

企业及连续在线监测系统概况见表1。

表 1  企业及连续在线监测系统概况一览表

| 名 称 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 | 地 址 | 晋城市泽州县巴公 工业园区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 陈彦胜 | 电 话 | 13513560357 |
| 行业类型 | 钢铁行业 | 主要产品 | 钢材 |
| 气污染物 | 颗粒物 | 监测日期 | 2024年7月16、19、23~26、 29~31日、8月1、2日 |
| 设备厂家 | 中绿环保科技股份有限公司 | 电 话 | 15333565655 |
| CEMS安装位置 | 2#230m²烧结机尾 | CEMS安装时间 | 2021.5 |
|  | 1#230m²烧结机尾 |  | 2021.5 |
|  | 2#180m²烧结机尾 |  | 2020.12 |
|  | 1#180m²烧结机尾 |  | 2020.12 |
|  | 2×1380m³高炉中转站 |  | 2018.10 |

证 书 编 号 2 1 0 4 1 2 0 5 0 9 3 0

| CEMS安装位置 | 2#1380m³高炉中转站 |  | CEMS安装时间 | 2020.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2#1380m³高炉矿槽 |  |  | 2020.11 |
|  | 1#1380m³高炉矿槽 |  |  | 2021.3 |
|  | 2×1380m³高炉煤粉制备1# |  |  | 2023.5 |
|  | 2×1380m³高炉煤粉制备2# |  |  | 2018.10 |
|  | 2#1380m³高炉出铁场 |  |  | 2020.11 |
|  | 1#1380m³高炉出铁场 |  |  | 2021.3 |
|  | 2#1380m³高炉新增出铁场 |  |  | 2020.11 |
|  | 3#转炉二次烟气 |  |  | 2020.11 |
|  | 1-4#TGS环保竖窑原料系统 |  |  | 2018.10 |
|  | 1-2#TGS环保竖窑成品系统 |  |  | 2018.10 |
|  | 3-4#TGS环保竖窑成品系统 |  |  | 2020.12 |
|  | 1#1250m³高炉矿槽 |  |  | 2021.5 |
| 监测单位 |  | 山西科利华环境检测有限公司 |  |  |
| CEMS采样位置 |  | 符合国家相关规定 | 手工采样位置 | 符合国家相关规定 |

# 二、比对监测内容

在线自动监测系统比对监测内容及监测频次见表2。

表 2 监测内容及频次一览表

| 序号 | 污染源 | 比对监测项目 | 比对监测频次 | 监测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#230m²烧结机尾 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.16 |
| 2 | 1#230m2烧结机尾 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.19 |
| 3 | 1#180m²烧结机尾 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.23 |
| 4 | 2×1380m³高炉中转站 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.23 |

| 序 号 | 污染源 | 比对监测项目 | 比对监测频次 | 监测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2#1380m³高炉中转站 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.24 |
| 6 | 2#1380m³高炉矿槽 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.25 |
| 7 | 1#1380m³高炉矿槽 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.24 |
| 8 | 2×1380m³高炉煤粉制备1# | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.25 |
| 9 | 2×1380m³高炉煤粉制备2# | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.26 |
| 10 | 2#1380m³高炉出铁场 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.29 |
| 11 | 2#1380m³高炉新增出铁场 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.29 |
| 12 | 1#1380m³高炉出铁场 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.30 |
| 13 | 3#转炉二次烟气 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.30 |
| 14 | 1-2#TGS环保竖窑成品系统 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.31 |
| 15 | 2#180m²烧结机尾 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.7.31 |
| 16 | 1-4#TGS环保竖窑原料系统 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.8.1 |
| 17 | 3-4#TGS环保竖窑成品系统 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.8.1 |
| 18 | 1#1250m³高炉矿槽 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，3次/天 | 2024.8.2 |

三、比对测试方法及指标限值

比对监测分析方法及指标限值见表3。

表3  比对监测分析方法及考核指标一览表

| 比对监测项目 | 比对监测方法 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 |
| 流速 | 皮托管法 | HJ/T397-2007 |
| 含湿量 | 干湿球法 | HJ/T397-2007 |
| 烟温 | 热电偶法 | HJ/T397-2007 |

| 监测项目 | 浓度范围 | 指标限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对误差 | 绝对误差 |
| 颗粒物 | ≤10mg/m³ |  | ≤±5mg/m³ |
|  | >10~≤20(mg/m³) | -- | ≤±6mg/m³ |
|  | >20~≤50(mg/m³) | ≤±30% |  |
|  | >50~≤100(mg/m³) | ≤±25% |  |
|  | >100~≤200(mg/m³) | ≤±20% | -- |
|  | >200 mg/m³ | ≤±15% | - |
| 流速 | >10m/s | ≤±10% |  |
|  | ≤10m/s | ≤±12% | -- |
| 烟温 |  |  | ≤±3℃ |
| 含湿量 | ≤5.0% |  | ≤±1.5% |
|  | >5.0% | ≤±25% | -- |

# 四、企业工况

本次比对监测期间，生产工况稳定，环保设施运行正常，生产负荷为设计能 力的75%以上，生产工况见表4-1。

表4-1 生产工况一览表

| 监测日期 | 生产设施 | 设计生产能 力 | 实际生产能 力(t/d) | 生产负荷 (%) | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.16 | 2#230m²烧结机 | 6681 | 6459.7 | 96.7 | 2#230m²烧结机尾 |
| 2024.7.19 | 1#230m²烧结机 | 6681 | 6589.3 | 98.6 | 1#230m²烧结机尾 |
| 2024.7.23 | 1#180m²烧结机 | 5227 | 5105.3 | 97.7 | 1#180m²烧结机尾 |
| 2024.7.23 | 2×1380m³高炉 | 3312 | 3054.2 | 92.2 | 2×1380m³高炉中转站 |
| 2024.7.24 | 2×1380m³高炉 | 3312 | 3125.3 | 94.4 | 1#1380m³高炉矿槽、 2#1380m³高炉中转站 |

| 监测日期 | 生产设施 | 设计生产能 力 | 实际生产能 力(t/d) | 生产负荷 (%) | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.25 | 2×1380m³高炉 | 3312 | 3185.2 | 96.2 | 2#1380m³高炉矿槽、 2×1380m³高炉煤粉制备1# |
| 2024.7.26 | 2×1380m³高炉 | 3312 | 3069.3 | 92.7 | 2×1380m³高炉煤粉制备2# |
| 2024.7.29 | 2×1380m³高炉 | 3312 | 3018.6 | 91.1 | 2#1380m³高炉出铁场、 2#1380m³高炉新增出铁场 |
| 2024.7.30 | 2×1380m³高炉 | 3312 | 3089.6 | 93.3 | 1#1380m³高炉出铁场 |
| 2024.7.30 | 3#转炉 | 3566 | 3412.6 | 95.7 | 3#转炉二次烟气 |
| 2024.7.31 | 1-2#TGS环保竖窑 | 240 | 220.4 | 91.8 | 1-2#TGS环保竖窑成品系统 |
| 2024.7.31 | 2#180m²烧结机 | 5227 | 5023.8 | 96.1 | 2#180m²烧结机尾 |
| 2024.8.1 | 1-4#TGS环保竖窑 | 480 | 413.2 | 86.1 | 1-4#TGS环保竖窑原料系统 |
| 2024.8.1 | 3-4#TGS环保竖窑 | 240 | 220.3 | 91.8 | 3-4#TGS环保竖窑成品系统 |
| 2024.8.2 | 1#1250m³高炉 | 3278 | 3115 | 95.0 | 1#1250m³高炉矿槽 |

# 五 、比对监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，根据国家环保总局环发[06]114  号文“关于《环境监测质量管理规定》的通知”、《环境监测质量管理技术导则》 		(HJ630-2011)   和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》 	(HJ/T373-2007)  以及《固定源废气监测技术规范》(HJ/T  397-2007)中的有关  要求，我公司对监测全程序进行质量控制。

1、监测人员熟练掌握专业知识，并经培训考核合格后持证上岗，见表5-1。

表5-1  监测人员上岗证一览表

| 姓名 | 孟晓阳 | 王阳 | 苗瑞琦 | 李亚诺 | 王诗吟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SKJC2018079 | SKJC2018087 | SKJC2018089 | SKJC2018158 | SKJC2018058 |

2、所使用监测仪器均经质量技术监督部门检定合格并在有效期内见表5-2, 在监测前后对使用仪器进行了校准，见表5-3。

3、气态污染物参比方法采样位置与CEMS 测定位置靠近但不干扰CEMS 正常

取样，不能从CEMS排气位置直接采样监测，手工和自动同步采样。

4、监测前已检查CEMS 系统设置，截面积、大气压等参数输入正确。烟气 流量换算公式正确。

5、固定源废气中的低浓度颗粒物样品采集时，每次测量系列中进行一次全 程序空白的测定，并符合标准HJ836-2017中的要求。

6、滤膜的称量在恒温恒湿的天平室中进行，保证称量前和采样后称量条件 一致。

7、监测数据经“三校、三审”后报出。

表5-2  监测仪器检定情况一览表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有效 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | ZR-3260D型 | KLH-15-305 | 颗粒物、流速、 温度、湿度 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2024.9 |
| 岛津 十万分之一天平 | AUW120D | KLH-15-032 | 颗粒物 | 长治市综合检验 检测中心 | 2025.3 |

表5-3  监测仪器校准结果一览表

| 仪器型号及编号 |  | 仪器示值流量 (L/min) |  |  | 标准流量计读数 (L/min) |  |  | 相对误差% |  |  | 判定 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZR-3260D型 KLH-15-305 (7月15~20日) | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.7 | 30.4 | 40.0 | -1.5 | 1.3 | 0.0 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.8 | 30.1 | 39.5 | -1.0 | 0.3 | -1.3 | ±5% | 合格 |
| ZR-3260D型 KLH-15-305 (7月23~27日) | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.4 | 29.7 | 40.8 | 2.0 | -1.0 | 2.0 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.2 | 29.6 | 40.3 | 1.0 | -1.3 | 0.7 | ±5% | 合格 |
| ZR-3260D型 KLH-15-305 (7月29日~ 8 月 3 日 ) | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 29.6 | 40.7 | 0.0 | -1.3 | 1.8 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.2 | 29.5 | 41.0 | 1.0 | -1.7 | 2.5 | ±5% | 合格 |
| 比对监测在生产工况稳定时进行，并做到了与污染源自动在线监测设备的同步监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 六、2#230m²烧结机尾比对监测结果(监测日期7月16日)

2#230m²烧结机尾连续在线设备安装时间为2021年5月，比对监测结果见 表6-1~6-4,监测点位见图1。

表6-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L 2000D6-W1G3V40 T3P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核 指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:37~10:02 | 13.4 | 13.64 |  | - |  |
| 2 | 10:11~10:36 | 13.6 | 13.70 |  |  |  |
| 3 | 10:45~11:10 | 13.6 | 13.61 |  |  |  |
| 均值 |  | 13.5 | 13.65 | 1.1 | <±10% | 符合 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 486661 | 492662 |  |  |  |

表6-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L2 000D6-W1G3V40 T3P5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:37~10:02 | 85.0 | 85.32 |  |  |  |
| 2 | 10:11~10:36 | 85.7 | 86.02 |  |  |  |
| 3 | 10:45~11:10 | 86.3 | 86.59 |  |  |  |
| 均值 |  | 85.7 | 85.98 | 0.3 | ≤±3℃ | 符合 |

表6-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股份 有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方 法仪器 名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编 号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:31~9:36 | 4.01 | 4.818 | - | -- | - |
| 2 | 10:04~10:09 | 4.12 | 4.862 |  |  |  |
| 3 | 10:38~10:43 | 4.22 | 4.853 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.12 | 4.844 | 0.72 | ≤±1.5% | 符合 |

表6-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM 型 | 原理 | 抽取式激光前向 散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:37~10:02 | 2.8 | 1.85 | - |  | - |
| 2 | 10:11~10:36 | 2.3 | 1.88 |  |  |  |
| 3 | 10:45~11:10 | 2.7 | 1.88 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.6 | 1.87 | -0.7 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

不

排放高度 35m

8.8m

o

o=4.4m

米

布袋除尘器

18.2m

图12#230m²烧结机尾监测点位示意图

# 七、1#230m²烧结机尾比对结果(监测日期：7月19日)

1#230m²烧结机尾的连续在线设备安装时间为2021年5月，比对监测结果 见表7-1~7-4,监测点位见图2。

表7-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L 1500D6-W1G3V 403TP5BA6-ZS2 CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:20~9:44 | 15.1 | 14.65 |  |  |  |
| 2 | 9:53~10:17 | 14.0 | 14.50 |  |  |  |
| 3 | 10:26~10:50 | 14.2 | 14.49 |  |  |  |
| 均值 |  | 14.4 | 14.55 | 1.0 | <±10% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 276038 | 279486 |  |  |  |

表7-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4 L1500D6-W1G3 V403TP5BA6-Z S2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误 差(℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:20~9:44 | 100.0 | 100.59 |  |  |  |
| 2 | 9:53~10:17 | 105.1 | 104.39 |  |  |  |
| 3 | 10:26~10:50 | 104.9 | 105.42 |  |  |  |
| 均值 |  | 103.3 | 103.5 | 0.2 | <±3℃ | 合格 |

山西科利华环境检测有限公司                                               第9 页 共46 页

表7-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:12~9:17 | 4.56 | 5.479 |  | -- |  |
| 2 | 9:46~9:51 | 4.69 | 5.482 |  |  |  |
| 3 | 10:19~10:24 | 5.01 | 5.488 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.75 | 5.483 | 0.73 | <±1.5% | 合格 |

表7-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:20~9:44 | 2.6 | 1.99 | -- |  |  |
| 2 | 9:53~10:17 | 3.3 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 10:26~10:50 | 3.0 | 2.03 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.0 | 2.01 | -1.0 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

排放高度 35m

13m

g=3.3m

16m

布袋除尘器

废气

图21#230m²烧结机尾监测点位示意图

# 八、1#180m²烧结机尾比对监测结果(监测日期7月23日)

1#180m² 烧结机尾连续在线设备安装时间为2020年12月，比对监测结果见 8-1~8-4,监测点位见图3。

表8-1流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L 1500D6-W1G3V 40T3P5BA6-ZS2 CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 11:46~12:14 | 12.4 | 11.70 | -- | - | -- |
| 2 | 12:24~12:52 | 12.8 | 11.67 |  |  |  |
| 3 | 13:01~13:29 | 12.9 | 11.68 |  |  |  |
| 均值 |  | 12.7 | 11.68 | -8.0 | <±10% | 符合 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 567509 | 543887 | -- | -- | -- |

表8-2温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40T 3P5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 11:46~12:14 | 78.6 | 79.81 |  |  |  |
| 2 | 12:24~12:52 | 77.6 | 78.86 |  |  |  |
| 3 | 13:01~13:29 | 78.8 | 80.04 |  |  |  |
| 均值 |  | 78.3 | 79.57 | 1.3 | <+3℃ | 符合 |

表8-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 11:38~11:43 | 5.21 | 6.412 |  | -- |  |
| 2 | 12:16~12:21 | 5.61 | 6.025 |  |  |  |
| 3 | 12:54~12:59 | 5.59 | 6.154 |  |  |  |
| 均值 |  | 5.47 | 6.197 | 13.3 | <±25% | 符合 |

表8-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射 法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 11:46~12:14 | 3.3 | 1.95 |  | - | - |
| 2 | 12:24~12:52 | 2.7 | 1.93 |  |  |  |
| 3 | 13:01~13:29 | 2.9 | 1.94 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.0 | 1.94 | -1.1 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

10m

排放高度 41.5m

@

o=4.9m

29m

废气

布袋除尘器

图 3  1#180m²烧结机尾废气监测点位示意图

# 九、2×1380m³高炉中转站比对结果(监测日期：7月23日)

2×1380m³高炉中转站连续在线设备安装时间为2018年10月，比对监测结 果见表9-1~9-4,监测点位见图4。

表9-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4 L1500D6-W1G3 V403TP5BA6-Z S2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指 标 | 结果 评定 |
| 1 | 13:55~14:17 | 20.7 | 21.07 |  | -- |  |
| 2 | 14:28~14:50 | 21.2 | 21.24 |  |  |  |
| 3 | 14:59~15:21 | 20.9 | 21.25 |  |  |  |
| 均值 |  | 20.9 | 21.19 | 1.4 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 39428 | 43286 |  |  |  |

表9-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V403 TP5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型 号 、 编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指 标 | 结果 评定 |
| 1 | 13:55~14:17 | 36.1 | 36.88 |  |  |  |
| 2 | 14:28~14:50 | 36.7 | 37.48 |  |  |  |
| 3 | 14:59~15:21 | 37.8 | 38.47 |  |  |  |
| 均值 |  | 36.9 | 37.61 | 0.7 | ≤±3℃ | 合格 |

表9-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误 差 ( % ) | 考核指 标 | 结果评 定 |
| 1 | 13:47~13:52 | 2.81 | 2.036 |  |  | m |
| 2 | 14:19~14:24 | 2.85 | 2.068 |  |  |  |
| 3 | 14:52~14:57 | 2.91 | 2.077 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.86 | 2.060 | -0.80 | <±1.5% | 合格 |

表9-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM 型 | 原理 | 前向散射法 |  |
| 参比方 法 仪器名 称 | 低浓度自动烟 尘 烟气综合测试 仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编 号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 13:55~14:17 | 3.0 | 1.47 |  |  | - |
| 2 | 14:28~14:50 | 2.6 | 1.50 |  |  |  |
| 3 | 14:59~15:21 | 2.9 | 1.51 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.8 | 1.49 | -1.3 | <+5mg/m³ | 合格 |

7.0m

排放高度 业16m

o

废气

5.0m

g=0.95m

→

布袋除尘器

图 4  2×1380m³高炉中转站监测点位示意图

# 十、2#1380m³高炉中转站比对监测结果(监测日期：7月24日)

2#1380m³高炉中转站连续在线设备安装时间为2020年11月，比对监 测结果见表10-1~10-4,监测点位见图5。

表10-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4 L1500D6-W1G3 V403TP5BA6-Z S2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟 尘烟气综合测 试仪 | 型号、编 号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误 差 ( % ) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 14:40~15:06 | 8.3 | 8.34 | -- |  |  |
| 2 | 15:15~15:41 | 8.3 | 8.33 |  |  |  |
| 3 | 15:50~16:16 | 8.5 | 8.39 |  |  |  |
| 均值 |  | 8.4 | 8.35 | -0.6 | <±12% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 159508 | 170066 | -- |  |  |

表10-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4 L1500D6-W1G 3V403TP5BA6- ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟 尘烟气综合测 试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指 标 | 结果 评定 |
| 1 | 14:40~15:06 | 40.1 | 41.68 |  |  |  |
| 2 | 15:15~15:41 | 39.2 | 40.86 |  |  |  |
| 3 | 15:50~16:16 | 39.5 | 41.20 |  |  |  |
| 均值 |  | 39.6 | 41.25 | 1.6 | ≤±3℃ | 合格 |

表10-3 湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟 尘烟气综合测 试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误 差 ( % ) | 考核指 标 | 结果评 定 |
| 1 | 14:32~14:37 | 4.59 | 4.017 |  |  |  |
| 2 | 15:08~15:13 | 4.32 | 3.943 |  |  |  |
| 3 | 15:43~15:48 | 4.51 | 3.874 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.47 | 3.945 | -0.52 | <±1.5% | 合格 |

表10-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM 型 | 原理 | 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟 尘烟气综合测 试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 14:40~15:06 | 2.7 | 1.92 |  |  |  |
| 2 | 15:15~15:41 | 3.1 | 2.19 |  |  |  |
| 3 | 15:50~16:16 | 2.6 | 2.02 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.8 | 2.04 | -0.8 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

11.0m

排放高度 27m

o

13.0m

废气

0=3.0m

布袋除尘器

图52#1380m³高炉中转站监测点位示意图

# 十一、2#1380m³高炉矿槽比对监测结果(监测日期7月25日)

2#1380m³ 高炉矿槽连续在线设备安装时间为2020年11月，比对监测结果 见表11-1~11-4,监测点位见图6。

表11-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40T 3P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:15~10:47 | 9.0 | 9.23 | -- |  |  |
| 2 | 10:56~11:28 | 8.8 | 9.19 |  |  |  |
| 3 | 11:38~12:10 | 8.4 | 9.28 |  |  |  |
| 均值 |  | 8.7 | 9.23 | 6.1 | ≤±12% | 符合 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 442862 | 486413 | - |  |  |

表11-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4 L1500D6-W1G3 V40T3P5BA6-Z S2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:15~10:47 | 39.5 | 39.75 |  |  |  |
| 2 | 10:56~11:28 | 39.8 | 39.99 |  |  |  |
| 3 | 11:38~12:10 | 39.1 | 39.64 |  |  |  |
| 均值 |  | 39.5 | 39.79 | 0.3 | <±3℃ | 符合 |

表11-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:08~10:13 | 3.18 | 3.267 |  |  |  |
| 2 | 10:49~10:54 | 3.32 | 3.375 |  |  |  |
| 3 | 11:30~11:35 | 3.19 | 3.468 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.23 | 3.370 | 0.14 | <±1.5% | 符合 |

表11-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
|  | 10:15~10:47 | 2.8 | 1.52 |  |  |  |
| 2 | 10:56~11:28 | 2.2 | 1.52 |  |  |  |
| 3 | 11:38~12:10 | 2.7 | 1.52 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.6 | 1.52 | -1.1 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

10.2m

排放高度 42.7m

0=4.8m

废 气

20m

布袋除尘器

图6  2#1380m³高炉矿槽监测点位图

# 十二、1#1380m³高炉矿槽比对监测结果(监测日期7月24日)

1#1380m³高炉矿槽连续在线设备安装时间为2021年3月，比对监测结果见 表12-1~12-4,监测点位见图7。

表12-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L15 00D6-W1G3V403T P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:51~9:22 | 9.3 | 9.61 |  |  |  |
| 2 | 9:31~10:02 | 9.3 | 9.59 |  |  |  |
| 3 | 10:11~10:42 | 9.6 | 9.62 |  |  |  |
| 均值 |  | 9.4 | 9.61 | 2.2 | ≤±12% | 符合 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 727016 | 782897 |  |  |  |

表12-2温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4 L1500D6-W1G3 V403TP5BA6-Z S2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:51~9:22 | 35.7 | 37.27 |  |  |  |
| 2 | 9:31~10:02 | 36.2 | 37.79 |  |  |  |
| 3 | 10:11~10:42 | 36.6 | 38.26 |  |  |  |
| 均值 |  | 36.3 | 37.77 | 1.5 | ≤±3℃ | 符合 |

表12-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:44~8:49 | 4.04 | 4.813 |  |  |  |
| 2 | 9:24~9:29 | 4.12 | 4.851 |  |  |  |
| 3 | 10:04~10:09 | 4.20 | 4.844 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.12 | 4.836 | 0.72 | ≤±1.5% | 符合 |

表12-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:51~9:22 | 3.2 | 2.56 |  |  | - |
| 2 | 9:31~10:02 | 3.1 | 2.60 |  |  |  |
| 3 | 10:11~10:42 | 3.4 | 2.36 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.2 | 2.51 | -0.7 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

排放高度 44m

不 12.5m

◎

0=6.0m

布袋除尘器

24.3m

图71#1380m³高炉矿槽监测点位图

# 十三、2×1380m³高炉煤粉制备1#比对监测结果(监测日期：7月25日)

2×1380m³ 高炉煤粉制备1#连续在线设备安装时间为2023年5月，比对 监测结果见表13-1~13-4,监测点位见图8。

表13-1流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L1000 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编 号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:34~15:01 | 19.3 | 19.50 |  | - |  |
| 2 | 15:10~15:37 | 19.9 | 19.49 |  |  |  |
| 3 | 15:46~16:13 | 20.9 | 19.64 |  |  |  |
| 均值 |  | 20.0 | 19.54 | -0.5 | <±10% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 83125 | 80827 |  |  |  |

表13-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L100 0 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编 号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:34~15:01 | 73.3 | 74.91 |  |  |  |
| 2 | 15:10~15:37 | 73.2 | 74.74 |  |  |  |
| 3 | 15:46~16:13 | 71.3 | 73.65 |  |  |  |
| 均值 |  | 72.6 | 74.43 | 1.8 | ≤±3℃ | 合格 |

表13-3 湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:27~14:32 | 7.99 | 7.592 |  | - | -- |
| 2 | 15:03~15:08 | 8.02 | 8.146 |  |  |  |
| 3 | 15:39~15:44 | 8.22 | 8.221 |  |  |  |
| 均值 |  | 8.08 | 7.986 | -1.2 | ≤±25% | 合格 |

表13-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科 技股份有限 公司 | 型号 | SGEP-300PM 型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动 烟尘烟气综 合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:34~15:01 | 3.4 | 2.86 |  |  |  |
| 2 | 15:10~15:37 | 3.7 | 2.85 |  |  |  |
| 3 | 15:46~16:13 | 3.5 | 2.84 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.5 | 2.85 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

废气

7.0m

排放高度 32m

布袋除尘器

0=1.5m

18.0m

图82×1380m³高炉煤粉制备1#废气监测点位示意图

# 十四、2×1380m³高炉煤粉制备2#比对结果(监测日期：7月26日)

2×1380m³ 高炉煤粉制备2#连续在线设备安装时间为2018年10月，比 对监测结果见表14-1~14-4,监测点位见图9。

表14-1 流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40 3TP5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟 尘烟气综合测 试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误 差 ( % ) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:40~11:05 | 38.2 | 38.28 | -- | - | -- |
| 2 | 11:15~11:40 | 38.1 | 38.11 |  |  |  |
| 3 | 11:49~12:14 | 38.3 | 38.55 |  |  |  |
| 均值 |  | 38.2 | 38.31 | 0.3 | <±10% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 66433 | 71279 | -- |  |  |

表14-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40 3TP5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟 尘烟气综合测 试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误 差(℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:40~11:05 | 66.0 | 66.29 | -- |  | -- |
| 2 | 11:15~11:40 | 67.7 | 67.38 |  |  |  |
| 3 | 11:49~12:14 | 68.5 | 68.28 |  |  |  |
| 均值 |  | 67.4 | 67.32 | -0.1 | <±3℃ | 合格 |

表14-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:32~10:37 | 7.98 | 8.849 | - | - |  |
| 2 | 11:07~11:12 | 8.12 | 8.597 |  |  |  |
| 3 | 11:42~11:47 | 8.22 | 8.818 |  |  |  |
| 均值 |  | 8.11 | 8.755 | 8.0 | <±25% | 合格 |

表14-4   颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM 型 | 原理 | 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
|  | 10:40~11:05 | 2.7 | 1.94 |  |  |  |
| 2 | 11:15~11:40 | 2.7 | 1.95 |  |  |  |
| 3 | 11:49~12:14 | 3.3 | 1.95 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.9 | 1.95 | -1.0 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

5.0m

排放高度 25m

废 气

4.0m

g=0.97m

布袋除尘器

图92×1380m³高炉煤粉制备2#废气监测点位示意图

# 十五、2#1380m³高炉出铁场比对监测结果(监测日期7月29日)

2#1380m³高炉出铁场连续在线设备安装时间为2020年11月，比对监测结 果见表15-1~15-4,监测点位见图10。

表15-1流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4Lf 500D6-W1G3V40 T3PSBA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:35~11:01 | 12.6 | 12.18 |  |  |  |
| 2 | 11:08~11:34 | 12.3 | 12.32 |  |  |  |
| 3 | 11:42~12:08 | 12.5 | 11.97 |  |  |  |
| 均值 |  | 12.5 | 12.16 | -2.7 | ≤±10% | 符合 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 397926 | 410338 |  |  |  |

表15-2温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L15 00D6-W1G3V40T3 PSBA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (C) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:35~11:01 | 64.6 | 64.86 |  |  |  |
| 2 | 11:08~11:34 | 63.6 | 64.30 |  |  |  |
| 3 | 11:42~12:08 | 65.6 | 66.11 |  |  |  |
| 均值 |  | 64.6 | 65.09 | 0.5 | <±3℃ | 符合 |

表15-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:25~10:30 | 3.59 | 3.669 |  |  | - |
| 2 | 11:02~11:07 | 3.46 | 3.737 |  |  |  |
| 3 | 11:35~11:40 | 3.31 | 3.600 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.45 | 3.669 | 0.22 | <±1.5% | 符合 |

表15-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射 法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:35~11:01 | 3.0 | 2.07 |  |  |  |
| 2 | 11:08~11:34 | 2.6 | 2.05 |  |  |  |
| 3 | 11:42~12:08 | 2.9 | 2.07 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.8 | 2.06 | -0.7 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

图102#1380m³高炉出铁场废气监测点位示意图

# 十六、2#1380m³高炉新增出铁场比对监测结果(监测日期7月29日)

2#1380m³高炉新增出铁场连续在线设备安装时间为2020年11月，比对监 测结果见表16-1~16-4,监测点位见图11。

表16-1流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSI | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:33~15:05 | 15.3 | 15.66 |  |  |  |
| 2 | 15:20~15:52 | 15.0 | 15.68 |  |  |  |
| 3 | 16:01~16:33 | 15.5 | 15.83 |  |  |  |
| 均值 |  | 15.3 | 15.72 | 2.7 | <±10% | 符合 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 403696 | 446724 | - | - |  |

表16-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:33~15:05 | 57.6 | 55.76 |  |  |  |
| 2 | 15:20~15:52 | 51.7 | 50.60 |  |  |  |
| 3 | 16:01~16:33 | 53.3 | 51.59 |  |  |  |
| 均值 |  | 54.2 | 52.65 | -1.6 | <±3℃ | 符合 |

表16-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:25~14:30 | 4.21 | 3.533 |  | - |  |
| 2 | 15:07~15:12 | 4.31 | 3.554 |  |  |  |
| 3 | 15:54~15:59 | 4.09 | 3.602 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.20 | 3.563 | -0.64 | <±1.5% | 符合 |

表16-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射 法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:33~15:05 | 3.8 | 2.09 |  |  |  |
| 2 | 15:20~15:52 | 3.2 | 2.03 |  |  |  |
| 3 | 16:01~16:33 | 3.0 | 2.03 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.3 | 2.05 | -1.2 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

排放高度 10m* 30m

o=3.6m

o

15m

业

布袋除尘器

废气

图112#1380m³高炉新增出铁场废气监测点位示意图

# 十七、1#1380m³ 高炉出铁场比对监测结果(监测日期7月30日)

1#1380m³ 高炉出铁场连续在线设备安装时间为2021年3月，比对监测结果 见表17-1~17-4,监测点位见图12。

表17-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40T 3P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:51~9:15 | 13.0 | 11.75 | -- |  |  |
| 2 | 9:24~9:48 | 12.0 | 10.98 |  |  |  |
| 3 | 9:57~10:21 | 13.2 | 11.93 |  |  |  |
| 均值 |  | 12.7 | 11.55 | -9.1 | ≤±10% | 符合 |
| 平均流量(m³/h) |  | 745000 | 695716 |  | -- |  |

表17-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40T 3P5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:51~9:15 | 56.6 | 56.86 |  |  |  |
| 2 | 9:24~9:48 | 60.9 | 60.77 |  |  |  |
| 3 | 9:57~10:21 | 55.3 | 57.78 |  |  |  |
| 均值 |  | 57.6 | 58.47 | 0.9 | <+3℃ | 符合 |

表17-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:44~8:49 | 3.54 | 3.983 |  | - |  |
| 2 | 9:17~9:22 | 3.61 | 3.862 |  |  |  |
| 3 | 9:50~9:55 | 3.76 | 4.025 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.64 | 3.957 | 0.32 | ≤+1.5% | 符合 |

表17-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射 法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:51~9:15 | 1.9 | 1.58 | - |  | -- |
| 2 | 9:24~9:48 | 2.4 | 1.48 |  |  |  |
| 3 | 9:57~10:21 | 2.0 | 1.50 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.1 | 1.52 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

排放高度

41m

不 12.5m

O

0=5.3m

布袋除尘器

21.7m

图121#1380m³高炉出铁场监测点位图

# 十八、3#转炉二次烟气比对监测结果(监测日期7月30日)

3#转炉二次烟气连续在线设备安装时间为2020年11月，比对监测结果见表 18-1~18-4,监测点位见图13。

表18-1流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSII 2020082702 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:47~15:12 | 12.3 | 12.06 |  |  |  |
| 2 | 15:21~15:46 | 10.9 | 11.17 |  |  |  |
| 3 | 15:55~16:20 | 11.3 | 11.29 |  |  |  |
| 均值 |  | 11.5 | 11.51 | 0.0 | <±10% | 符合 |
| 平均流量(m³/h) |  | 408132 | 432468 |  |  |  |

表18-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSII 2020082702 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:47~15:12 | 57.2 | 58.08 |  |  |  |
| 2 | 15:21~15:46 | 59.8 | 60.78 |  |  |  |
| 3 | 15:55~16:20 | 60.6 | 61.75 |  |  |  |
| 均值 |  | 59.2 | 60.20 | 1.0 | <±3℃ | 符合 |

表18-3 湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-SD201 20120200918003 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:40~14:45 | 3.71 | 3.928 |  |  |  |
| 2 | 15:14~15:19 | 3.71 | 3.915 |  |  |  |
| 3 | 15:48~15:53 | 4.02 | 3.866 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.81 | 3.903 | 0.09 | <±1.5% | 符合 |

表18-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300PM型 19171180 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:47~15:12 | 3.6 | 2.32 |  | -- | -- |
| 2 | 15:21~15:46 | 4.8 | 2.33 |  |  |  |
| 3 | 15:55~16:20 | 4.9 | 2.34 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.4 | 2.33 | -2.1 | ≤+5mg/m | 符合 |

排放高度

33m

0=4.2m

17m

布袋除尘器

废气

8.5m

图133#转炉二次烟气废气监测点位示意图

# 十九、2#180m²烧结机尾比对监测结果(监测日期7月31日)

2#180m²烧结机尾连续在线设备安装时间为2020年12月，比对监测结果见 表19-1~19-4,监测点位见图14。

表19-1流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G04-04AHC4L 1500D6-W1G3V40 T3 P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:26~10:54 | 13.6 | 13.58 |  |  |  |
| 2 | 11:03~11:31 | 13.1 | 13.40 |  |  |  |
| 3 | 11:40~12:08 | 13.2 | 13.25 |  |  |  |
| 均值 |  | 13.3 | 13.41 | 0.8 | <+10% | 符合 |
| 平均流量(m³/h) |  | 250269 | 265986 | # |  |  |

表19-2温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G04-04AHC4 L1500D6-W1G3V4 0T3 P5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:26~10:54 | 110.3 | 111.36 | -- |  |  |
| 2 | 11:03~11:31 | 107.1 | 107.85 |  |  |  |
| 3 | 11:40~12:08 | 122.1 | 122.80 |  |  |  |
| 均值 |  | 113.2 | 114.00 | 0.8 | ≤+3℃ | 符合 |

表19-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:18~10:23 | 3.44 | 4.434 |  |  | -- |
| 2 | 10:56~11:01 | 3.92 | 4.697 |  |  |  |
| 3 | 11:33~11:38 | 3.89 | 4.576 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.75 | 4.569 | 0.82 | ≤±1.5% | 符合 |

表19-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射 法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:26~10:54 | 3.2 | 2.42 | -- |  | -- |
| 2 | 11:03~11:31 | 3.7 | 2.40 |  |  |  |
| 3 | 11:40~12:08 | 3.1 | 2.49 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.3 | 2.44 | -0.9 | ≤+5mg/m³ | 符合 |

丁排放高度35m

13.5m

=3.3m

o @

废气一

16m

布袋除尘器

图14  2#180m²烧结机尾废气监测点位示意图

# 二十、1-2#TGS 环保竖窑成品系统比对监测结果(监测日期7月31日)

1-2#TGS 环保竖窑成品系统连续在线设备安装时间为2018年10月，比对监 测结果见表20-1~20-4,监测点位见图15。

表20-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股份 有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 14:37~15:00 | 20.2 | 19.91 |  | - | -- |
| 2 | 15:09~15:32 | 20.5 | 19.27 |  |  |  |
| 3 | 15:41~16:04 | 18.1 | 16.33 |  |  |  |
| 均值 |  | 19.6 | 18.50 | -5.6 | <±10% | 符合 |
| 平均流量(m³/h) |  | 32498 | 32928 | -- |  |  |

表20-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核 指标 | 结果评 定 |
| 1 | 14:37~15:00 | 50.6 | 50.88 |  | - |  |
| 2 | 15:09~15:32 | 50.1 | 50.48 |  |  |  |
| 3 | 15:41~16:04 | 48.8 | 49.07 |  |  |  |
| 均值 |  | 49.8 | 50.14 | 0.3 | <±3℃ | 符合 |

表20-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误 差(%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 14:30~14:35 | 4.91 | 4.843 | - |  |  |
| 2 | 15:02~15:07 | 5.02 | 4.815 |  |  |  |
| 3 | 15:34~15:39 | 4.95 | 4.701 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.96 | 4.786 | -0.2 | ±1.5% | 符合 |

表20-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | SGEP-300 PM型 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 14:37~15:00 | 3.5 | 2.01 |  |  |  |
| 2 | 15:09~15:32 | 3.4 | 2.01 |  |  |  |
| 3 | 15:41~16:04 | 3.9 | 2.00 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.6 | 2.01 | -1.6 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

排放高度 30m

19.0m

a=0.9m

3.6m

布袋除尘器

废气

图15  1-2#TGS环保竖窑成品系统监测点位示意图

# 二十一、1-4#TGS 环保竖窑原料系统比对监测结果(监测日期：8月1日)

1-4#TGS 环保竖窑原料系统连续在线设备安装时间为2018年10月，比对监 测结果见表21-1~21-4,监测点位见图16。

表21-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:17~9:48 | 25.5 | 26.09 |  |  |  |
| 2 | 9:57~10:28 | 25.5 | 26.81 |  |  |  |
| 3 | 10:37~11:08 | 25.8 | 26.05 |  |  |  |
| 均值 |  | 25.6 | 26.32 | 2.8 | <±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 44787 | 49229 |  |  |  |

表21-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指 标 | 结果评定 |
| 1 | 9:17~9:48 | 33.4 | 33.87 |  | - |  |
| 2 | 9:57~10:28 | 34.8 | 35.15 |  |  |  |
| 3 | 10:37~11:08 | 36.6 | 36.99 |  |  |  |
| 均值 |  | 34.9 | 35.34 | 0.4 | ≤±3℃ | 合格 |

表21-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 8:56~9:01 | 4.42 | 5.098 |  |  |  |
| 2 | 9:50~9:55 | 4.23 | 5.423 |  |  |  |
| 3 | 10:30~10:35 | 4.36 | 5.423 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.34 | 5.315 | 1.0 | ≤±1.5% | 合格 |

表21-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300P M型 | 原理 | 抽取式激光前向散射 法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:17~9:48 | 2.1 | 1.60 |  | -- | -- |
| 2 | 9:57~10:28 | 2.9 | 1.60 |  |  |  |
| 3 | 10:37~11:08 | 2.7 | 1.61 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.6 | 1.60 | -1.0 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

图16  1-4#TGS环保竖窑原料系统监测点位示意图

# 二十二、3-4#TGS 环保竖窑成品系统比对监测结果(监测日期：8月1日)

3-4#TGS 环保竖窑成品系统连续在线设备安装时间为2020年12月，比对监 测结果见表22-1~22-4,监测点位见图17。

表22-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSII 2018100022 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 14:40~15:05 | 8.8 | 9.36 |  |  | -- |
| 2 | 15:14~15:39 | 9.0 | 9.19 |  |  |  |
| 3 | 15:50~16:15 | 9.4 | 9.16 |  |  |  |
| 均值 |  | 9.1 | 9.24 | 1.5 | <±12% | 符合 |
| 平均流量(m³/h) |  | 53669 | 58333 |  |  |  |

表22-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSII 2018100022 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 14:40~15:05 | 43.3 | 43.98 |  |  |  |
| 2 | 15:14~15:39 | 43.0 | 43.95 |  |  |  |
| 3 | 15:50~16:15 | 42.4 | 43.26 |  |  |  |
| 均值 |  | 42.9 | 43.73 | 0.8 | <±3℃ | 符合 |

表22-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-SD201 20120181027010 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 (%) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:32~14:37 | 6.72 | 6.679 |  |  |  |
| 2 | 15:07~15:12 | 6.83 | 6.569 |  |  |  |
| 3 | 15:41~15:46 | 6.62 | 6.428 |  |  |  |
| 均值 |  | 6.72 | 6.559 | -2.4 | <±25% | 符合 |

表22-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300PM型 18171063 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:40~15:05 | 2.5 | 1.91 |  |  |  |
| 2 | 15:14~15:39 | 2.9 | 1.91 |  |  |  |
| 3 | 15:50~16:15 | 2.5 | 1.89 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.6 | 1.90 | -0.7 | ≤±5mg/m³ | 符合 |

图17  3#-4#TGS环保竖窑成品监测点位图

# 二十三、1#1250m³ 高炉矿槽比对监测结果(监测日期8月2日)

1#1250m³ 高炉矿槽连续在线设备安装时间为2021年5月，比对监测结果见 表23-1~23-4,监测点位见图18。

表23-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L800 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:58~9:20 | 13.2 | 13.55 |  |  | -- |
| 2 | 9:29~9:51 | 13.2 | 13.38 |  |  |  |
| 3 | 10:00~10:22 | 13.5 | 13.72 |  |  |  |
| 均值 |  | 13.3 | 13.55 | 1.9 | <±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 396626 | 408289 |  |  |  |

表23-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L800 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:58~9:20 | 33.5 | 34.79 | - | - | - |
| 2 | 9:29~9:51 | 33.6 | 34.96 |  |  |  |
| 3 | 10:00~10:22 | 33.9 | 35.31 |  |  |  |
| 均值 |  | 33.7 | 35.02 | 1.3 | <+3℃ | 符合 |

表23-3 湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 8:50~8:55 | 3.65 | 3.156 | - | - | -- |
| 2 | 9:22~9:27 | 3.81 | 3.534 |  |  |  |
| 3 | 9:53~9:58 | 3.53 | 3.675 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.66 | 3.455 | -0.20 | ≤±1.5% | 合格 |

表23-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 8:58~9:20 | 2.2 | 1.77 |  | - |  |
| 2 | 9:29~9:51 | 2.5 | 1.85 |  |  |  |
| 3 | 10:00~10:22 | 2.1 | 1.82 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.3 | 1.81 | -0.5 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

排放高度 35m

11.2m

O

15.75m

a=3.7m

布袋  除尘器

图181#1250m³高炉矿槽监测点位图

山西科利华环境检测有限公司                                               第 4 2 页 共 4 6 页

# 二十四、比对结论

比对监测结果见表24。

表24 比对监测结果表

| 点位 | 项 目 | 比对监测数据 | 自动监测数据 | 比对结果 | 标准限值 | 结果评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#230m² 烧结机尾 | 流速m/s | 13.5 | 13.65 | 1.1 | ≤±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 85.7 | 85.98 | 0.3 | <±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 4.12 | 4.844 | 0.7 | <+1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 2.6 | 1.87 | -0.72 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 1#230m² 烧结机尾 | 流速m/s | 14.4 | 14.55 | 1.0 | ≤±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 103.3 | 103.5 | 0.2 | ≤+3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 4.75 | 5.483 | 0.73 | ≤±1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 3.0 | 2.01 | -1.0 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 1#180m² 烧结机尾 | 流速m/s | 12.7 | 11.68 | -8.0 | <±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 78.3 | 79.57 | 1.3 | ≤+3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 5.47 | 6.197 | 13.3 | ≤±25% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 3.0 | 1.94 | -1.1 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 2×1380m³ 高炉中转站 | 流速m/s | 20.9 | 21.19 | 1.4 | ≤±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 36.9 | 37.61 | 0.7 | ≤±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 2.86 | 2.060 | -0.80 | ≤±1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 2.8 | 1.49 | -1.3 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 2#1380m³ 高炉中转站 | 流速m/s | 8.4 | 8.35 | -0.6 | ≤±12% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 39.6 | 41.25 | 1.6 | <±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 4.47 | 3.945 | -0.52 | <±1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 2.8 | 2.04 | -0.8 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

证书编号210412050930

| 点位 | 项 目 | 比对监测数据 | 自动监测数据 | 比对结果 | 标准限值 | 结果评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#1380m³ 高炉矿槽 | 流速m/s | 8.7 | 9.23 | 6.1 | <±12% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 39.5 | 39.79 | 0.3 | ≤±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 3.23 | 3.370 | 0.14 | <±1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 2.6 | 1.52 | -1.1 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 1#1380m³ 高炉矿槽 | 流速m/s | 9.4 | 9.61 | 2.2 | ≤±12% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 36.3 | 37.77 | 1.5 | <±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 4.12 | 4.836 | 0.72 | <±1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m | 3.2 | 2.51 | -0.7 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 2×1380m³ 高炉煤粉制备1# | 流速m/s | 20.0 | 19.54 | -0.5 | <±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 72.6 | 74.43 | 1.8 | ≤±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 8.08 | 7.986 | -1.2 | <±25% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 3.5 | 2.85 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 2×1380m³ 高炉煤粉制备2# | 流速m/s | 38.2 | 38.31 | 0.3 | ≤±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 67.4 | 67.32 | -0.1 | <±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 8.11 | 8.755 | 8.0 | <±25% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 2.9 | 1.95 | -1.0 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 2#1380m³ 高炉出铁场 | 流速m/s | 12.5 | 12.16 | -2.7 | <±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 64.6 | 65.09 | 0.5 | <±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 3.45 | 3.669 | 0.22 | <±1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 2.8 | 2.06 | -0.7 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

山西科利华环境检测有限公司                                                第 4 4 页 共 4 6 页

证书编号210412050930

| 点位 | 项 目 | 比对监测数据 | 自动监测数据 | 比对结果 | 标准限值 | 结果评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#1380m³ 高炉新增出铁场 | 流速m/s | 15.3 | 15.72 | 2.7 | ≤±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 54.2 | 52.65 | -1.6 | ≤+3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 4.20 | 3.563 | -0.64 | ≤±1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 3.3 | 2.05 | -1.2 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 1#1380m³ 高炉出铁场 | 流速m/s | 12.7 | 11.55 | -9.1 | ≤±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 57.6 | 58.47 | 0.9 | ≤±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 3.64 | 3.957 | 0.32 | ≤±1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 2.1 | 1.52 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 3#转炉二次烟气 | 流速m/s | 11.5 | 11.51 | 0.0 | ≤±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 59.2 | 60.20 | 1.0 | ≤±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 3.81 | 3.903 | 0.09 | ≤±1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 4.4 | 2.33 | -2.1 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 2#180m² 烧结机尾 | 流速m/s | 13.3 | 13.41 | 0.8 | ≤±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 113.2 | 114.00 | 0.8 | <+3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 3.75 | 4.569 | 0.82 | ≤±1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 3.3 | 2.44 | -0.9 | ≤+5mg/m | 合格 |
| 1-2#TGS环保 竖窑成品系统 | 流速m/s | 19.6 | 18.50 | -5.6 | ≤±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 49.8 | 50.14 | 0.3 | ≤±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 4.96 | 4.786 | -0.17 | ≤±1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 3.6 | 2.01 | -1.6 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

证书编号210412050930

| 点位 | 项 目 | 比对监测数据 | 自动监测数据 | 比对结果 | 标准限值 | 结果评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-4#TGS环保 竖窑原料系统 | 流速m/s | 25.6 | 26.32 | 2.8 | <±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 34.9 | 35.34 | 0.4 | <±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 4.34 | 5.315 | 0.98 | <±1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 2.6 | 1.60 | -1.0 | ≤±5mg/m | 合格 |
| 3-4#TGS环保 竖窑成品系统 | 流速m/s | 9.1 | 9.24 | 1.5 | <±12% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 42.9 | 43.73 | 0.8 | <±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 6.72 | 6.559 | -2.4 | <+25% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 2.6 | 1.90 | -0.7 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 1#1250m³ 高炉矿槽 | 流速m/s | 13.3 | 13.55 | 1.9 | <±10% | 合格 |
|  | 烟温℃ | 33.7 | 35.02 | 1.3 | <±3℃ | 合格 |
|  | 含湿量% | 3.66 | 3.455 | -0.20 | <±1.5% | 合格 |
|  | 颗粒物 mg/m³ | 2.3 | 1.81 | -0.5 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

经对山西晋钢智造科技实业有限公司2#230m²烧结机尾、1#230m²烧结机 尾、1#180m²烧结机尾、2×1380m³高炉中转站、2#1380m³高炉中转站、2#1380m³

高炉矿槽、1#1380m³高炉矿槽、2×1380m³高炉煤粉制备1#、2×1380m³高炉煤 粉制备2#、2#1380m³高炉出铁场、2#1380m³高炉新增出铁场、1#1380m³高炉出 铁场、3#转炉二次烟气、1-2#TGS环保竖窑成品系统、2#180m²烧结机尾、1-4#TGS 环保竖窑原料系统、3-4#TGS环保竖窑成品系统、1#1250m³高炉矿槽排气烟道 安装的十八套烟气连续在线监测系统比对监测可知：

现场仪器设备安装位置符合要求，采样位置设置正确，确认颗粒物、流速、 湿度、温度等指标满足山西省市场监督管理局《固定污染源烟气排放连续监测系 统运行维护质量控制技术规范》(DB14/T 2051-2020) 的相关要求和规定。

--报告结束--