# l

固定污染源废气自动监测设备比对

监 测 报 告

科利华检字(2024)10079-2号

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司

废气在线监测设备第四季度比对监测 运营单位：中绿环保科技股份有限公司

委托单位：山西晋钢智造科技实业有限公司

山西科利华环境检测有限公司

二O 二四年十二月

滚  生

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：210412050930

名称：山西科利华环境检测有限公司

地址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

210412050930

发证日期：2022年07月21日

有 效 期 至 ：2027年08月19日

发证机关：山西省市场监督管理局

提示：1.应在法人资格证书有效期内开展工作。2.应在证书有效期届满前3个月提出复查申请，逾期不申请此证书注销。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

声  明

1、未经本单位书面批准，不得复制(全文复制除外)报告；

2、报告出具的数据具有法律效力，涂改无效；

3、报告无审核人员、审定人员签名无效；无检测单位公章、CMA  章

及骑缝章无效；

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提

出，逾期不予受理；

5、本监测报告只对本次监测结果负责；由委托方自行采集的样品， 仅对该样品的监测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

承担单位：山西科利华环境检测有限公司

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司废气在线监测 设备第四季度比对监测

项目负责人：王阳

报告编写人：

审      核 ：

审     定 ：汗 告 清

24119

单位名称：山西科利华环境检测有限公司

地   址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

邮   编：047100

电   话：0355-8501001

网    址 ：http:/klhjc.cn

邮   箱：sxklhjc@163.com

相关咨询问题请添加业务微信：18803550518

目     录

前言 	1

一 、企业及连续在线监测系统概况 	1

二 、比对监测内容 	 2

三、比对测试方法及指标限值 	2

四 、企业工况 	3

五 、比对监测质量保证 	4

六、混铁炉比对监测结果 	 6

七、2×1380m³高炉煤粉制备1#比对监测结果 	 8

八、3#4#转炉三次烟气比对监测结果 	 10

九、2#180m²烧结机尾比对监测结果 	12

十、1-2#TGS环保竖窑成品系统比对监测结果 	14

十一、4#转炉二次烟气比对监测结果 	 16

十二、1-4#TGS 环保竖窑原料系统比对监测结果 	18

十三、3-4#TGS 环保竖窑成品系统比对监测结果 	20

十四、3#4#TGS 环保竖窑煅烧比对监测结果 	 22

十五、5#、6#中心烧嘴窑煅烧比对监测结果 	 26

十六、比对结论 	 30

# 前言

受山西晋钢智造科技实业有限公司的委托，根据山西省市场监督管理局《固 定污染源烟气排放连续监测系统运行维护质量控制技术规范》(DB14/T 2051-2020)的要求，我公司于2024年11月11~15、18~22日对该企业安装于混 铁炉、2×1380m³ 高炉煤粉制备1#、、3#4#转炉三次烟气、2#180m²烧结机尾、 1-2#TGS 环保竖窑成品系统、4#转炉二次烟气、1-4#TGS 环保竖窑原料系统、 3-4#TGS 环保竖窑成品系统、3#4#TGS 环保竖窑煅烧、5#、6#中心烧嘴窑煅烧 排气烟道安装的十套烟气 CEMS  进行比对监测。监测内容如下：

# 一 、企业及连续在线监测系统概况

企业及连续在线监测系统概况见表1。

表 1  企业及连续在线监测系统概况一览表

| 名 称 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 |  | 地 址 | 晋城市泽州县巴公 工业园区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 陈彦胜 |  | 电 话 | 13513560357 |
| 行业类型 | 钢铁行业 |  | 主要产品 | 钢材 |
| 气污染物 | 颗粒物、SO2、NOx |  | 监测日期 | 2024年11月11~15、 18~22日 |
| 设备厂家 | 中绿环保科技股份有限公司 |  | 电 话 | 15333565655 |
| CEMS安装位置 | 1 | 混铁炉 | CEMS安装时间 | 2021年3月 |
|  | 2 | 2×1380m³高炉煤粉制备1# |  | 2023年5月 |
|  | 3 | 3#4#转炉三次烟气 |  | 2018年11月 |
|  | 4 | 2#180m²烧结机尾 |  | 2020年12月 |
|  | 5 | 1-2#TGS环保竖窑成品系统 |  | 2018年10月 |
|  | 6 | 4#转炉二次烟气 |  | 2020年11月 |
|  | 7 | 1-4#TGS环保竖窑原料系统 |  | 2018年10月 |
|  | 8 | 3-4#TGS环保竖窑成品系统 |  | 2020年12月 |
|  | 9 | 3#4#TGS环保竖窑煅烧 |  | 2021年4月 |
|  | 10 | 5#、6#中心烧嘴窑煅烧 |  | 2022年2月 |
| 监测单位 |  | 山西科利华环境检测有限公司 |  |  |
| CEMS采样位置 |  | 符合国家相关规定 | 手工采样位置 | 符合国家相关规定 |

# 二、比对监测内容

在线自动监测系统比对监测内容及监测频次见表2。

表 2 监测内容及频次一览表

| 序 号 | 污染源 | 比对监测项目 | 比对监测频次 | 监测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混铁炉 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.11 |
| 2 | 2×1380m³高炉煤粉制备1# | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.12 |
| 3 | 3#4#转炉三次烟气 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.13 |
| 4 | 2#180m²烧结机尾 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.14 |
| 5 | 1-2#TGS环保竖窑成品系统 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.15 |
| 6 | 4#转炉二次烟气 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.18 |
| 7 | 1-4#TGS环保竖窑原料系统 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.19 |
| 8 | 3-4#TGS环保竖窑成品系统 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.20 |
| 9 | 3#4#TGS环保竖窑煅烧 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.21 |
|  |  | SO₂ 、NOx、氧含量 | 监测1天，1天9次 |  |
| 10 | 5#、6#中心烧嘴窑煅烧 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.22 |
|  |  | SO₂ 、NOx、氧含量 | 监测1天，1天9次 |  |

# 三、比对测试方法及指标限值

比对监测分析方法及指标限值见表3。

表 3  比对监测分析方法及考核指标一览表

| 比对监测项目 | 比对监测方法 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 | HJ 836-2017 |
| SO₂ | 便携式紫外吸收法 | HJ1131-2020 |
| NOx | 便携式紫外吸收法 | HJ1132-2020 |
| 氧量 | 电化学法 | HJ/T397-2007 |
| 流速 | 皮托管法 | HJ/T397-2007 |
| 含湿量 | 干湿球法 | HJ/T397-2007 |
| 烟温 | 热电偶法 | HJ/T397-2007 |

| 监测项目 | 浓度范围 | 指标限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对误差 | 绝对误差 | 相对准确度 |
| SO₂ | <57mg/m³ | -- | ≤±17mg/m³ | - |
|  | ≥57~<143mg/m³ | ≤±30% | -- | -- |
|  | ≥143~<715mg/m³ | -- | ≤±57mg/m³ | -- |
|  | ≥715mg/m³ | -- | -- | ≤15% |
| NOx | <41mg/m³ | -- | ≤±12mg/m³ | - |
|  | ≥41~<103mg/m³ | ≤±30% | -- | -- |
|  | ≥103~<513mg/m³ | - | ≤±41mg/m³ | -- |
|  | ≥513mg/m³ | -- | -- | ≤15% |
| 颗粒物 | ≤10mg/m³ | -- | ≤±5mg/m³ | -- |
|  | >10~≤20(mg/m³) | -- | ≤±6mg/m³ | -- |
|  | >20~≤50(mg/m³) | ≤±30% | -- | -- |
|  | >50~≤100(mg/m³) | ≤±25% | -- | -- |
|  | >100~≤200(mg/m³) | ≤±20% | -- |  |
|  | >200 mg/m³ | ≤±15% | -- | - |
| 流速 | >10m/s | <±10% | -- | -- |
|  | ≤10m/s | ≤±12% | -- | -- |
| 烟温 | -- | -- | ≤±3℃ | -- |
| 氧量 | ≤5.0% | -- | ≤±1.0% | -- |
|  | >5.0% | -- | -- | ≤15% |
| 含湿量 | ≤5.0% | -- | ≤±1.5% | -- |
|  | >5.0% | ≤±25% | -- | -- |

# 四 、企业工况

本次比对监测期间，生产工况稳定，环保设施运行正常，生产负荷为设计能 力的75%以上，生产工况见表4-1。

表4-1 生产工况一览表

| 监测日期 | 生产设施 | 设计生产 能力(t/d) | 实际生产 能力(t/d) | 生产负荷 (%) | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.11.11 | 混铁炉 | 3566 | 3354.2 | 94.1 | 混铁炉 |
| 2024.11.12 | 1#1380m³高炉 | 3312 | 3214.2 | 97.0 | 2×1380m³高炉煤粉制备1# |
| 2024.11.13 | 3#4#转炉 | 3566 | 3452.6 | 96.8 | 3#4#转炉三次烟气 |
| 2024.11.14 | 2#180m²烧结机 | 5227 | 4956.6 | 94.8 | 2#180m²烧结机尾 |
| 2024.11.15 | 1-2#TGS环保竖窑 | 240 | 186.7 | 77.8 | 1-2#TGS环保竖窑成品系统 |
| 2024.11.18 | 4#转炉 | 3566 | 3410.7 | 95.6 | 4#转炉二次烟气 |
| 2024.11.19 | 1-4#TGS环保竖窑 | 480 | 416.3 | 86.7 | 1-4#TGS环保竖窑原料系统 |
| 2024.11.20 | 3-4#TGS环保竖窑 | 240 | 205.2 | 95.5 | 3-4#TGS环保竖窑成品系统 |
| 2024.11.21 | 3#4#TGS环保竖窑 | 240 | 220.6 | 91.9 | 3#4#TGS环保竖窑煅烧 |
| 2024.11.22 | 5#、6#中心烧嘴窑 | 240 | 215.6 | 89.8 | 5#、6#中心烧嘴窑煅烧 |

# 五、比对监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，根据国家环保总局环发[06]114  号文“关于《环境监测质量管理规定》的通知”、《环境监测质量管理技术导则》 		(HJ630-2011)    和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》 	(HJ/T373-2007)  以及《固定源废气监测技术规范》(HJ/T    397-2007)中的有关  要求，我公司对监测全程序进行质量控制。

1、监测人员熟练掌握专业知识，并经培训考核合格后持证上岗，见表5-1。

表5-1  监测人员上岗证一览表

| 姓名 | 王阳 | 李臻昀 | 李亚诺 | 王小歌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SKJC2018087 | SKJC2018163 | SKJC2018158 | SKJC2018159 |

2、所使用监测仪器均经质量技术监督部门检定合格并在有效期内见表5-2, 在监测前后对使用仪器进行了校准，见表5-3。

3、气态污染物参比方法采样位置与CEMS 测定位置靠近但不干扰CEMS 正常 取样，不能从CEMS排气位置直接采样监测，手工和自动同步采样。

4、监测前已检查CEMS 系统设置，截面积、大气压等参数输入正确。烟气 流量、二氧化硫、氮氧化物换算公式正确。

5、固定源废气中的低浓度颗粒物样品采集时，每次测量系列中进行一次全

程序空白的测定，并符合标准HJ836-2017     中 的 要 求 。

6、滤膜的称量在恒温恒湿的天平室中进行，保证称量前和采样后称量条件

一 致 。

7、监测数据经“三校、三审”后报出。

表5-2  监测仪器检定情况一览表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有效 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | ZR-3260D型 | KLH-15-305 | 颗粒物、流速、 温度、湿度 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.9 |
| 紫外烟气分析仪 | 崂应3023Y | KLH-15-302 | SO₂、NOx、 含氧量 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.6 |
| 便携式气体、粉尘、 烟尘采样仪综合校 准装置 | ZR-5410A | KLH-15-025 | 校准 | 河北省计量监督 检测研究院 | 2025.5 |
| 便携式流量压力 综合校准装置 | ZR-5411 | KLH-15-289 | 校准 | 青岛市计量 技术研究院 | 2025.1 |
| 岛津十万 分之一天平 | AUW120D | KLH-15-032 | 颗粒物 | 长治市综合检验 检测中心 | 2025.3 |

表5-3  监测仪器校准结果一览表

| 仪器型号及编号 |  | 仪器示值流量 (L/min) |  |  | 标准流量计读数 (L/min) |  |  | 相对误差% |  |  | 判定 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZR-3260D型 KLH-15-305 (11.11~11.15) | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 29.5 | 40.7 | 0.0 | -1.7 | 1.8 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.8 | 29.5 | 40.5 | -1.0 | -1.7 | 1.3 | ±5% | 合格 |
| ZR-3260D型 KLH-15-305 (11.18~11.22) | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.1 | 29.7 | 40.8 | 0.5 | -1.0 | 2.0 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ±5% | 合格 |
| 比对监测在生产工况稳定时进行，并做到了与污染源自动在线监测设备的同步监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表5-3  监测仪器校准结果一览表

| 仪器型号 及编号 |  | 项 目 | 标气编号 | 标气浓度 (mg/m³) | 仪器测试浓 度(mg/m³) | 示值误差 (mg/m³) | 判定 标准 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崂应3023Y KLH-15-302 (11.21~11.23) | 测量前 | NO | WA11066 | 27.5 | 26.1 | -1.4 | ±4.0mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | WA11066 | 27.5 | 25.8 | -1.7 |  | 合格 |
|  | 测量前 | NO₂ | 730300 | 61.8 | 60.3 | -1.5 | ±6.2mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | 730300 | 61.8 | 60.8 | -1.0 |  | 合格 |
|  | 测量前 | SO₂ | L172904042 | 28.6 | 29.6 | 1.0 | ±8.6mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | L172904042 | 28.6 | 29.3 | 0.7 |  | 合格 |
| 比对监测在生产工况稳定时进行，并做到了与污染源自动在线监测设备的同步监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 六、混铁炉比对监测结果(11月11日)

混铁炉连续在线设备安装时间为2021年3月，比对监测结果见表6-1~6-4, 监测点位见图1。

表6-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L15 00D6-W1G3V403T P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指 标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:28~10:58 | 11.0 | 10.72 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:07~11:37 | 9.9 | 9.86 |  |  |  |
| 3 | 14:21~14:51 | 10.7 | 10.98 |  |  |  |
| 4 | 15:00~15:30 | 10.6 | 10.65 |  |  |  |
| 5 | 15:39~16:09 | 10.3 | 10.59 |  |  |  |
| 均值 |  | 10.5 | 10.56 | 0.6 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 704087 | 736086 | -- | -- | -- |

表6-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L15 00D6-W1G3V403T P5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:28~10:58 | 44.0 | 45.41 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:07~11:37 | 41.9 | 42.86 |  |  |  |
| 3 | 14:21~14:51 | 39.3 | 40.66 |  |  |  |
| 4 | 15:00~15:30 | 39.9 | 40.65 |  |  |  |
| 5 | 15:39~16:09 | 38.9 | 40.81 |  |  |  |
| 均值 |  | 40.8 | 42.08 | 1.3 | <±3℃ | 合格 |

表6-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:21~10:26 | 1.57 | 1.784 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:00~11:05 | 1.48 | 1.844 |  |  |  |
| 3 | 14:14~14:19 | 1.44 | 1.784 |  |  |  |
| 4 | 14:53~14:58 | 1.55 | 1.770 |  |  |  |
| 5 | 15:32~15:37 | 1.46 | 1.647 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.50 | 1.766 | 0.27 | ≤±1.5% | 合格 |

表6-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:28~10:58 | 2.0 | 1.50 | -- | -- | - |
| 2 | 11:07~11:37 | 3.3 | 1.50 |  |  |  |
| 3 | 14:21~14:51 | 1.6 | 1.48 |  |  |  |
| 4 | 15:00~15:30 | 1.8 | 1.49 |  |  |  |
| 5 | 15:39~16:09 | 2.8 | 1.48 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.3 | 1.49 | -0.8 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

T 排放高度

42.5m

11m

◎  a=5.5m

22m

布袋  除尘器

布袋  除尘器

图 1  混铁炉除尘监测点位图

# 七、2×1380m³高炉煤粉制备1#比对监测结果(监测日期：11月12日)

2×1380m³高炉煤粉制备1#连续在线设备安装时间为2023年5月，比对监 测结果见表7-1~7-4,监测点位见图2。

表7-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L1000 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指 标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:09~10:39 | 20.3 | 19.54 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:49~11:19 | 19.4 | 19.54 |  |  |  |
| 3 | 14:18~14:48 | 19.5 | 19.46 |  |  |  |
| 4 | 14:57~15:27 | 20.1 | 19.52 |  |  |  |
| 5 | 15:36~16:06 | 19.8 | 19.48 |  |  |  |
| 均值 |  | 19.8 | 19.51 | -1.5 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 88186 | 84929 | -- | -- | -- |

表7-2温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L1000 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:09~10:39 | 64.1 | 64.15 | -- | -- |  |
| 2 | 10:49~11:19 | 64.8 | 64.34 |  |  |  |
| 3 | 14:18~14:48 | 61.7 | 62.82 |  |  |  |
| 4 | 14:57~15:27 | 62.9 | 63.82 |  |  |  |
| 5 | 15:36~16:06 | 61.8 | 63.27 |  |  |  |
| 均值 |  | 63.1 | 63.68 | 0.6 | ≤±3℃ | 合格 |

表7-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:02~10:07 | 5.96 | 6.201 | - | -- | -- |
| 2 | 10:41~10:46 | 5.81 | 6.014 |  |  |  |
| 3 | 14:11~14:16 | 5.77 | 5.910 |  |  |  |
| 4 | 14:50~14:55 | 5.85 | 5.986 |  |  |  |
| 5 | 15:29~15:34 | 6.18 | 6.273 |  |  |  |
| 均值 |  | 5.91 | 6.077 | 2.8 | ≤±25% | 合格 |

表7-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:09~10:39 | 2.2 | 2.00 | -- | - | -- |
| 2 | 10:49~11:19 | 2.3 | 2.02 |  |  |  |
| 3 | 14:18~14:48 | 3.3 | 1.96 |  |  |  |
| 4 | 14:57~15:27 | 3.4 | 1.99 |  |  |  |
| 5 | 15:36~16:06 | 2.4 | 2.02 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.7 | 2.00 | -0.7 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

图22×1380m³高炉煤粉制备1#废气监测点位示意图

# 八、3#4#转炉三次烟气比对监测结果(监测日期11月13日)

3#4#转炉三次烟气连续在线设备安装时间为2018年11月，比对监测结果见 表8-1~8-4,监测点位见图3。

表8-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指 标 | 结果评 定 |
| 1 | 9:00~9:40 | 7.4 | 7.71 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:49~10:29 | 7.5 | 7.75 |  |  |  |
| 3 | 10:38~11:18 | 7.4 | 7.76 |  |  |  |
| 4 | 14:22~15:02 | 7.4 | 7.71 |  |  |  |
| 5 | 15:11~15:51 | 7.5 | 7.73 |  |  |  |
| 均值 |  | 7.4 | 7.73 | 4.5 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(m3/h) |  | 390234 | 423416 | -- | -- | -- |

表8-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:00~9:40 | 31.0 | 30.22 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:49~10:29 | 31.4 | 30.82 |  |  |  |
| 3 | 10:38~11:18 | 32.1 | 31.66 |  |  |  |
| 4 | 14:22~15:02 | 32.5 | 31.95 |  |  |  |
| 5 | 15:11~15:51 | 32.4 | 31.94 |  |  |  |
| 均值 |  | 31.9 | 31.32 | -0.6 | ≤±3℃ | 合格 |

表8-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:53~8:58 | 1.43 | 2.366 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:42~9:47 | 1.68 | 2.287 |  |  |  |
| 3 | 10:31~10:36 | 1.40 | 2.280 |  |  |  |
| 4 | 14:15~14:20 | 1.55 | 2.222 |  |  |  |
| 5 | 15:04~15:09 | 1.74 | 2.262 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.56 | 2.283 | 0.72 | ≤±1.5% | 合格 |

表8-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:00~9:40 | 2.2 | 0.96 | -- | - | -- |
| 2 | 9:49~10:29 | 1.2 | 0.97 |  |  |  |
| 3 | 10:38~11:18 | 1.9 | 0.96 |  |  |  |
| 4 | 14:22~15:02 | 1.0 | 0.97 |  |  |  |
| 5 | 15:11~15:51 | 1.9 | 0.96 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.6 | 0.96 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

图 3  3#4#转炉三次除尘监测点位图

# 九、2#180m²烧结机尾比对监测结果(监测日期11月14日)

2#180m² 烧结机尾连续在线设备安装时间为2020年12月，比对监测结果见 表9-1~9-4,监测点位见图4。

表9-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G04-04AHC4L 1500D6-W1G3V40 T3 P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指 标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:46~11:18 | 12.5 | 11.92 | -- | -- | -- |
| 2 | 14:17~14:49 | 12.5 | 11.87 |  |  |  |
| 3 | 14:58~15:30 | 12.2 | 11.85 |  |  |  |
| 4 | 15:39~16:11 | 12.7 | 11.90 |  |  |  |
| 5 | 16:20~16:52 | 12.9 | 12.23 |  |  |  |
| 均值 |  | 12.6 | 11.95 | -5.2 | <±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 255055 | 254998 | -- | -- | -- |

表9-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G04-04AHC4L 1500D6-W1G3V40 T3 P5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 | C E M S 法 | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评 定 |
|  |  | (℃) | (℃) |  |  |  |
| 1 | 10:46~11:18 | 91.5 | 92.37 | -- | -- | -- |
| 2 | 14:17~14:49 | 100.9 | 101.42 |  |  |  |
| 3 | 14:58~15:30 | 99.4 | 100.11 |  |  |  |
| 4 | 15:39~16:11 | 95.7 | 96.00 |  |  |  |
| 5 | 16:20~16:52 | 80.7 | 81.41 |  |  |  |
| 均值 |  | 93.6 | 94.26 | 0.7 | <±3℃ | 合格 |

表9-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:39~10:44 | 2.64 | 2.764 | -- | -- | -- |
| 2 | 14:10~14:15 | 2.58 | 2.801 |  |  |  |
| 3 | 14:51~14:56 | 2.66 | 2.828 |  |  |  |
| 4 | 15:32~15:37 | 2.71 | 2.837 |  |  |  |
| 5 | 16:13~16:18 | 2.67 | 2.806 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.65 | 2.807 | 0.16 | ≤±1.5% | 合格 |

表9-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:46~11:18 | 3.0 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 2 | 14:17~14:49 | 1.6 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 14:58~15:30 | 1.5 | 2.40 |  |  |  |
| 4 | 15:39~16:11 | 1.6 | 2.36 |  |  |  |
| 5 | 16:20~16:52 | 2.0 | 2.51 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.9 | 2.25 | 0.4 | <±5mg/m³ | 合格 |

图 4 2 # 1 8 0m²烧结机尾废气监测点位示意图

# 十、1-2#TGS 环保竖窑成品系统比对监测结果(监测日期11月15日)

1-2#TGS 环保竖窑成品系统连续在线设备安装时间为2018年10月，比对监 测结果见表10-1~10-4,监测点位见图5。

表10-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指 标 | 结果评 定 |
| 1 | 9:19~9:43 | 31.4 | 32.04 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:52~10:16 | 30.6 | 31.18 |  |  |  |
| 3 | 10:25~10:49 | 30.7 | 29.40 |  |  |  |
| 4 | 10:58~11:22 | 31.4 | 31.61 |  |  |  |
| 5 | 11:31~11:55 | 30.2 | 25.63 |  |  |  |
| 均值 |  | 30.9 | 29.97 | -3.0 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 57887 | 59227 | -- | -- | - |

表10-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 9:19~9:43 | 24.0 | 24.50 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:52~10:16 | 23.7 | 24.60 |  |  |  |
| 3 | 10:25~10:49 | 23.8 | 24.83 |  |  |  |
| 4 | 10:58~11:22 | 24.4 | 25.29 |  |  |  |
| 5 | 11:31~11:55 | 24.7 | 25.88 |  |  |  |
| 均值 |  | 24.1 | 25.02 | 0.9 | ≤±3℃ | 合格 |

表10-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:12~9:17 | 2.47 | 2.386 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:45~9:50 | 2.51 | 2.408 |  |  |  |
| 3 | 10:18~10:23 | 2.45 | 2.474 |  |  |  |
| 4 | 10:51~10:56 | 2.42 | 2.435 |  |  |  |
| 5 | 11:24~11:29 | 2.53 | 2.505 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.48 | 2.442 | -0.04 | ≤±1.5% | 合格 |

表10-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:19~9:43 | 2.4 | 1.84 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:52~10:16 | 2.7 | 1.85 |  |  |  |
| 3 | 10:25~10:49 | 3.1 | 1.85 |  |  |  |
| 4 | 10:58~11:22 | 3.3 | 1.85 |  |  |  |
| 5 | 11:31~11:55 | 2.9 | 1.84 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.9 | 1.85 | -1.0 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

19.0m

排放高度 30m

o=0.9m

3.6m

布袋除尘器

o

图 5 1 - 2 #TGS 环保竖窑成品系统监测点位示意图

# 十一、4#转炉二次烟气比对监测结果(监测日期11月18日)

4#转炉二次烟气连续在线设备安装时间为2020年11月，比对监测结果见表 11-1~11-4,监测点位见图6。

表11-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | 皮托管差压法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指 标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:18~10:56 | 9.5 | 9.50 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:05~11:43 | 10.3 | 9.52 |  |  |  |
| 3 | 14:38~15:16 | 9.9 | 9.43 |  |  |  |
| 4 | 15:25~16:03 | 9.7 | 9.50 |  |  |  |
| 5 | 16:12~16:50 | 9.7 | 9.44 |  |  |  |
| 均值 |  | 9.8 | 9.48 | -3.3 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 381126 | 388430 | -- | -- | -- |

表11-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:18~10:56 | 47.0 | 47.17 | -- | -- |  |
| 2 | 11:05~11:43 | 44.2 | 44.78 |  |  |  |
| 3 | 14:38~15:16 | 41.2 | 41.65 |  |  |  |
| 4 | 15:25~16:03 | 41.2 | 40.66 |  |  |  |
| 5 | 16:12~16:50 | 41.8 | 41.20 |  |  |  |
| 均值 |  | 43.1 | 43.09 | -0.01 | ≤±3℃ | 合格 |

表11-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:10~10:15 | 1.01 | 0.956 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:58~11:03 | 1.33 | 1.396 |  |  |  |
| 3 | 14:30~14:35 | 1.14 | 1.029 |  |  |  |
| 4 | 15:18~15:23 | 1.26 | 1.288 |  |  |  |
| 5 | 16:05~16:10 | 1.35 | 1.175 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.22 | 1.169 | -0.05 | ≤±1.5% | 合格 |

表11-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:18~10:56 | 2.0 | 1.37 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:05~11:43 | 1.7 | 1.42 |  |  |  |
| 3 | 14:38~15:16 | 2.0 | 1.37 |  |  |  |
| 4 | 15:25~16:03 | 1.6 | 1.35 |  |  |  |
| 5 | 16:12~16:50 | 1.3 | 1.37 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.7 | 1.38 | -0.3 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

排放高度 33m

8.5m

O=4.2m

17m

布袋除尘器

图 6  4#转炉二次烟气废气监测点位示意图

# 十二、1-4#TGS 环保竖窑原料系统比对监测结果(监测日期：11月19日)

1-4#TGS环保竖窑原料系统连续在线设备安装时间为2018年10月，比对监 测结果见表12-1~12-4,监测点位见图7。

表12-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指 标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:17~10:41 | 19.5 | 19.77 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:50~11:14 | 19.4 | 19.82 |  |  |  |
| 3 | 11:23~11:47 | 19.3 | 19.78 |  |  |  |
| 4 | 14:10~14:34 | 19.4 | 19.92 |  |  |  |
| 5 | 14:43~15:07 | 19.4 | 19.76 |  |  |  |
| 均值 |  | 19.4 | 19.81 | 2.1 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 38628 | 41208 | -- | -- | -- |

表12-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:17~10:41 | 12.1 | 11.96 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:50~11:14 | 12.3 | 11.95 |  |  |  |
| 3 | 11:23~11:47 | 12.8 | 12.52 |  |  |  |
| 4 | 14:10~14:34 | 14.5 | 14.02 |  |  |  |
| 5 | 14:43~15:07 | 14.8 | 14.44 |  |  |  |
| 均值 |  | 13.3 | 12.98 | -0.3 | <±3℃ | 合格 |

表12-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:10~10:15 | 1.17 | 1.283 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:43~10:48 | 1.22 | 1.270 |  |  |  |
| 3 | 11:16~11:21 | 1.16 | 1.377 |  |  |  |
| 4 | 14:03~14:08 | 1.24 | 1.399 |  |  |  |
| 5 | 14:36~14:41 | 1.19 | 1.343 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.20 | 1.334 | 0.13 | ≤±1.5% | 合格 |

表12-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:17~10:41 | 2.6 | 1.48 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:50~11:14 | 1.5 | 1.48 |  |  |  |
| 3 | 11:23~11:47 | 2.2 | 1.48 |  |  |  |
| 4 | 14:10~14:34 | 2.1 | 1.49 |  |  |  |
| 5 | 14:43~15:07 | 2.3 | 1.49 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.1 | 1.48 | -0.6 | <±5mg/m³ | 合格 |

19.0m

排放高度 30m

o=0.9m

o

3.6m

布袋除尘 器

图 7 1 - 4 #TGS环保竖窑原料系统监测点位示意图

# 十三、3-4#TGS 环保竖窑成品系统比对监测结果(监测日期：11月20日)

3-4#TGS 环保竖窑成品系统连续在线设备安装时间为2020年12月，比对监 测结果见表13-1~13-4,监测点位见图8。

表13-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSII 2018100022 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指 标 | 结果评 定 |
| 1 | 8:58~9:40 | 9.6 | 9.74 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:49~10:31 | 9.5 | 9.54 |  |  |  |
| 3 | 10:40~11:22 | 9.4 | 9.45 |  |  |  |
| 4 | 14:26~15:08 | 9.5 | 9.48 |  |  |  |
| 5 | 15:17~15:59 | 9.5 | 9.34 |  |  |  |
| 均值 |  | 9.5 | 9.51 | 0.1 | <±12% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 66053 | 68362 | -- | -- | -- |

表13-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSII 2018100022 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 8:58~9:40 | 12.8 | 13.80 | -- | -- | - |
| 2 | 9:49~10:31 | 14.8 | 15.94 |  |  |  |
| 3 | 10:40~11:22 | 16.4 | 17.64 |  |  |  |
| 4 | 14:26~15:08 | 20.8 | 22.20 |  |  |  |
| 5 | 15:17~15:59 | 20.7 | 22.19 |  |  |  |
| 均值 |  | 17.1 | 18.35 | 1.2 | ≤±3℃ | 合格 |

表13-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-SD201 20120181027010 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:51~8:56 | 1.75 | 1.864 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:42~9:47 | 1.68 | 2.135 |  |  |  |
| 3 | 10:33~10:38 | 1.74 | 1.872 |  |  |  |
| 4 | 14:19~14:24 | 1.69 | 2.469 |  |  |  |
| 5 | 15:10~15:15 | 1.78 | 2.775 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.73 | 2.223 | 0.49 | ≤±1.5% | 合格 |

表13-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300PM型 18171063 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 8:58~9:40 | 1.3 | 1.65 | - | - |  |
| 2 | 9:49~10:31 | 2.0 | 1.66 |  |  |  |
| 3 | 10:40~11:22 | 1.3 | 1.67 |  |  |  |
| 4 | 14:26~15:08 | 1.6 | 1.70 |  |  |  |
| 5 | 15:17~15:59 | 1.5 | 1.72 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.5 | 1.68 | 0.2 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

T 排放高度

30m

18.0m

a=1.7m

布袋除尘器

6.8m

图 8 3 - 4 #TGS 环保竖窑成品监测点位图

# 十四、3#4#TGS 环保竖窑煅烧比对监测结果(监测日期11月21日)

3#4#TGS 环保竖窑煅烧连续在线设备安装时间为2021年4月，比对监测结 果见表14-1~14-7,监测点位见图9。

表14-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:23~11:07 | 14.1 | 13.75 |  | -- | -- |
| 2 | 11:16~12:00 | 14.7 | 13.88 |  |  |  |
| 3 | 14:32~15:16 | 14.6 | 13.78 |  |  |  |
| 4 | 15:25~16:09 | 13.7 | 13.38 |  |  |  |
| 5 | 16:20~17:04 | 14.2 | 13.24 |  |  |  |
| 均值 |  | 14.3 | 13.61 | -4.8 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 156449 | 154865 | -- | -- | -- |

表14-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:23~11:07 | 137.7 | 136.68 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:16~12:00 | 137.2 | 137.05 |  |  |  |
| 3 | 14:32~15:16 | 143.8 | 143.55 |  |  |  |
| 4 | 15:25~16:09 | 143.8 | 143.02 |  |  |  |
| 5 | 16:20~17:04 | 141.7 | 140.93 |  |  |  |
| 均值 |  | 140.8 | 140.25 | -0.6 | ≤±3℃ | 合格 |

表14-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:16~10:21 | 5.14 | 5.177 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:09~11:14 | 5.06 | 6.005 |  |  |  |
| 3 | 14:18~14:23 | 5.10 | 6.093 |  |  |  |
| 4 | 15:18~15:23 | 5.03 | 6.878 |  |  |  |
| 5 | 16:11~16:16 | 5.11 | 6.138 |  |  |  |
| 均值 |  | 5.09 | 6.058 | 19.0 | <±25% | 合格 |

表14-4  氧量比对监测结果一览表

| 氧量CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 相对准确度 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:53~10:58 | 11.3 | 12.37 | 9.5 | ≤15% | 合格 |
| 2 | 11:02~11:07 | 10.9 | 12.06 |  |  |  |
| 3 | 11:12~11:17 | 11.4 | 12.28 |  |  |  |
| 4 | 11:19~11:24 | 11.2 | 12.29 |  |  |  |
| 5 | 11:28~11:33 | 11.1 | 12.06 |  |  |  |
| 6 | 11:36~11:41 | 11.4 | 12.36 |  |  |  |
| 7 | 11:45~11:50 | 11.3 | 12.15 |  |  |  |
| 8 | 11:53~11:58 | 11.2 | 12.19 |  |  |  |
| 9 | 14:58~15:03 | 11.3 | 12.05 |  |  |  |

表14-5  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向 散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:23~11:07 | 1.9 | 1.94 | -- | - | - |
| 2 | 11:16~12:00 | 1.3 | 1.95 |  |  |  |
| 3 | 14:32~15:16 | 1.3 | 1.92 |  |  |  |
| 4 | 15:25~16:09 | 1.4 | 1.96 |  |  |  |
| 5 | 16:20~17:04 | 2.2 | 1.95 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.6 | 1.94 | 0.3 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

表14-6 二氧化硫比对监测结果一览表

| 二氧化硫CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:53~10:58 | 0 | 4.1 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:02~11:07 | 1 | 5.4 |  |  |  |
| 3 | 11:12~11:17 | 2 | 4.9 |  |  |  |
| 4 | 11:19~11:24 | 2 | 5.1 |  |  |  |
| 5 | 11:28~11:33 | 7 | 10.7 |  |  |  |
| 6 | 11:36~11:41 | 3 | 5.5 |  |  |  |
| 7 | 11:45~11:50 | 4 | 6.5 |  |  |  |
| 8 | 11:53~11:58 | 4 | 5.5 |  |  |  |
| 9 | 14:58~15:03 | 7 | 8.6 |  |  |  |
| 均值 |  | 3 | 6.3 | 3.3 | ≤±17mg/m³ | 合格 |

表14-7  氮氧化物比对监测结果一览表

| 氮氧化物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:53~10:58 | 15 | 13.9 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:02~11:07 | 12 | 11.5 |  |  |  |
| 3 | 11:12~11:17 | 12 | 12.2 |  |  |  |
| 4 | 11:19~11:24 | 13 | 12.0 |  |  |  |
| 5 | 11:28~11:33 | 12 | 11.9 |  |  |  |
| 6 | 11:36~11:41 | 12 | 12.6 |  |  |  |
| 7 | 11:45~11:50 | 9 | 11.4 |  |  |  |
| 8 | 11:53~11:58 | 11 | 11.7 |  |  |  |
| 9 | 14:58~15:03 | 10 | 12.1 |  |  |  |
| 均值 |  | 12 | 12.1 | 0.1 | ≤±12mg/m³ | 合格 |

不

排放高度 40m

19.0m

Ø=2.6m

米o

布袋除尘器

19.0m

图 9  3#4# TGS 环保竖窑煅烧废气监测点位图

# 十五、5#、6#中心烧嘴窑煅烧比对监测结果(监测日期11月22日)

5#、6#中心烧嘴窑煅烧连续在线设备安装时间为2022年2月，比对监测结 果见表15-1~15-7,监测点位见图10。

表15-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40T 3P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:24~10:00 | 11.8 | 12.13 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:10~10:46 | 11.4 | 11.95 |  |  |  |
| 3 | 10:55~11:31 | 12.0 | 12.04 |  |  |  |
| 4 | 14:44~15:20 | 11.7 | 11.93 |  |  |  |
| 5 | 15:29~16:05 | 12.1 | 12.39 |  |  |  |
| 均值 |  | 11.8 | 12.09 | 2.5 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 159881 | 168329 | -- | -- | -- |

表15-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40 T3P5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:24~10:00 | 148.0 | 146.27 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:10~10:46 | 148.2 | 146.70 |  |  |  |
| 3 | 10:55~11:31 | 150.0 | 148.45 |  |  |  |
| 4 | 14:44~15:20 | 145.0 | 143.20 |  |  |  |
| 5 | 15:29~16:05 | 145.2 | 143.47 |  |  |  |
| 均值 |  | 147.3 | 145.62 | -1.7 | ≤±3℃ | 合格 |

表15-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:17~9:22 | 4.57 | 4.627 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:02~10:07 | 4.45 | 5.142 |  |  |  |
| 3 | 10:48~10:53 | 4.53 | 5.555 |  |  |  |
| 4 | 14:37~14:42 | 7.48 | 7.703 |  |  |  |
| 5 | 15:22~15:27 | 7.55 | 7.527 |  |  |  |
| 均值 |  | 5.72 | 6.111 | 6.8 | ≤±25% | 合格 |

表15-4  氧量比对监测结果一览表

| 氧量CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 21162046 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 相对准确度 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:57~10:02 | 13.1 | 13.35 | 1.5 | ≤15% | 合格 |
| 2 | 10:06~10:11 | 13.0 | 13.20 |  |  |  |
| 3 | 10:14~10:19 | 13.2 | 13.37 |  |  |  |
| 4 | 10:21~10:26 | 13.3 | 13.51 |  |  |  |
| 5 | 10:29~10:34 | 13.3 | 13.37 |  |  |  |
| 6 | 10:37~10:42 | 13.2 | 13.35 |  |  |  |
| 7 | 10:49~10:54 | 13.7 | 13.42 |  |  |  |
| 8 | 10:59~11:04 | 13.9 | 13.74 |  |  |  |
| 9 | 11:07~11:12 | 13.9 | 13.55 |  |  |  |

表15-5  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向 散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 9:24~10:00 | 1.8 | 2.82 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:10~10:46 | 2.8 | 2.87 |  |  |  |
| 3 | 10:55~11:31 | 1.7 | 2.94 |  |  |  |
| 4 | 14:44~15:20 | 3.3 | 2.82 |  |  |  |
| 5 | 15:29~16:05 | 2.3 | 2.77 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.4 | 2.84 | 0.4 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

表15-6  二氧化硫比对监测结果一览表

| 二氧化硫CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 21162046 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:57~10:02 | 3 | 7.0 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:06~10:11 | 3 | 6.2 |  |  |  |
| 3 | 10:14~10:19 | 3 | 5.9 |  |  |  |
| 4 | 10:21~10:26 | 3 | 4.9 |  |  |  |
| 5 | 10:29~10:34 | 2 | 4.8 |  |  |  |
| 6 | 10:37~10:42 | 2 | 4.6 |  |  |  |
| 7 | 10:49~10:54 | 2 | 4.3 |  |  |  |
| 8 | 10:59~11:04 | 2 | 4.3 |  |  |  |
| 9 | 11:07~11:12 | 2 | 4.6 |  |  |  |
| 均值 |  | 2 | 5.2 | 3.2 | ≤±i7mg/m³ | 合格 |

表15-7  氮氧化物比对监测结果一览表

| 氮氧化物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 21162046 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:57~10:02 | 18 | 14.8 | -- | -- | - |
| 2 | 10:06~10:11 | 18 | 14.7 |  |  |  |
| 3 | 10:14~10:19 | 20 | 15.5 |  |  |  |
| 4 | 10:21~10:26 | 22 | 17.1 |  |  |  |
| 5 | 10:29~10:34 | 23 | 17.7 |  |  |  |
| 6 | 10:37~10:42 | 28 | 21.2 |  |  |  |
| 7 | 10:49~10:54 | 32 | 25.3 |  |  |  |
| 8 | 10:59~11:04 | 27 | 22.9 |  |  |  |
| 9 | 11:07~11:12 | 28 | 20.6 |  |  |  |
| 均值 |  | 24 | 18.9 | -5.1 | ≤±12mg/m³ | 合格 |

图105#、6#中心烧嘴窑煅烧废气监测点位图

# 十六、比对结论

比对监测结果见表16。

表16  比对监测结果表

| 序号 | 点位 | 项 目 | 比对监测数据 | 自动监测数据 | 比对 结果 | 标准限值 | 结果 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混铁炉 | 流速m/s | 10.5 | 10.56 | 0.6 | <±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 40.8 | 42.08 | 1.3 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.50 | 1.766 | 0.27 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.3 | 1.49 | -0.8 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 2 | 2×1380m³ 高炉煤粉制备 1# | 流速m/s | 19.8 | 19.51 | -1.5 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 63.1 | 63.68 | 0.6 | <±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 5.91 | 6.077 | 2.8 | ≤±25% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.7 | 2.00 | -0.7 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 3 | 3#4#转炉 三次烟气 | 流速m/s | 7.4 | 7.73 | 4.5 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 31.9 | 31.32 | -0.6 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.56 | 2.283 | 0.72 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 1.6 | 0.96 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 4 | 2#180m² 烧结机尾 | 流速m/s | 12.6 | 11.95 | -5.2 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 93.6 | 94.26 | 0.7 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 2.65 | 2.807 | 0.16 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 1.9 | 2.25 | 0.4 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 5 | 1-2#TGS环保 竖窑成品系统 | 流速m/s | 30.9 | 29.97 | -3.0 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 24.1 | 25.02 | 0.9 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 2.48 | 2.442 | -0.04 | <±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.9 | 1.85 | -1.0 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 6 | 4#转炉 二次烟气 | 流速m/s | 9.8 | 9.48 | -3.3 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 43.1 | 43.09 | -0.01 | <±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.22 | 1.169 | -0.05 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 1.7 | 1.38 | -C.3 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

| 序号 | 点位 | 项 目 | 比对监测数据 | 自动监测数据 | 比对 结果 | 标准限值 | 结果 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1-4#TGS环保 竖窑原料系统 | 流速m/s | 19.4 | 19.81 | 2.1 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 13.3 | 12.98 | -0.3 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.20 | 1.334 | 0.13 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.1 | 1.48 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 8 | 3-4#TGS环保 竖窑成品系统 | 流速m/s | 9.5 | 9.51 | 0.1 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 17.1 | 18.35 | 1.2 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含 湿 量 % | 1.73 | 2.223 | 0.49 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 1.5 | 1.68 | 0.2 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 9 | 3#4#TGS 环保竖窑 煅烧 | 流速m/s | 14.3 | 13.61 | -4.8 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 140.8 | 140.25 | -0.6 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含 湿 量 % | 5.09 | 6.058 | 19.0 | ≤±25% | 合格 |
|  |  | 含 氧 量 % | 10.9~11.4 | 12.05~12.37 | 9.5 | ≤15% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 1.6 | 1.94 | 0.3 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 mg/m³ | 3 | 6.3 | 3.3 | ≤±17mg/m³ | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 mg/m³ | 12 | 12.1 | 0.1 | ≤±12mg/m³ | 合格 |
| 10 | 5#、6#中心烧 嘴窑煅烧 | 流速m/s | 11.8 | 12.09 | 2.5 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 147.3 | 145.62 | -1.7 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 5.72 | 6.111 | 6.8 | ≤±25% | 合格 |
|  |  | 含氧量% | 13.0~13.9 | 13.35~13.74 | 1.5 | ≤15% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.4 | 2.84 | 0.4 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 mg/m³ | 2 | 5.2 | 3.2 | ≤±17mg/m³ | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 mg/m³ | 24 | 18.9 | -5.1 | ≤±12mg/m³ | 合格 |

经对山西晋钢智造科技实业有限公司混铁炉、2×1380m³ 高炉煤粉制备1#、 3#4#转炉三次烟气、2#180m²烧结机尾、1-2#TGS 环保竖窑成品系统、4#转炉二 次烟气、1-4#TGS 环保竖窑原料系统、3-4#TGS 环保竖窑成品系统、3#4#TGS  环保竖窑煅烧、5#、6#中心烧嘴窑煅烧排气烟道安装的十套烟气连续在线监测系

统比对监测可知：

现场仪器设备安装位置合格要求，采样位置设置正确，确认颗粒物、二氧 化硫、氮氧化物、流速、湿度、氧量、温度等指标满足山西省市场监督管理局《固 定污染源烟气排放连续监测系统运行维护质量控制技术规范》(DB14/T 2051-2020)的相关要求和规定。

--报告结束--