# 固定污染源废气自动监测设备比对 监  测  报  告

科利华检字(2024)10079-3号

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司

废气在线监测设备第四季度比对监测

运营单位：中绿环保科技股份有限公司

委托单位：山西晋钢智造科技实业有限公司

山西科利华环境检测有限公司

二O 二四年十二月

l 的行   测  限  公

河堂检24集100173  用

复 中 先 效 。   159

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：210412050930

名称：山西科利华环境检测有限公司

地 址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

210412050930

发 证 日 期 ：2022年07月21日

有 效 期 至 ： 2 0 2 7 年 0 8 月 1 9 日 江

发证机关： 山西省市场监督管理局

提示：1.应在法人资格证书有效期内开展工作。2.应在证书有效期届满前3个月提出复查申请，逾期不申请此证书注销。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

声 明

1、未经本单位书面批准，不得复制(全文复制除外)报告；

2、报告出具的数据具有法律效力，涂改无效；

3、报告无审核人员、审定人员签名无效；无检测单位公章、CMA  章

及骑缝章无效；

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提

出，逾期不予受理；

5、本监测报告只对本次监测结果负责；由委托方自行采集的样品， 仅对该样品的监测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

承担单位：山西科利华环境检测有限公司

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司废气在线监测 设备第四季度比对监测

项目负责人：王阳  报告编写人：

审      核 ：

审   定 ：部告清  2024.12.27

单位名称：山西科利华环境检测有限公司

地   址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

邮   编：047100

电话：0355-8501001

网   址：http:/klhjc.cn

邮   箱 ：sxklhjc@163.com

相关咨询问题请添加业务微信：18803550518

目   录

前言 	 1

一 、企业及连续在线监测系统概况 	1

二 、比对监测内容 	2

三、比对测试方法及指标限值 	 2

四、企业工况 	4

五、比对监测质量保证 	4

六、7#中心烧嘴窑煅烧比对监测结果 	7

七、1#2#TGS 环保竖窑煅烧比对监测结果 	11

八、2×1380m³高炉热风炉比对监测结果 	15

九、230m²烧结机头比对监测结果 	19

十、2#转炉二次烟气比对监测结果 	23

十一、180m²烧结机头比对监测结 	25

十二、煤气发电2#废气排放口比对监测结果 	 29

十三、链篦机回转窑比对监测结果 	33

十四、煤气发电1#废气排放口比对监测结果 	 37

十五、1#转炉二次烟气比对监测结果 	41

十六、比对结论 	43

# 前言

受山西晋钢智造科技实业有限公司的委托，根据山西省市场监督管理局《固 定污染源烟气排放连续监测系统运行维护质量控制技术规范》 (DB14/T  2051-2020)的要求，我公司于2024年11月25~29日、12月2~6、23日对该企 业安装于7#中心烧嘴窑煅烧、1#2#TGS 环保竖窑煅烧、2×1380m³高炉热风炉、 230m²烧结机头、2#转炉二次烟气、180m²烧结机头、煤气发电2#、链篦机回转 窑、煤气发电1#、1#转炉二次烟气排气烟道安装的十套烟气CEMS 进行比对监 测。监测内容如下：

# 一 、企业及连续在线监测系统概况

企业及连续在线监测系统概况见表1。

表1企业及连续在线监测系统概况一览表

| 名 称 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 |  | 地 址 | 晋城市泽州县巴公 工业园区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 陈彦胜 |  | 电 话 | 13513560357 |
| 行业类型 | 钢铁行业 |  | 主要产品 | 钢材 |
| 气污染物 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  | 监测日期 | 2024年11月25~29日、 12月2~6、23日 |
| 设备厂家 | 中绿环保科技股份有限公司 |  | 电 话 | 15333565655 |
| CEM S安装位置 | 1 | 7#中心烧嘴窑煅烧 | CEMS安装时间 | 2022年2月 |
|  | 2 | 1#2#TGS环保竖窑煅烧 |  | 2021年3月 |
|  | 3 | 2×1380m³高炉热风炉 |  | 2020年11月 |
|  | 4 | 230m²烧结机头 |  | 2021年5月 |
|  | 5 | 2#转炉二次烟气 |  | 2021年8月 |
|  | 6 | 180m²烧结机头 |  | 2020年11月 |
|  | 7 | 煤气发电2# |  | 2022年2月 |
|  | 8 | 链篦机回转窑 |  | 2020年12月 |
|  | 9 | 煤气发电1# |  | 2020年10月 |
|  | 10 | 1#转炉二次烟气 |  | 2021年8月 |
| 监测单位 |  | 山西科利华环境检测有限公司 |  |  |
| CEMS采样位置 |  | 符合国家相关规定 | 手工采样位置 | 符合国家相关规定 |

# 二、比对监测内容

在线自动监测系统比对监测内容及监测频次见表2。

表 2 监测内容及频次一览表

| 序 号 | 污染源 | 比对监测项目 | 比对监测频次 | 监测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7#中心烧嘴窑煅烧 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.25 |
|  |  | SO₂ 、NOx、氧含量 | 监测1天，1天9次 |  |
| 2 | 1#2#TGS环保竖窑煅烧 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.26 |
|  |  | SO₂ 、NOx、氧含量 | 监测1天，1天9次 |  |
| 3 | 2×1380m³高炉热风炉 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.27 |
|  |  | SO2、NOx、氧含量 | 监测1天，1天9次 |  |
| 4 | 230m²烧结机头 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.28 |
|  |  | SO₂ 、NOx、氧含量 | 监测1天，1天9次 |  |
| 5 | 2#转炉二次烟气 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.29 |
| 6 | 180m²烧结机头 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.12.2 |
|  |  | SO₂ 、NOx、氧含量 | 监测1天，1天9次 | 2024.12.23 |
| 7 | 煤气发电2# | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.12.3 |
|  |  | SO₂ 、NOx、氧含量 | 监测1天，1天9次 |  |
| 8 | 链篦机回转窑 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.12.4 |
|  |  | SO₂ 、NOx、氧含量 | 监测1天，1天9次 |  |
| 9 | 煤气发电1# | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.12.5 |
|  |  | SO₂ 、NOx、氧含量 | 监测1天，1天9次 |  |
| 10 | 1#转炉二次烟气 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.12.6 |

# 三 、比对测试方法及指标限值

比对监测分析方法及指标限值见表3。

表 3 比对监测分析方法及考核指标一览表

| 比对监测项目 | 比对监测方法 |  |  | 方法标准编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 |  |  | HJ 836-2017 |  |
| SO₂ | 便携式紫外吸收法 |  |  | HJ1131-2020 |  |
| NOx | 便携式紫外吸收法 |  |  | HJ1132-2020 |  |
| 氧量 | 电化学法 |  |  | HJ/T397-2007 |  |
| 流速 | 皮托管法 |  |  | HJ/T397-2007 |  |
| 含湿量 | 干湿球法 |  |  | HJ/T397-2007 |  |
| 烟温 | 热电偶法 |  |  | HJ/T397-2007 |  |
| 监测项目 | 浓度范围 | 指标限值 |  |  |  |
|  |  | 相对误差 | 绝对误差 |  | 相对准确度 |
| SO₂ | <57mg/m³ | -- | <±17mg/m³ |  | -- |
|  | ≥57~<143mg/m³ | ≤±30% | -- |  | - |
|  | ≥143~<715mg/m³ | -- | ≤±57mg/m³ |  | -- |
|  | ≥715mg/m³ | -- | -- |  | ≤15% |
| NOx | <41mg/m³ | -- | ≤±12mg/m³ |  | -- |
|  | ≥41~<103mg/m³ | ≤±30% | -- |  |  |
|  | ≥103~<513mg/m³ | - | ≤±41mg/m³ |  | -- |
|  | ≥513mg/m³ | -- | -- |  | ≤15% |
| 颗粒物 | ≤10mg/m³ | -- | ≤±5mg/m³ |  | -- |
|  | >10~≤20(mg/m³) | -- | ≤±6mg/m³ |  | -- |
|  | >20~≤50(mg/m³) | ≤±30% | -- |  | -- |
|  | >50~≤100(mg/m³) | ≤±25% | -- |  | -- |
|  | >100~≤200(mg/m³) | ≤±20% | -- |  | -- |
|  | >200 mg/m³ | ≤±15% | - |  | -- |
| 流速 | >10m/s | ≤±10% | -- |  | - |
|  | ≤10m/s | ≤±12% | -- |  | -- |
| 烟温 | -- | -- | ≤±3℃ |  | -- |
| 氧量 | ≤5.0% | -- | <±1.0% |  | -- |
|  | >5.0% | -- | -- |  | ≤15% |

| 监测项目 | 浓度范围 | 指标限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对误差 | 绝对误差 | 相对准确度 |
| 含湿量 | ≤5.0% | -- | <±1.5% |  |
|  | >5.0% | <±25% | -- | -- |

# 四 、企业工况

本次比对监测期间，生产工况稳定，环保设施运行正常，生产工况见表4-1。

表4-1 生产工况一览表

| 监测日期 | 生产设施 | 设计生产 能力(t/d) | 实际生产 能力(t/d) | 生产负荷 (%) | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.11.25 | 7#中心烧嘴窑 | 120 | 110.2 | 91.8 | 7#中心烧嘴窑煅烧 |
| 2024.11.26 | 1#2#TGS环保竖窑 | 240 | 220.6 | 91.9 | 1#2#TGS环保竖窑煅烧 |
| 2024.11.27 | 2×1380m³高炉 | 6624 | 6125.4 | 92.5 | 2×1380m³高炉热风炉 |
| 2024.11.28 | 2×230m²烧结机头 | 13362 | 12186.2 | 91.2 | 230m²烧结机头 |
| 2024.11.29 | 2#转炉 | 3566 | 3356.5 | 94.1 | 2#转炉二次烟气 |
| 2024.12.2 | 2×180m2烧结机头 | 10454 | 10241.4 | 98.0 | 180m²烧结机头 |
| 2024.12.3 | 煤气发电2# | 240万 (kwh/d) | 186.2万 (kwh/d) | 77.6 | 煤气发电2# |
| 2024.12.4 | 链篦机回转窑 | 4545 | 4396.0 | 96.7 | 链篦机回转窑 |
| 2024.12.5 | 煤气发电1# | 240万 (kwh/d) | 132.8万 (kwh/d) | 55.3 | 煤气发电1# |
| 2024.12.6 | 1#转炉 | 3566 | 3412.7 | 95.7 | 1#转炉二次烟气 |
| 2024.12.23 | 2×180m²烧结机头 | 10454 | 9869.8 | 94.4 | 180m²烧结机头 |

# 五 、比对监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，根据国家环保总局环发[06]114  号文“关于《环境监测质量管理规定》的通知”、《环境监测质量管理技术导则》 	(HJ630-2011) 和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》 	(HJ/T373-2007)   以及《固定源废气监测技术规范》(HJ/T     397-2007)中的有关  要求，我公司对监测全程序进行质量控制。

1、监测人员熟练掌握专业知识，并经培训考核合格后持证上岗，见表5-1。

表5-1 监测人员上岗证一览表

| 姓名 | 王阳 | 李臻昀 | 李亚诺 | 王婷婷 | 王小歌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SKJC2018087 | SKJC2018163 | SKJC2018158 | SKJC2018121 | SKJC2018159 |

2、所使用监测仪器均经质量技术监督部门检定合格并在有效期内见表5-2, 在监测前后对使用仪器进行了校准，见表5-3。

3、气态污染物参比方法采样位置与CEMS 测定位置靠近但不干扰CEMS正常 取样，不能从CEMS排气位置直接采样监测，手工和自动同步采样。

4、监测前已检查CEMS 系统设置，截面积、大气压等参数输入正确。烟气 流量、二氧化硫、氮氧化物换算公式正确。

5、固定源废气中的低浓度颗粒物样品采集时，每次测量系列中进行一次全 程序空白的测定，并符合标准HJ836-2017 中的要求。

6、滤膜的称量在恒温恒湿的天平室中进行，保证称量前和采样后称量条件 一致 。

7、监测数据经“三校、三审”后报出。

表5-2监测仪器检定情况一览表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有效 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | ZR-3260D型 | KLH-15-305 | 颗粒物、流速、 温度、湿度 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.9 |
| 紫外烟气分析仪 | 崂应3023Y | KLH-15-302 | SO2、NOx、 含氧量 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.6 |
| 便携式气体、粉尘、 烟尘采样仪综合校 准装置 | ZR-5410A | KLH-15-025 | 校准 | 河北省计量监督 检测研究院 | 2025.5 |
| 便携式流量压力 综合校准装置 | ZR-5411 | KLH-15-289 | 校准 | 青岛市计量 技术研究院 | 2025.1 |
| 岛津十万 分之一天平 | AUW120D | KLH-15-032 | 颗粒物 | 长治市综合检验 检测中心 | 2025.3 |

表5-3 监测仪器校准结果一览表

| 仪器型号及编号 |  | 仪器示值流量 (L/min) |  |  | 标准流量计读数 (L/min) |  |  | 相对误差% |  |  | 判定 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZR-3260D型 KLH-15-305 (11.25~11.29) | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 30.5 | 39.8 | 0.0 | 1.7 | -0.5 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.2 | 30.6 | 39.5 | 1.0 | 2.0 | -1.3 | ±5% | 合格 |
| ZR-3260D型 KLH-15-305 (12.2~12.6) | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.9 | 30.6 | 40.1 | -0.5 | 2.0 | 0.3 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.7 | 30.7 | 40.5 | -1.5 | 2.3 | 1.2 | ±5% | 合格 |
| 比对监测在生产工况稳定时进行，并做到了与污染源自动在线监测设备的同步监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表5-3 监测仪器校准结果一览表

| 仪器型号 及编号 |  | 项 目 | 标气编号 | 标气浓度 (mg/m³) | 仪器测试浓 度(mg/m³) | 示值误差 (mg/m³) | 判定 标准 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崂应3023Y KLH-15-302 (11.25~11.30) | 测量前 | NO | WA11066 | 27.5 | 30.6 | 3.1 | ±4.0mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | WA11066 | 27.5 | 30.8 | 3.3 |  | 合格 |
|  | 测量前 | NO₂ | 90109170 | 20.5 | 20.0 | -0.5 | ±6.2mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | 90109170 | 20.5 | 20.0 | -0.5 |  | 合格 |
|  | 测量前 | SO₂ | L172904042 | 28.6 | 25.7 | -2.9 | ±8.6mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | L172904042 | 28.6 | 25.7 | -2.9 |  | 合格 |
| 崂应3023Y KLH-15-302 (12.2~12.5) | 测量前 | NO | WA11066 | 27.5 | 31.0 | 3.5 | ±4.0mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | WA11066 | 27.5 | 31.3 | 3.8 |  | 合格 |
|  | 测量前 | NO₂ | 90109170 | 20.5 | 20.8 | 0.3 | ±6.2mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | 90109170 | 20.5 | 20.8 | 0.3 |  | 合格 |
|  | 测量前 | SO₂ | L172904042 | 28.6 | 26.2 | -2.4 | ±8.6mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | L172904042 | 28.6 | 26.3 | -2.3 |  | 合格 |
| 崂应3023Y KLH-15-302 (12.23) | 测量前 | NO | WA11066 | 27.5 | 29.6 | 2.1 | ±4.0mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | WA11066 | 27.5 | 29.5 | 2.0 |  | 合格 |
|  | 测量前 | NO₂ | 96606019 | 19.5 | 19.0 | -0.5 | ±6.2mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | 96606019 | 19.5 | 19.2 | -0.3 |  | 合格 |
|  | 测量前 | SO₂ | L172904042 | 28.6 | 29.1 | 0.5 | ±8.6mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | L172904042 | 28.6 | 28.9 | 0.3 |  | 合格 |
| 比对监测在生产工况稳定时进行，并做到了与污染源自动在线监测设备的同步监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 六、7#中心烧嘴窑煅烧比对监测结果(监测日期11月25日)

7#中心烧嘴窑煅烧连续在线设备安装时间为2022年2月，比对监测结果见 表6-1~6-7,监测点位见图1。

表6-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC 4L1500D6-W1 G3V40T3P5B A6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:24~11:00 | 10.9 | 10.95 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:09~11:45 | 9.6 | 10.52 |  |  |  |
| 3 | 14:35~15:11 | 10.6 | 10.51 |  |  |  |
| 4 | 15:20~15:56 | 10.4 | 10.10 |  |  |  |
| 5 | 16:05~16:41 | 10.6 | 10.24 |  |  |  |
| 均值 |  | 10.4 | 10.46 | 0.6 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 84772 | 88546 | -- | -- | -- |

表6-2温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AH C4L1500D6- W1G3V40T3P 5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:24~11:00 | 127.8 | 127.35 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:09~11:45 | 126.8 | 126.93 |  |  |  |
| 3 | 14:35~15:11 | 133.5 | 133.34 |  |  |  |
| 4 | 15:20~15:56 | 135.0 | 135.10 |  |  |  |
| 5 | 16:05~16:41 | 128.4 | 129.37 |  |  |  |
| 均值 |  | 130.3 | 130.42 | 0.1 | ≤±3℃ | 合格 |

表6-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:17~10:22 | 3.54 | 3.783 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:02~11:07 | 4.18 | 4.360 |  |  |  |
| 3 | 14:28~14:33 | 4.47 | 4.615 |  |  |  |
| 4 | 15:13~15:18 | 4.36 | 4.660 |  |  |  |
| 5 | 15:58~16:03 | 4.49 | 4.565 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.21 | 4.397 | 0.19 | ≤±1.5% | 合格 |

表6-4 氧量比对监测结果一览表

| 氧量CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 21162043 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 相对准确度 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 11:11~11:16 | 11.6 | 11.60 | 4.4 | ≤15% | 合格 |
| 2 | 11:19~11:24 | 11.5 | 11.16 |  |  |  |
| 3 | 11:26~11:31 | 10.6 | 11.12 |  |  |  |
| 4 | 11:35~11:40 | 11.2 | 10.60 |  |  |  |
| 5 | 14:51~14:56 | 11.1 | 10.62 |  |  |  |
| 6 | 14:59~15:04 | 11.1 | 10.57 |  |  |  |
| 7 | 15:15~15:20 | 11.1 | 11.33 |  |  |  |
| 8 | 15:23~15:28 | 11.0 | 10.92 |  |  |  |
| 9 | 15:32~15:37 | 11.2 | 10.75 |  |  |  |

表6-5 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向 散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:24~11:00 | 2.4 | 2.29 | - | - | -- |
| 2 | 11:09~11:45 | 4.5 | 2.30 |  |  |  |
| 3 | 14:35~15:11 | 2.3 | 2.34 |  |  |  |
| 4 | 15:20~15:56 | 3.4 | 2.34 |  |  |  |
| 5 | 16:05~16:41 | 4.0 | 2.32 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.3 | 2.32 | -1.0 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

表6-6二氧化硫比对监测结果一览表

| 二氧化硫CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 21162043 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 11:11~11:16 | 3 | 10.0 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:19~11:24 | 3 | 9.3 |  |  |  |
| 3 | 11:26~11:31 | 3 | 9.0 |  |  |  |
| 4 | 11:35~11:40 | 3 | 10.2 |  |  |  |
| 5 | 14:51~14:56 | 3 | 3.5 |  |  |  |
| 6 | 14:59~15:04 | 2 | 2.7 |  |  |  |
| 7 | 15:15~15:20 | 2 | 1.5 |  |  |  |
| 8 | 15:23~15:28 | 2 | 4.5 |  |  |  |
| 9 | 15:32~15:37 | 2 | 3.4 |  |  |  |
| 均值 |  | 3 | 6.0 | 3.0 | ≤±17mg/m³ | 合格 |

表6-7  氮氧化物比对监测结果一览表

| 氮氧化物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 21162043 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 11:11~11:16 | 10 | 14.6 | -- | -- | - |
| 2 | 11:19~11:24 | 16 | 16.0 |  |  |  |
| 3 | 11:26~11:31 | 11 | 16.9 |  |  |  |
| 4 | 11:35~11:40 | 12 | 15.6 |  |  |  |
| 5 | 14:51~14:56 | 6 | 14.2 |  |  |  |
| 6 | 14:59~15:04 | 6 | 13.9 |  |  |  |
| 7 | 15:15~15:20 | 15 | 13.8 |  |  |  |
| 8 | 15:23~15:28 | 8 | 13.6 |  |  |  |
| 9 | 15:32~15:37 | 10 | 13.6 |  |  |  |
| 均值 |  | 10 | 14.7 | 4.7 | ≤±12mg/m³ | 合格 |

图17#中心烧嘴窑煅烧废气监测点位图

# 七、1#2#TGS 环保竖窑煅烧比对监测结果(监测日期11月26日)

1#2#TGS 环保竖窑煅烧连续在线设备安装时间为2021年3月，比对监测结 果见表7-1~7-7,监测点位见图2。

表7-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L15 00 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:57~9:33 | 10.5 | 10.73 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:42~10:18 | 10.6 | 10.83 |  |  |  |
| 3 | 10:27~11:03 | 11.0 | 11.40 |  |  |  |
| 4 | 14:30~15:06 | 10.4 | 11.06 |  |  |  |
| 5 | 15:15~15:51 | 10.1 | 10.70 |  |  |  |
| 均值 |  | 10.5 | 10.94 | 4.2 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 119437 | 129816 | -- | -- | -- |

表7-2温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L15 00 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:57~9:33 | 133.2 | 131.96 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:42~10:18 | 133.6 | 132.78 |  |  |  |
| 3 | 10:27~11:03 | 135.5 | 134.72 |  |  |  |
| 4 | 14:30~15:06 | 135.4 | 134.94 |  |  |  |
| 5 | 15:15~15:51 | 133.5 | 133.14 |  |  |  |
| 均值 |  | 134.2 | 133.51 | -0.7 | ≤±3℃ | 合格 |

表7-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:50~8:55 | 3.34 | 3.283 | -- | - | -- |
| 2 | 9:35~9:40 | 3.21 | 3.528 |  |  |  |
| 3 | 10:20~10:25 | 3.29 | 3.395 |  |  |  |
| 4 | 14:23~14:28 | 3.32 | 3.458 |  |  |  |
| 5 | 15:08~15:13 | 3.98 | 4.103 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.43 | 3.553 | 0.12 | ≤±1.5% | 合格 |

表7-4 氧量比对监测结果一览表

| 氧量CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 相对准确度 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:26~9:31 | 13.9 | 14.69 | 6.1 | ≤15% | 合格 |
| 2 | 9:37~9:42 | 13.6 | 14.59 |  |  |  |
| 3 | 9:45~9:50 | 13.7 | 14.34 |  |  |  |
| 4 | 9:53~9:58 | 13.5 | 14.35 |  |  |  |
| 5 | 10:02~10:07 | 13.6 | 14.38 |  |  |  |
| 6 | 10:11~10:16 | 14.0 | 14.45 |  |  |  |
| 7 | 10:19~10:24 | 13.9 | 14.56 |  |  |  |
| 8 | 10:29~10:34 | 13.8 | 14.51 |  |  |  |
| 9 | 10:47~10:52 | 13.7 | 14.18 |  |  |  |

表7-5 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 8:57~9:33 | 3.3 | 1.96 | - | -- | -- |
| 2 | 9:42~10:18 | 2.5 | 1.96 |  |  |  |
| 3 | 10:27~11:03 | 2.1 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 14:30~15:06 | 3.4 | 1.98 |  |  |  |
| 5 | 15:15~15:51 | 2.0 | 1.99 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.7 | 1.98 | -0.7 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

表7-6 二氧化硫比对监测结果一览表

| 二氧化硫CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:26~9:31 | 4 | 1.3 | -- | - | -- |
| 2 | 9:37~9:42 | 4 | 1.3 |  |  |  |
| 3 | 9:45~9:50 | 4 | 1.8 |  |  |  |
| 4 | 9:53~9:58 | 4 | 1.6 |  |  |  |
| 5 | 10:02~10:07 | 3 | 1.6 |  |  |  |
| 6 | 10:11~10:16 | 3 | 1.7 |  |  |  |
| 7 | 10:19~10:24 | 3 | 0.3 |  |  |  |
| 8 | 10:29~10:34 | 2 | 0.1 |  |  |  |
| 9 | 10:47~10:52 | 3 | 0.1 |  |  |  |
| 均值 |  | 3 | 1.1 | -1.9 | ≤±17mg/m³ | 合格 |

表7-7 氮氧化物比对监测结果一览表

| 氮氧化物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:26~9:31 | 18 | 11.1 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:37~9:42 | 17 | 10.4 |  |  |  |
| 3 | 9:45~9:50 | 18 | 10.3 |  |  |  |
| 4 | 9:53~9:58 | 19 | 11.2 |  |  |  |
| 5 | 10:02~10:07 | 19 | 10.2 |  |  |  |
| 6 | 10:11~10:16 | 17 | 9.5 |  |  |  |
| 7 | 10:19~10:24 | 17 | 9.8 |  |  |  |
| 8 | 10:29~10:34 | 18 | 9.8 |  |  |  |
| 9 | 10:47~10:52 | 17 | 10.7 |  |  |  |
| 均值 |  | 18 | 10.3 | -7.7 | ≤±12mg/m³ | 合格 |

不

排放高度

J 40m

19.0m

米

◎   Ø=2.6m

布袋除尘器

19.0m

图 2 1 # 2 #TGS环保竖窑煅烧废气监测点位图

# 八、2×1380m³高炉热风炉比对监测结果(监测日期11月27日)

2×1380m³高炉热风炉连续在线设备安装时间为2020年11月，比对监测结 果见表8-1~8-7,监测点位见图3。

表8-1 流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LS11-L15 00 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:11~11:11 | 2.7 | 2.92 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:20~12:20 | 2.9 | 2.59 |  |  |  |
| 3 | 13:52~14:52 | 2.9 | 3.15 |  |  |  |
| 4 | 15:01~16:01 | 3.6 | 3.43 |  |  |  |
| 5 | 16:10~17:10 | 3.0 | 3.19 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.0 | 3.06 | 2.0 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 209060 | 195820 | -- | -- |  |

表8-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LS11-L15 00 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:11~11:11 | 122.4 | 123.94 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:20~12:20 | 123.0 | 125.00 |  |  |  |
| 3 | 13:52~14:52 | 125.2 | 126.92 |  |  |  |
| 4 | 15:01~16:01 | 127.5 | 129.35 |  |  |  |
| 5 | 16:10~17:10 | 126.6 | 127.88 |  |  |  |
| 均值 |  | 124.9 | 126.62 | 1.7 | ≤±3℃ | 合格 |

表8-3 湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | CEM S法(%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:04~10:09 | 3.54 | 3.952 | -- |  | -- |
| 2 | 11:13~11:18 | 3.98 | 4.412 |  |  |  |
| 3 | 13:45~13:50 | 3.85 | 3.821 |  |  |  |
| 4 | 14:54~14:59 | 4.12 | 4.217 |  |  |  |
| 5 | 16:03~16:08 | 4.41 | 4.416 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.98 | 4.164 | 0.18 | ≤±1.5% | 合格 |

表8-4氧量比对监测结果一览表

| 氧量CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 相对准确度 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 14:06~14:11 | 5.5 | 6.26 | 9.0 | ≤15% | 合格 |
| 2 | 14:17~14:22 | 4.3 | 4.52 |  |  |  |
| 3 | 14:27~14:32 | 4.5 | 4.68 |  |  |  |
| 4 | 14:35~14:40 | 6.2 | 5.74 |  |  |  |
| 5 | 14:46~14:51 | 5.4 | 5.78 |  |  |  |
| 6 | 14:58~15:03 | 7.0 | 6.56 |  |  |  |
| 7 | 15:10~15:15 | 4.6 | 4.81 |  |  |  |
| 8 | 15:20~15:25 | 4.1 | 4.40 |  |  |  |
| 9 | 15:33~15:38 | 4.2 | 4.51 |  |  |  |

表8-5 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向 散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:11~11:11 | 1.7 | 2.56 | - | -- | -- |
| 2 | 11:20~12:20 | 2.0 | 2.61 |  |  |  |
| 3 | 13:52~14:52 | 1.5 | 2.64 |  |  |  |
| 4 | 15:01~16:01 | 2.5 | 2.65 |  |  |  |
| 5 | 16:10~17:10 | 2.7 | 2.65 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.1 | 2.62 | 0.5 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

表8-6 二氧化硫比对监测结果一览表

| 二氧化硫CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 14:06~14:11 | 3 | 0.4 | - | -- | -- |
| 2 | 14:17~14:22 | 3 | 0.7 |  |  |  |
| 3 | 14:27~14:32 | 2 | 0.5 |  |  |  |
| 4 | 14:35~14:40 | 2 | 0.5 |  |  |  |
| 5 | 14:46~14:51 | 2 | 0.5 |  |  |  |
| 6 | 14:58~15:03 | 2 | 0.6 |  |  |  |
| 7 | 15:10~15:15 | 3 | 0.9 |  |  |  |
| 8 | 15:20~15:25 | 3 | 0.9 |  |  |  |
| 9 | 15:33~15:38 | 3 | 1.1 |  |  |  |
| 均值 |  | 3 | 0.8 | -2.2 | <±17mg/m³ | 合格 |

表8-7氮氧化物比对监测结果一览表

| 氮氧化物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:06~14:11 | 5 | 9.3 | -- | -- |  |
| 2 | 14:17~14:22 | 6 | 10.3 |  |  |  |
| 3 | 14:27~14:32 | 7 | 10.5 |  |  |  |
| 4 | 14:35~14:40 | 6 | 9.7 |  |  |  |
| 5 | 14:46~14:51 | 5 | 9.0 |  |  |  |
| 6 | 14:58~15:03 | 5 | 9.1 |  |  |  |
| 7 | 15:10~15:15 | 5 | 9.3 |  |  |  |
| 8 | 15:20~15:25 | 6 | 9.2 |  |  |  |
| 9 | 15:33~15:38 | 6 | 9.5 |  |  |  |
| 均值 |  | 6 | 9.5 | 3.5 | ≤±12mg/m³ | 合格 |

不

排放高度 80m

54m

0=6.5m

米

热风炉         脱 硫                                     26m

烟   囱

◎

图 3 2 × 1 3 8 0m³ 高炉热风炉排气筒监测点位图

# 九、230m²烧结机头比对监测结果(监测日期11月28日)

230m²烧结机头连续在线设备安装时间为2021年5月，比对监测结果见表 9-1~9-7,监测点位见图4。

表9-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500DH-W1G3V40 03TP5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:06~9:43 | 7.9 | 7.01 | - | -- |  |
| 2 | 9:53~10:30 | 7.7 | 6.91 |  |  |  |
| 3 | 10:39~11:16 | 7.6 | 6.47 |  |  |  |
| 4 | 14:30~15:07 | 7.8 | 7.13 |  |  |  |
| 5 | 15:16~15:53 | 7.3 | 7.29 |  |  |  |
| 均值 |  | 7.7 | 6.96 | -9.6 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 1195949 | 996899 | -- | -- | -- |

表9-2温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500DH-W1G3V40 03TP5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:06~9:43 | 144.4 | 144.37 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:53~10:30 | 147.0 | 146.71 |  |  |  |
| 3 | 10:39~11:16 | 148.7 | 148.86 |  |  |  |
| 4 | 14:30~15:07 | 142.9 | 144.05 |  |  |  |
| 5 | 15:16~15:53 | 141.2 | 142.78 |  |  |  |
| 均 值 |  | 144.8 | 145.35 | 0.6 | ≤±3℃ | 合格 |

表9-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:59~9:04 | 6.56 | 5.905 | -- | -- | - |
| 2 | 9:45~9:50 | 6.22 | 5.599 |  |  |  |
| 3 | 10:32~10:37 | 6.08 | 5.266 |  |  |  |
| 4 | 14:23~14:28 | 8.96 | 8.319 |  |  |  |
| 5 | 15:09~15:14 | 8.44 | 7.470 |  |  |  |
| 均值 |  | 7.25 | 6.512 | -10.2 | ≤±25% | 合格 |

表9-4 氧量比对监测结果一览表

| 氧量CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 相对准确度 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:05~10:10 | 14.7 | 14.82 | 4.1 | ≤15% | 合格 |
| 2 | 10:13~10:18 | 16.0 | 14.72 |  |  |  |
| 3 | 10:23~10:28 | 14.5 | 14.58 |  |  |  |
| 4 | 10:35~10:40 | 14.8 | 14.81 |  |  |  |
| 5 | 10:44~10:49 | 14.7 | 14.90 |  |  |  |
| 6 | 10:55~11:00 | 14.4 | 14.56 |  |  |  |
| 7 | 11:04~11:09 | 14.3 | 14.43 |  |  |  |
| 8 | 14:41~14:46 | 15.6 | 14.61 |  |  |  |
| 9 | 14:55~15:00 | 14.8 | 14.75 |  |  |  |

表9-5 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向 散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 9:06~9:43 | 2.8 | 2.08 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:53~10:30 | 4.6 | 2.09 |  |  |  |
| 3 | 10:39~11:16 | 3.6 | 2.11 |  |  |  |
| 4 | 14:30~15:07 | 3.2 | 2.14 |  |  |  |
| 5 | 15:16~15:53 | 3.2 | 2.11 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.5 | 2.11 | -1.4 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

表9-6二氧化硫比对监测结果一览表

| 二氧化硫CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:05~10:10 | 4 | 0.0 | - | -- | -- |
| 2 | 10:13~10:18 | 4 | 0.0 |  |  |  |
| 3 | 10:23~10:28 | 3 | 4.8 |  |  |  |
| 4 | 10:35~10:40 | 3 | 0.8 |  |  |  |
| 5 | 10:44~10:49 | 3 | 0.8 |  |  |  |
| 6 | 10:55~11:00 | 4 | 3.0 |  |  |  |
| 7 | 11:04~11:09 | 11 | 8.1 |  |  |  |
| 8 | 14:41~14:46 | 6 | 0.0 |  |  |  |
| 9 | 14:55~15:00 | 5 | 0.0 |  |  |  |
| 均值 |  | 5 | 1.9 | -3.1 | ≤±17mg/m³ | 合格 |

表9-7氮氧化物比对监测结果一览表

| 氮氧化物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:05~10:10 | 17 | 16.9 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:13~10:18 | 18 | 20.0 |  |  |  |
| 3 | 10:23~10:28 | 22 | 20.9 |  |  |  |
| 4 | 10:35~10:40 | 16 | 14.3 |  |  |  |
| 5 | 10:44~10:49 | 16 | 14.6 |  |  |  |
| 6 | 10:55~11:00 | 20 | 17.6 |  |  |  |
| 7 | 11:04~11:09 | 21 | 17.6 |  |  |  |
| 8 | 14:41~14:46 | 18 | 21.5 |  |  |  |
| 9 | 14:55~15:00 | 22 | 22.2 |  |  |  |
| 均值 |  | 19 | 18.4 | -0.6 | ≤±12mg/m³ | 合格 |

排放高度

g=10m

100m

45m

◎ 木

静电除尘

器

SCR脱 硝

烟  囱

脱硫

不

45m

图 4 2 3 0m²烧结机头排气筒监测点位图

# 十、2#转炉二次烟气比对监测结果(监测日期11月29日)

2#转炉二次烟气连续在线设备安装时间为2021年8月，比对监测结果见表 10-1~10-4,监测点位见图5。

表10-1 流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L1000 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指 标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:28~10:53 | 10.5 | 10.49 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:02~11:27 | 12.1 | 13.10 |  |  |  |
| 3 | 11:36~12:01 | 12.1 | 12.96 |  |  |  |
| 4 | 14:43~15:08 | 11.9 | 11.71 |  |  |  |
| 5 | 15:17~15:42 | 12.0 | 11.51 |  |  |  |
| 均值 |  | 11.7 | 11.95 | 2.1 | <±10% | 合格 |
| 平均流量(m3/h) |  | 687078 | 686828 | -- | -- | -- |

表10-2温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSI-L1000 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:28~10:53 | 57.3 | 55.27 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:02~11:27 | 55.4 | 54.34 |  |  |  |
| 3 | 11:36~12:01 | 56.9 | 56.42 |  |  |  |
| 4 | 14:43~15:08 | 55.0 | 52.28 |  |  |  |
| 5 | 15:17~15:42 | 58.6 | 57.22 |  |  |  |
| 均值 |  | 56.6 | 55.11 | -1.5 | ≤±3℃ | 合格 |

表10-3 湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:21~10:26 | 2.17 | 2.592 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:55~11:00 | 2.73 | 2.707 |  |  |  |
| 3 | 11:29~11:34 | 1.65 | 1.548 |  |  |  |
| 4 | 14:36~14:41 | 1.69 | 1.644 |  |  |  |
| 5 | 15:10~15:15 | 1.84 | 2.083 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.02 | 2.115 | 0.10 | ≤±1.5% | 合格 |

表10-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:28~10:53 | 2.6 | 1.78 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:02~11:27 | 1.7 | 1.90 |  |  |  |
| 3 | 11:36~12:01 | 2.4 | 1.79 |  |  |  |
| 4 | 14:43~15:08 | 1.6 | 1.78 |  |  |  |
| 5 | 15:17~15:42 | 2.7 | 1.78 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.2 | 1.81 | -0.4 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

图52#转炉二次烟气监测点位图

# 十一、180m²烧结机头比对监测结果(监测日期12月2日、12月23日)

180m²烧结机头连续在线设备安装时间为2020年11月，比对监测结果见表 11-1~11-7,监测点位见图6。

表11-1  流速比对监测结果一览表(12月2日)

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L15 00D6-W1G3V40T3 P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:53~10:43 | 8.9 | 8.28 | -- | - | -- |
| 2 | 10:52~11:42 | 8.8 | 8.23 |  |  |  |
| 3 | 14:34~15:24 | 8.5 | 8.08 |  |  |  |
| 4 | 15:33~16:23 | 8.5 | 7.96 |  |  |  |
| 5 | 16:32~17:22 | 8.8 | 8.08 |  |  |  |
| 均值 |  | 8.7 | 8.13 | -6.6 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 1287480 | 1257897 | -- | -- | -- |

表11-2温度比对监测结果一览表(12月2日)

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40 T3P5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:53~10:43 | 148.3 | 150.57 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:52~11:42 | 151.9 | 152.55 |  |  |  |
| 3 | 14:34~15:24 | 152.7 | 154.50 |  |  |  |
| 4 | 15:33~16:23 | 153.7 | 155.05 |  |  |  |
| 5 | 16:32~17:22 | 154.1 | 155.50 |  |  |  |
| 均值 |  | 152.1 | 153.63 | 1.5 | <±3℃ | 合格 |

表11-3 湿度比对监测结果一览表(12月2日)

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:46~9:51 | 10.69 | 10.695 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:45~10:50 | 9.23 | 9.132 |  |  |  |
| 3 | 14:27~14:32 | 9.98 | 10.234 |  |  |  |
| 4 | 15:26~15:31 | 10.10 | 9.991 |  |  |  |
| 5 | 16:25~16:30 | 11.53 | 11.612 |  |  |  |
| 均值 |  | 10.31 | 10.333 | 0.2 | ≤±25% | 合格 |

表11-4氧量比对监测结果一览表(12月23日)

| 氧量CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 相对准确度 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 11:05~11:10 | 15.2 | 15.56 | 4.2 | ≤15% | 合格 |
| 2 | 11:12~11:17 | 15.2 | 15.59 |  |  |  |
| 3 | 11:21~11:26 | 15.5 | 15.85 |  |  |  |
| 4 | 11:28~11:33 | 15.9 | 16.22 |  |  |  |
| 5 | 11:36~11:41 | 15.8 | 16.71 |  |  |  |
| 6 | 11:43~11:48 | 15.9 | 16.49 |  |  |  |
| 7 | 11:50~11:55 | 16.0 | 16.58 |  |  |  |
| 8 | 12:00~12:05 | 15.7 | 16.33 |  |  |  |
| 9 | 12:07~12:12 | 15.7 | 16.17 |  |  |  |

表11-5 颗粒物比对监测结果一览表(12月2日)

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向 散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 9:53~10:43 | 3.5 | 2.38 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:52~11:42 | 3.8 | 2.40 |  |  |  |
| 3 | 14:34~15:24 | 2.6 | 2.54 |  |  |  |
| 4 | 15:33~16:23 | 1.7 | 2.20 |  |  |  |
| 5 | 16:32~17:22 | 2.1 | 2.58 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.7 | 2.42 | -0.3 | <±5mg/m³ | 合格 |

表11-6 二氧化硫比对监测结果一览表(12月23日)

| 二氧化硫CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 11:05~11:10 | 0 | 0.0 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:12~11:17 | 12 | 1.8 |  |  |  |
| 3 | 11:21~11:26 | 9 | 0.0 |  |  |  |
| 4 | 11:28~11:33 | 0 | 0.0 |  |  |  |
| 5 | 11:36~11:41 | 0 | 0.0 |  |  |  |
| 6 | 11:43~11:48 | 0 | 0.0 |  |  |  |
| 7 | 11:50~11:55 | 0 | 0.0 |  |  |  |
| 8 | 12:00~12:05 | 0 | 0.0 |  |  |  |
| 9 | 12:07~12:12 | 0 | 0.7 |  |  |  |
| 均值 |  | 2 | 0.3 | -1.7 | ≤±17mg/m³ | 合格 |

表11-7氮氧化物比对监测结果一览表(12月23日)

| 氮氧化物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 11:05~11:10 | 9 | 10.1 |  | -- |  |
| 2 | 11:12~11:17 | 8 | 8.9 |  |  |  |
| 3 | 11:21~11:26 | 9 | 8.7 |  |  |  |
| 4 | 11:28~11:33 | 8 | 8.4 |  |  |  |
| 5 | 11:36~11:41 | 8 | 6.0 |  |  |  |
| 6 | 11:43~11:48 | 8 | 7.7 |  |  |  |
| 7 | 11:50~11:55 | 8 | 7.2 |  |  |  |
| 8 | 12:00~12:05 | 8 | 7.9 |  |  |  |
| 9 | 12:07~12:12 | 8 | 7.7 |  |  |  |
| 均值 |  | 8 | 8.1 | 0.1 | ≤±12mg/m³ | 合格 |

不

100m

45m

0=10m

◎

45m

SCR 脱

静电  除尘器

布袋  除尘器

排放高度

硝

脱硫

烟   肉

米

图 6 1 8 0m²烧结机头排气筒监测点位图

# 十二、煤气发电2#废气排放口比对监测结果(监测日期12月3日)

煤气发电2#废气排放口连续在线设备安装时间为2022年2月，比对监测结 果见表12-1~12-7,监测点位见图7。

表12-1 流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L15 00 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:10~9:52 | 5.0 | 5.70 | -- | -- |  |
| 2 | 10:02~10:44 | 4.8 | 5.35 |  |  |  |
| 3 | 10:53~11:35 | 5.8 | 5.59 |  |  |  |
| 4 | 14:30~15:12 | 6.5 | 6.34 |  |  |  |
| 5 | 15:21~16:03 | 6.2 | 6.12 |  |  |  |
| 均值 |  | 5.7 | 5.82 | 2.1 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 287342 | 284293 | -- | -- |  |

表12-2温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L15 00 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:10~9:52 | 125.4 | 127.31 | -- | -- | - |
| 2 | 10:02~10:44 | 122.5 | 124.08 |  |  |  |
| 3 | 10:53~11:35 | 124.0 | 125.15 |  |  |  |
| 4 | 14:30~15:12 | 129.7 | 130.04 |  |  |  |
| 5 | 15:21~16:03 | 131.0 | 132.72 |  |  |  |
| 均值 |  | 126.5 | 127.86 | 1.4 | ≤±3℃ | 合格 |

表12-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:03~9:08 | 2.78 | 2.615 | - | -- | - |
| 2 | 9:54~9:59 | 5.32 | 5.223 |  |  |  |
| 3 | 10:46~10:51 | 4.58 | 4.483 |  |  |  |
| 4 | 14:23~14:28 | 4.85 | 4.818 |  |  |  |
| 5 | 15:14~15:19 | 5.92 | 5.776 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.69 | 4.583 | -0.11 | ≤±1.5% | 合格 |

表12-4 氧量比对监测结果一览表

| 氧量CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:24~9:29 | 3.4 | 3.25 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:32~9:37 | 3.2 | 3.03 |  |  |  |
| 3 | 9:40~9:45 | 3.6 | 2.87 |  |  |  |
| 4 | 9:56~10:01 | 3.3 | 3.16 |  |  |  |
| 5 | 10:05~10:10 | 3.8 | 2.89 |  |  |  |
| 6 | 10:17~10:22 | 4.0 | 3.13 |  |  |  |
| 7 | 10:27~10:32 | 3.6 | 2.91 |  |  |  |
| 8 | 10:47~10:52 | 3.8 | 2.83 |  |  |  |
| 9 | 11:01~11:06 | 3.3 | 3.32 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.6 | 3.04 | -0.56 | <±1.0% | 合格 |

表12-5颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向 散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 9:10~9:52 | 2.8 | 1.21 |  | - | -- |
| 2 | 10:02~10:44 | 3.4 | 1.21 |  |  |  |
| 3 | 10:53~11:35 | 2.7 | 1.18 |  |  |  |
| 4 | 14:30~15:12 | 1.4 | 1.19 |  |  |  |
| 5 | 15:21~16:03 | 2.0 | 1.19 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.5 | 1.20 | -1.3 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

表12-6 二氧化硫比对监测结果一览表

| 二氧化硫CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:24~9:29 | 5 | 0.0 | - | -- | -- |
| 2 | 9:32~9:37 | 4 | 0.0 |  |  |  |
| 3 | 9:40~9:45 | 4 | 0.0 |  |  |  |
| 4 | 9:56~10:01 | 3 | 0.0 |  |  |  |
| 5 | 10:05~10:10 | 3 | 0.0 |  |  |  |
| 6 | 10:17~10:22 | 3 | 0.0 |  |  |  |
| 7 | 10:27~10:32 | 3 | 0.0 |  |  |  |
| 8 | 10:47~10:52 | 3 | 0.0 |  |  |  |
| 9 | 11:01~11:06 | 3 | 0.0 |  |  |  |
| 均值 |  | 3 | 0.0 | -3.0 | ≤±17mg/m³ | 合格 |

表12-7 氮氧化物比对监测结果一览表

| 氮氧化物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:24~9:29 | 6 | 6.7 | - | -- | -- |
| 2 | 9:32~9:37 | 8 | 5.4 |  |  |  |
| 3 | 9:40~9:45 | 13 | 8.7 |  |  |  |
| 4 | 9:56~10:01 | 11 | 8.7 |  |  |  |
| 5 | 10:05~10:10 | 5 | 9.8 |  |  |  |
| 6 | 10:17~10:22 | 10 | 9.0 |  |  |  |
| 7 | 10:27~10:32 | 7 | 11.6 |  |  |  |
| 8 | 10:47~10:52 | 10 | 11.0 |  |  |  |
| 9 | 11:01~11:06 | 9 | 11.7 |  |  |  |
| 均值 |  | 9 | 9.2 | 0.2 | ≤±12mg/m³ | 合格 |

不

Ø=5.5m

34m

◎ 米

32.9m

布袋 除尘器

排放高度 80m

SCR 脱硝

烟 囱

脱硫

图7煤气发电2#废气排放口监测点位图

# 十三、链篦机回转窑比对监测结果(监测日期12月4日)

链篦机回转窑连续在线设备安装时间为2020年12月，比对监测结果见表 13-1~13-7,监测点位见图8。

表13-1流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L20 00D6-W1G3V40T3 P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:04~10:46 | 6.6 | 6.77 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:56~11:38 | 6.1 | 6.36 |  |  |  |
| 3 | 14:28~15:10 | 6.7 | 6.77 |  |  |  |
| 4 | 15:19~16:01 | 6.6 | 6.40 |  |  |  |
| 5 | 16:10~16:52 | 6.7 | 6.81 |  |  |  |
| 均值 |  | 6.5 | 6.62 | 1.8 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 503704 | 533424 | -- | -- | -- |

表13-2温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L20 00D6-W1G3V40T3P 5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:04~10:46 | 132.2 | 133.74 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:56~11:38 | 131.7 | 133.11 |  |  |  |
| 3 | 14:28~15:10 | 135.5 | 136.89 |  |  |  |
| 4 | 15:19~16:01 | 134.5 | 136.11 |  |  |  |
| 5 | 16:10~16:52 | 133.2 | 134.93 |  |  |  |
| 均值 |  | 133.4 | 134.96 | 1.6 | ≤±3℃ | 合格 |

表13-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:57~10:02 | 10.11 | 10.037 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:48~10:53 | 10.36 | 10.465 |  |  |  |
| 3 | 14:21~14:26 | 8.44 | 8.699 |  |  |  |
| 4 | 15:12~15:17 | 8.31 | 8.450 |  |  |  |
| 5 | 16:03~16:08 | 8.63 | 8.731 |  |  |  |
| 均值 |  | 9.17 | 9.276 | 1.2 | <±25% | 合格 |

表13-4 氧量比对监测结果一览表

| 氧量CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 相对准确度 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:24~10:29 | 17.2 | 17.19 | 2.2 | ≤15% | 合格 |
| 2 | 10:36~10:41 | 17.2 | 17.17 |  |  |  |
| 3 | 10:53~10:58 | 16.9 | 17.22 |  |  |  |
| 4 | 11:01~11:06 | 16.8 | 17.12 |  |  |  |
| 5 | 11:11~11:16 | 16.9 | 17.20 |  |  |  |
| 6 | 11:21~11:26 | 17.0 | 17.41 |  |  |  |
| 7 | 11:29~11:34 | 17.0 | 17.17 |  |  |  |
| 8 | 14:39~14:44 | 17.1 | 17.50 |  |  |  |
| 9 | 14:55~15:00 | 17.1 | 17.45 |  |  |  |

表13-5颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向 散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | CEM S法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:04~10:46 | 3.3 | 2.25 | -- | -- |  |
| 2 | 10:56~11:38 | 2.4 | 2.18 |  |  |  |
| 3 | 14:28~15:10 | 2.2 | 2.15 |  |  |  |
| 4 | 15:19~16:01 | 3.1 | 2.19 |  |  |  |
| 5 | 16:10~16:52 | 2.7 | 2.19 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.7 | 2.19 | -0.5 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

表13-6二氧化硫比对监测结果一览表

| 二氧化硫CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:24~10:29 | 4 | 8.4 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:36~10:41 | 3 | 5.9 |  |  |  |
| 3 | 10:53~10:58 | 3 | 3.2 |  |  |  |
| 4 | 11:01~11:06 | 3 | 4.9 |  |  |  |
| 5 | 11:11~11:16 | 3 | 10.2 |  |  |  |
| 6 | 11:21~11:26 | 2 | 12.4 |  |  |  |
| 7 | 11:29~11:34 | 2 | 5.9 |  |  |  |
| 8 | 14:39~14:44 | 4 | 5.4 |  |  |  |
| 9 | 14:55~15:00 | 4 | 12.0 |  |  |  |
| 均值 |  | 3 | 7.6 | 4.6 | ≤±17mg/m³ | 合格 |

表13-7氮氧化物比对监测结果一览表

| 氮氧化物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:24~10:29 | 9 | 14.7 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:36~10:41 | 12 | 14.4 |  |  |  |
| 3 | 10:53~10:58 | 9 | 9.2 |  |  |  |
| 4 | 11:01~11:06 | 9 | 10.0 |  |  |  |
| 5 | 11:11~11:16 | 9 | 7.4 |  |  |  |
| 6 | 11:21~11:26 | 13 | 11.1 |  |  |  |
| 7 | 11:29~11:34 | 14 | 15.5 |  |  |  |
| 8 | 14:39~14:44 | 11 | 10.3 |  |  |  |
| 9 | 14:55~15:00 | 17 | 17.7 |  |  |  |
| 均值 |  | 11 | 12.3 | 1.3 | ≤±12mg/m³ | 合格 |

排放高度 80m

34.7m

检测断面 0=7.0m

38m

布 袋  除尘器

米0

静 电  除尘器

SCR 脱 硝

烟 囱

脱硫

↓

图8链篦机回转窑监测点位图

# 十四、煤气发电1#废气排放口比对监测结果(监测日期12月5日)

煤气发电1#废气排放口的连续在线设备安装时间为2020年10月，比对监 测结果见表14-1~14-7,监测点位见图9。

表14-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSII 2020101004 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:57~9:34 | 3.2 | 3.52 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:43~10:20 | 3.4 | 3.75 |  |  |  |
| 3 | 10:29~11:06 | 4.0 | 3.82 |  |  |  |
| 4 | 14:34~15:11 | 4.2 | 4.72 |  |  |  |
| 5 | 15:20~15:57 | 5.0 | 5.01 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.0 | 4.16 | 4.0 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 216528 | 223375 | -- | -- | -- |

表14-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L15 00 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:57~9:34 | 105.6 | 107.91 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:43~10:20 | 102.3 | 104.66 |  |  |  |
| 3 | 10:29~11:06 | 101.4 | 103.53 |  |  |  |
| 4 | 14:34~15:11 | 115.3 | 117.14 |  |  |  |
| 5 | 15:20~15:57 | 116.4 | 117.68 |  |  |  |
| 均值 |  | 108.2 | 110.18 | 2.0 | ≤±3℃ | 合格 |

表14-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:50~8:55 | 1.84 | 1.790 | - | - | -- |
| 2 | 9:36~9:41 | 1.93 | 1.958 |  |  |  |
| 3 | 10:22~10:27 | 1.29 | 1.445 |  |  |  |
| 4 | 14:27~14:32 | 2.44 | 2.662 |  |  |  |
| 5 | 15:13~15:18 | 2.29 | 2.399 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.96 | 2.051 | 0.09 | ≤±1.5% | 合格 |

表14-4  氧量比对监测结果一览表

| 氧量CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差(%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:21~9:26 | 3.8 | 3.22 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:32~9:37 | 3.7 | 3.44 |  |  |  |
| 3 | 9:44~9:49 | 4.9 | 4.71 |  |  |  |
| 4 | 10:01~10:06 | 3.8 | 3.73 |  |  |  |
| 5 | 10:11~10:16 | 3.9 | 3.67 |  |  |  |
| 6 | 10:26~10:31 | 2.4 | 2.22 |  |  |  |
| 7 | 10:37~10:42 | 3.4 | 3.14 |  |  |  |
| 8 | 10:45~10:50 | 3.4 | 3.24 |  |  |  |
| 9 | 10:54~10:59 | 4.4 | 3.96 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.7 | 3.48 | -0.22 | ≤±1.0% | 合格 |

表14-5颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300PM型 20162088 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 8:57~9:34 | 2.5 | 1.56 | -- | - | -- |
| 2 | 9:43~10:20 | 2.3 | 1.53 |  |  |  |
| 3 | 10:29~11:06 | 1.5 | 1.53 |  |  |  |
| 4 | 14:34~15:11 | 1.9 | 1.61 |  |  |  |
| 5 | 15:20~15:57 | 1.6 | 1.60 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.0 | 1.57 | -0.4 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

表14-6二氧化硫比对监测结果一览表

| 二氧化硫CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:21~9:26 | 5 | 8.8 | -- | - | -- |
| 2 | 9:32~9:37 | 5 | 10.2 |  |  |  |
| 3 | 9:44~9:49 | 6 | 4.9 |  |  |  |
| 4 | 10:01~10:06 | 5 | 4.3 |  |  |  |
| 5 | 10:11~10:16 | 6 | 10.2 |  |  |  |
| 6 | 10:26~10:31 | 8 | 7.0 |  |  |  |
| 7 | 10:37~10:42 | 8 | 7.1 |  |  |  |
| 8 | 10:45~10:50 | 8 | 7.8 |  |  |  |
| 9 | 10:54~10:59 | 7 | 4.3 |  |  |  |
| 均值 |  | 6 | 7.2 | 1.2 | ≤±17mg/m³ | 合格 |

表14-7氮氧化物比对监测结果一览表

| 氮氧化物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气 分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:21~9:26 | 0 | 4.1 | -- | -- |  |
| 2 | 9:32~9:37 | 3 | 5.9 |  |  |  |
| 3 | 9:44~9:49 | 4 | 5.3 |  |  |  |
| 4 | 10:01~10:06 | 7 | 8.5 |  |  |  |
| 5 | 10:11~10:16 | 7 | 9.6 |  |  |  |
| 6 | 10:26~10:31 | 10 | 9.9 |  |  |  |
| 7 | 10:37~10:42 | 8 | 9.7 |  |  |  |
| 8 | 10:45~10:50 | 7 | 8.6 |  |  |  |
| 9 | 10:54~10:59 | 8 | 9.4 |  |  |  |
| 均值 |  | 6 | 7.9 | 1.9 | ≤±12mg/m³ | 合格 |

不

Ø=5.5m

34m

◎ 米

32.9m

布袋  除尘器

排放高度 80m

SCR 脱硝

烟 囱

脱硫

图 9 煤气发电1#废气排放口监测点位示意图

# 十五、1#转炉二次烟气比对监测结果(监测日期12月6日)

1#转炉二次烟气连续在线设备安装时间为2021年8月，比对监测结果见表 15-1~15-4,监测点位见图10。

表15-1流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSII-L1000 2017111329 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指 标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:48~11:18 | 7.0 | 6.46 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:31~12:01 | 6.2 | 6.64 |  |  |  |
| 3 | 14:45~15:15 | 6.9 | 6.60 |  |  |  |
| 4 | 15:24~15:54 | 7.4 | 7.10 |  |  |  |
| 5 | 16:05~16:35 | 6.9 | 6.75 |  |  |  |
| 均值 |  | 6.9 | 6.71 | -2.8 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 417105 | 353323 | -- | -- | -- |

表15-2温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSII-L1000 2017111329 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:48~11:18 | 52.6 | 53.80 | -- |  |  |
| 2 | 11:31~12:01 | 45.2 | 46.13 |  |  |  |
| 3 | 14:45~15:15 | 50.6 | 51.01 |  |  |  |
| 4 | 15:24~15:54 | 48.5 | 49.15 |  |  |  |
| 5 | 16:05~16:35 | 49.0 | 49.67 |  |  |  |
| 均值 |  | 49.2 | 49.95 | 0.8 | ≤±3℃ | 合格 |

表15-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-SD201 ZL2017101603 A01648 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:41~10:46 | 1.04 | 1.149 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:20~11:25 | 1.12 | 1.148 |  |  |  |
| 3 | 14:38~14:43 | 1.05 | 1.127 |  |  |  |
| 4 | 15:17~15:22 | 1.09 | 1.126 |  |  |  |
| 5 | 15:56~16:01 | 1.15 | 1.127 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.09 | 1.135 | 0.04 | ≤±1.5% | 合格 |

表15-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300PM型 18171073 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:48~11:18 | 1.7 | 1.79 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:31~12:01 | 2.4 | 1.73 |  |  |  |
| 3 | 14:45~15:15 | 1.7 | 1.76 |  |  |  |
| 4 | 15:24~15:54 | 2.8 | 1.75 |  |  |  |
| 5 | 16:05~16:35 | 2.5 | 1.77 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.2 | 1.76 | -0.4 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

图101#转炉二次除尘监测点位图

# 十六 、比对结论

比对监测结果见表16。

表16比对监测结果表

| 序号 | 点位 | 项 目 | 比对监测数据 | 自动监测数据 | 比对 结果 | 标准限值 | 结果 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7#中心烧嘴窑 煅烧 | 流速m/s | 10.4 | 10.46 | 0.6 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 130.3 | 130.42 | 0.1 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 4.21 | 4.397 | 0.19 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 含氧量% | 10.6~11.6 | 10.57~11.60 | 4.4 | ≤15% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 3.3 | 2.32 | -1.0 | <±5mg/m³ | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 mg/m³ | 3 | 6.0 | 3.0 | ≤±17mg/m³ | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 mg/m³ | 10 | 14.7 | 4.7 | ≤±12mg/m³ | 合格 |
| 2 | 1-2#TGS环保 竖窑煅烧 | 流速m/s | 10.5 | 10.94 | 4.2 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 134.2 | 133.51 | -0.7 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 3.43 | 3.553 | 0.12 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 含氧量% | 13.5~14.0 | 14.18~14.69 | 6.1 | ≤15% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.7 | 1.98 | -0.7 | <±5mg/m³ | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 mg/m³ | 3 | 1.1 | -1.9 | ≤±17mg/m³ | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 mg/m³ | 18 | 10.3 | -7.7 | ≤±12mg/m³ | 合格 |
| 3 | 2×1380m³ 高炉热风炉 | 流速m/s | 3.0 | 3.06 | 2.0 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 124.9 | 126.62 | 1.7 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 3.98 | 4.164 | 0.18 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 含氧量% | 4.1~7.0 | 4.40~6.56 | 9.0 | ≤±1.0% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.1 | 2.62 | 0.5 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 mg/m³ | 3 | 0.8 | -2.2 | ≤±17mg/m³ | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 mg/m³ | 6 | 9.5 | 3.5 | ≤±12mg/m³ | 合格 |

| 序号 | 点位 | 项 目 | 比对监测数据 | 自动监测数据 | 比对 结果 | 标准限值 | 结果 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 230m² 烧结机头 | 流速m/s | 7.7 | 6.96 | -9.6 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 144.8 | 145.35 | 0.6 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 7.25 | 6.512 | -10.2 | ≤±25% | 合格 |
|  |  | 含氧量% | 14.3~16.0 | 14.43~14.90 | 4.1 | ≤15% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 3.5 | 2.11 | -1.4 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 mg/m³ | 5 | 1.9 | -3.1 | ≤±17mg/m³ | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 mg/m³ | 19 | 18.4 | -0.6 | ≤±12mg/m³ | 合格 |
| 5 | 2#转炉 二次烟气 | 流速m/s | 11.7 | 11.95 | 2.1 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 56.6 | 55.11 | -1.5 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 2.02 | 2.115 | 0.10 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.2 | 1.81 | -0.4 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 6 | 180m² 烧结机头 | 流速m/s | 8.7 | 8.13 | -6.6 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 152.1 | 153.63 | 1.5 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 10.31 | 10.333 | 0.2 | ≤±25% | 合格 |
|  |  | 含氧量% | 15.2~16.0 | 15.56~16.71 | 4.2 | ≤15% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.7 | 2.42 | -0.3 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 mg/m³ | 2 | 0.3 | -1.7 | ≤±17mg/m³ | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 mg/m³ | 8 | 8.1 | 0.1 | ≤±12mg/m³ | 合格 |
| 7 | 煤气发电2# | 流速m/s | 5.7 | 5.82 | 2.1 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 126.5 | 127.86 | 1.4 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 4.69 | 4.583 | -0.11 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 含氧量% | 3.6 | 3.04 | -0.56 | ≤±1.0% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.5 | 1.20 | -1.3 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 mg/m³ | 3 | 0.0 | -3.0 | ≤±17mg/m³ | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 mg/m³ | 9 | 9.2 | 0.2 | ≤±12mg/m³ | 合格 |

| 序号 | 点位 | 项 目 | 比对监测数据 | 自动监测数据 | 比对 结果 | 标准限值 | 结果 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 链篦机 回转窑 | 流速m/s | 6.5 | 6.62 | 1.8 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 133.4 | 134.96 | 1.6 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 9.17 | 9.276 | 1.2 | ≤±25% | 合格 |
|  |  | 含氧量% | 16.8~17.2 | 17.12~17.50 | 2.2 | ≤15% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.7 | 2.19 | -0.5 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 mg/m³ | 3 | 7.6 | 4.6 | ≤±17mg/m³ | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 mg/m³ | 11 | 12.3 | 1.3 | ≤±12mg/m³ | 合格 |
| 9 | 煤气发电1# | 流速m/s | 4.0 | 4.16 | 4.0 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 108.2 | 110.18 | 2.0 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.96 | 2.051 | 0.09 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 含氧量% | 3.7 | 3.48 | -0.22 | ≤±1.0% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.0 | 1.57 | -0.4 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 mg/m³ | 6 | 7.2 | 1.2 | ≤±17mg/m³ | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 mg/m³ | 6 | 7.9 | 1.9 | ≤±12mg/m³ | 合格 |
| 10 | 1#转炉 二次烟气 | 流速m/s | 6.9 | 6.71 | -2.8 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 49.2 | 49.95 | 0.8 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.09 | 1.135 | 0.04 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.2 | 1.76 | -0.4 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

经对山西晋钢智造科技实业有限公司7#中心烧嘴窑煅烧、1#2#TGS 环保竖 窑煅烧、2×1380m³ 高炉热风炉、230m² 烧结机头、2#转炉二次烟气、180m² 烧结 机头、煤气发电2#、链篦机回转窑、煤气发电1#、1#转炉二次烟气排气烟道安 装的十套烟气连续在线监测系统比对监测可知：

现场仪器设备安装位置合格要求，采样位置设置正确，确认颗粒物、二氧 化硫、氮氧化物、流速、湿度、氧量、温度等指标满足山西省市场监督管理局《固 定污染源烟气排放连续监测系统运行维护质量控制技术规范》(DB14/T 2051-2020)的相关要求和规定。

--报告结束--