固定污染源废气自动监测设备比对

监 测 报 告

科利华检字(2024)10079-1号

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司

废气在线监测设备第四季度比对监测 运营单位：中绿环保科技股份有限公司

委托单位：山西晋钢智造科技实业有限公司

山西科利华环境检测有限公司

二○二四年十一月

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：210412050930

名称：山西科利华环境检测有限公司

地址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

发证日期：2022年07月21日

有效期至：2027年08月19日

210412050930

发证机关： 山西省市场监督管理局

提示：1.应在法人资格证书有效期内开展工作。2.应在证书有效期届满前3个月提出复查申请，逾期不申请此证书注销。 本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

声 明

1、未经本单位书面批准，不得复制(全文复制除外)报告；

2、报告出具的数据具有法律效力，涂改无效；

3 、报告无审核人员、审定人员签名无效；无检测单位公章、CMA  章

及骑缝章无效；

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提

出，逾期不予受理；

5、本监测报告只对本次监测结果负责；由委托方自行采集的样品， 仅对该样品的监测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

承担单位 ： 山西科利华环境检测有限公司

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司废气在线监测 设备第四季度比对监测

项目负责人 ： 王阳 报告编写人：

审      核 ：

审      定三：汉 告 清  2 0 2

单位名称：山西科利华环境检测有限公司

地   址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

邮   编：047100

电   话：0355-8501001

网    址 ：http:/klhjc.cn

邮   箱 ：sxklhjc@163.com

相关咨询问题请添加业务微信：18803550518

目    录

前 言 	1

一 、企业及连续在线监测系统概况 	1

二 、比对监测内容 	2

三、比对测试方法及指标限值 	3

四 、企业工况 	4

五、比对监测质量保证 	5

六、2#230m²烧结机尾比对监测结果 	 7

七、1#180m²烧结机尾比对监测结果 	 10

八、1#230m²烧结机尾比对监测结果 	12

九、2×1380m³高炉中转站比对监测结果 	 14

十、2#1380m³高炉中转站比对监测结果 	 16

十一、1#1380m³高炉矿槽比对监测结果 	 18

十二、2#1380m³高炉矿槽比对监测结果 	 20

十三、1#1250m³高炉矿槽比对监测结果 	22

十四、2#1250m³高炉矿槽比对监测结果 	24

十五、1#1250m³高炉热风炉比对监测结果 	 26

十六、2#1250m³高炉热风炉比对监测结果 	30

十七、1#1250m³高炉出铁场比对监测结果 	34

十八、2#1250m³高炉出铁场比对监测结果 	36

十九、2×1380m³高炉煤粉制备2#比对监测结果 	38

二十、1#1380m³高炉出铁场比对监测结果 	 40

二十一、2#1380m³高炉出铁场比对监测结果 	 42

二十二、2#1380m³高炉新增出铁场比对监测结果 	 44

二十三、3#转炉二次烟气比对监测结果 	46

二十四、比对结论 	 48

# 前言

受山西晋钢智造科技实业有限公司的委托，根据山西省市场监督管理局《固 定污染源烟气排放连续监测系统运行维护质量控制技术规范》 (DB14/T    2051-2020)的要求，我公司于2024年10月14、16~18、21~25、29~31日、11 月1、4~8日对该企业安装于2#230m2烧结机尾、1#180m²烧结机尾、1#230m² 烧结机尾、2×1380m³高炉中转站、2#1380m³高炉中转站、1#1380m³高炉矿槽、 2#1380m³高炉矿槽、1#1250m³高炉矿槽、2#1250m³高炉矿槽、1#1250m³高炉热 风炉、2#1250m³高炉热风炉、1#1250m³高炉出铁场、2#1250m³高炉出铁场、 2×1380m³高炉煤粉制备2#、1#1380m³高炉出铁场、2#1380m³高炉出铁场、 2#1380m³ 高炉新增出铁场、3#转炉二次烟气排气烟道安装的十八套烟气CEMS   进行比对监测。监测内容如下：

# 一 、企业及连续在线监测系统概况

企业及连续在线监测系统概况见表1。

表 1  企业及连续在线监测系统概况一览表

| 名 称 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 |  | 地 址 | 晋城市泽州县巴公 工业园区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 陈彦胜 |  | 电 话 | 13513560357 |
| 行业类型 | 钢铁行业 |  | 主要产品 | 钢材 |
| 气污染物 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  | 监测日期 | 10月14、16~18、21~25、 29~31日、 11月1、4~8日 |
| 设备厂家 | 中绿环保科技股份有限公司 |  | 电 话 | 15333565655 |
| CEM S安装位置 | 1 | 2#230m²烧结机尾 | CEMS安装时间 | 2021年5月 |
|  | 2 | 1#180m²烧结机尾 |  | 2020年12月 |
|  | 3 | 1#230m²烧结机尾 |  | 2021年5月 |
|  | 4 | 2×1380m³高炉中转站 |  | 2018年10月 |
|  | 5 | 2#1380m³高炉中转站 |  | 2020年11月 |
|  | 6 | 1#1380m³高炉矿槽 |  | 2021年3月 |
|  | 7 | 2#1380m³高炉矿槽 |  | 2020年11月 |
|  | 8 | 1#1250m³高炉矿槽 |  | 2021年5月 |

| CEMS安装位置 | 9 | 2#1250m³高炉矿槽 |  | CEMS安装时间 | 2021年7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 1#1250m³高炉热风炉 |  |  | 2022年3月 |
|  | 11 | 2#1250m³高炉热风炉 |  |  | 2022年3月 |
|  | 12 | 1#1250m³高炉出铁场 |  |  | 2021年5月 |
|  | 13 | 2#1250m³高炉出铁场 |  |  | 2021年8月 |
|  | 14 | 2×1380m³高炉煤粉制备2# |  |  | 2018年10月 |
|  | 15 | 1#1380m³高炉出铁场 |  |  | 2021年3月 |
|  | 16 | 2#1380m³高炉出铁场 |  |  | 2020年11月 |
|  | 17 | 2#1380m³高炉新增出铁场 |  |  | 2020年11月 |
|  | 18 | 3#转炉二次烟气 |  |  | 2020年11月 |
| 监测单位 |  |  | 山西科利华环境检测有限公司 |  |  |
| CEMS采样位置 |  |  | 符合国家相关规定 | 手工采样位置 | 符合国家相关规定 |

# 二、比对监测内容

在线自动监测系统比对监测内容及监测频次见表2。

表2监测内容及频次一览表

| 序 号 | 污染源 | 比对监测项目 | 比对监测频次 | 监测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#230m²烧结机尾 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.10.14 |
| 2 | 1#180m²烧结机尾 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.10.16 |
| 3 | 1#230m²烧结机尾 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.10.17 |
| 4 | 2×1380m³高炉中转站 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.10.18 |
| 5 | 2#1380m³高炉中转站 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.10.21 |
| 6 | 1#1380m³高炉矿槽 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.10.22 |
| 7 | 2#1380m³高炉矿槽 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.10.23 |
| 8 | 1#1250m³高炉矿槽 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.10.24 |
| 9 | 2#1250m³高炉矿槽 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.10.25 |
| 10 | 1#1250m³高炉热风炉 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.10.29 |
|  |  | SO₂ 、NOx、氧含量 | 监测1天，1天9次 |  |

| 序 号 | 污染源 | 比对监测项目 | 比对监测频次 | 监测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2#1250m³高炉热风炉 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.10.30 |
|  |  | SO₂ 、NOx、氧含量 | 监测1天，1天9次 |  |
| 12 | 1#1250m³高炉出铁场 | 颗粒物、流速、烟温、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.10.31 |
| 13 | 2#1250m³高炉出铁场 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.1 |
| 14 | 2×1380m³高炉煤粉制备2# | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.4 |
| 15 | 1#1380m³高炉出铁场 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.5 |
| 16 | 2#1380m³高炉出铁场 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.6 |
| 17 | 2#1380m³高炉新增出铁场 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.7 |
| 18 | 3#转炉二次烟气 | 颗粒物、流速、温度、湿度 | 监测1天，1天5次 | 2024.11.8 |

# 三、比对测试方法及指标限值

比对监测分析方法及指标限值见表3。

表3比对监测分析方法及考核指标一览表

| 比对监测项目 | 比对监测方法 |  |  | 方法标准编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 |  |  | HJ 836-2017 |  |
| SO₂ | 便携式紫外吸收法 |  |  | HJ1131-2020 |  |
| NOx | 便携式紫外吸收法 |  |  | HJ1132-2020 |  |
| 氧量 | 电化学法 |  |  | HJ/T397-2007 |  |
| 流速 | 皮托管法 |  |  | HJ/T397-2007 |  |
| 含湿量 | 干湿球法 |  |  | HJ/T397-2007 |  |
| 烟温 | 热电偶法 |  |  | HJ/T397-2007 |  |
| 监测项目 | 浓度范围 | 指标限值 |  |  |  |
|  |  | 相对误差 | 绝对误差 |  | 相对准确度 |
| SO₂ | <57mg/m³ | -- | ≤±17mg/m³ |  | -- |

| 监测项目 | 浓度范围 | 指标限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对误差 | 绝对误差 | 相对准确度 |
| SO₂ | ≥57~<143mg/m³ | ≤±30% | -- | -- |
|  | ≥143~<715mg/m³ | -- | ≤±57mg/m³ | -- |
|  | ≥715mg/m³ | -- | -- | ≤15% |
| NOx | <41mg/m³ | -- | ≤±12mg/m³ | -- |
|  | ≥41~<103mg/m³ | ≤±30% | -- | -- |
|  | ≥103~<513mg/m³ | -- | <±41mg/m³ | -- |
|  | ≥513mg/m³ | -- | -- | ≤15% |
| 颗粒物 | ≤10mg/m³ | -- | ≤±5mg/m³ | -- |
|  | >10~≤20(mg/m³) | -- | ≤±6mg/m³ | -- |
|  | >20~≤50(mg/m³) | ≤±30% | -- | -- |
|  | >50~≤100(mg/m³) | ≤±25% | -- | -- |
|  | >100~≤200(mg/m³) | ≤±20% | -- | -- |
|  | >200 mg/m³ | ≤±15% | -- | -- |
| 流速 | >10m/s | ≤±10% | -- | -- |
|  | ≤10m/s | ≤±12% | -- | -- |
| 烟温 | -- | -- | <±3℃ | -- |
| 氧量 | ≤5.0% | -- | ≤±1.0% | -- |
|  | >5.0% | -- | -- | ≤15% |
| 含湿量 | ≤5.0% | -- | ≤±1.5% | -- |
|  | >5.0% | ≤±25% | -- | -- |

# 四 、企业工况

本次比对监测期间，生产工况稳定，环保设施运行正常，生产负荷为设计能 力的75%以上，生产工况见表4-1。

表4-1  生产工况一览表

| 监测日期 | 生产设施 | 设计生产 能力(t/d) | 实际生产 能力(t/d) | 生产负荷 (%) | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.10.14 | 2#230m²烧结机 | 6681 | 6546.3 | 98.0 | 2#230m²烧结机尾 |
| 2024.10.16 | 1#180m²烧结机 | 5227 | 5112.3 | 97.8 | 1#180m²烧结机尾 |
| 2024.10.17 | 1#230m²烧结机 | 6681 | 6356.3 | 95.1 | 1#230m²烧结机尾 |
| 2024.10.21 | 2#1380m³高炉 | 3312 | 3219.6 | 97.2 | 2#1380m³高炉中转站 |
| 2024.10.22 | 1#1380m³高炉 | 3312 | 3154.2 | 95.2 | 1#1380m³高炉矿槽 |
| 2024.10.23 | 2#1380m³高炉 | 3312 | 3152.1 | 95.2 | 2#1380m³高炉矿槽 |
| 2024.10.24 | 1#1250m³高炉 | 3278 | 3152.2 | 96.2 | 1#1250m³高炉矿槽 |
| 2024.10.25 | 2#1250m³高炉 | 3278 | 3117.6 | 95.1 | 2#1250m³高炉矿槽 |
| 2024.10.29 | 1#1250m³高炉 | 3278 | 3115.2 | 95.0 | 1#1250m³高炉热风炉 |
| 2024.10.30 | 2#1250m³高炉 | 3278 | 3115.6 | 95.0 | 2#1250m³高炉热风炉 |
| 2024.10.31 | 1#1250m³高炉 | 3278 | 3025.8 | 92.3 | 1#1250m³高炉出铁场 |
| 2024.11.1 | 2#1250m³高炉 | 3278 | 3042.3 | 92.8 | 2#1250m³高炉出铁场 |
| 2024.11.4 | 2#1380m³高炉 | 3312 | 3015.5 | 91.0 | 2×1380m³高炉煤粉制备2# |
| 2024.11.5 | 1#1380m³高炉 | 3312 | 3018.6 | 91.1 | 1#1380m³高炉出铁场 |
| 2024.11.6 | 2#1380m³高炉 | 3312 | 3151.3 | 95.1 | 2#1380m³高炉出铁场 |
| 2024.11.7 | 2#1380m³高炉 | 3312 | 3015.8 | 91.0 | 2#1380m³高炉新增出铁场 |
| 2024.11.8 | 3#转炉 | 3566 | 3245.9 | 91.0 | 3#转炉二次烟气 |

# 五 、比对监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，根据国家环保总局环发[06]114 号文“关于《环境监测质量管理规定》的通知”、《环境监测质量管理技术导则》 (HJ630-2011)和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》 	(HJ/T373-2007) 以及《固定源废气监测技术规范》 (HJ/T  397-2007)中的有关 要求，我公司对监测全程序进行质量控制。

1、监测人员熟练掌握专业知识，并经培训考核合格后持证上岗，见表5-1。

表5-1 监测人员上岗证一览表

| 姓名 | 孟晓阳 | 王阳 | 李臻昀 | 李亚诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SKJC2018079 | SKJC2018087 | SKJC2018163 | SKJC2018158 |
| 姓名 | 王小歌 | -- | -- | -- |
| 上岗证号 | SKJC2018159 |  | -- | -- |

2、所使用监测仪器均经质量技术监督部门检定合格并在有效期内见表5-2, 在监测前后对使用仪器进行了校准，见表5-3。

3、气态污染物参比方法采样位置与CEMS  测定位置靠近但不干扰CEMS  正常 取样，不能从CEMS  排气位置直接采样监测，手工和自动同步采样。

4、监测前已检查CEMS  系统设置，截面积、大气压等参数输入正确。烟气 流量、二氧化硫、氮氧化物换算公式正确。

5、固定源废气中的低浓度颗粒物样品采集时，每次测量系列中进行一次全 程序空白的测定，并符合标准HJ836-2017 中的要求。

6、滤膜的称量在恒温恒湿的天平室中进行，保证称量前和采样后称量条件 一致 。

7、监测数据经“三校、三审”后报出。

表5-2监测仪器检定情况一览表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有效 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | ZR-3260D型 | KLH-15-305 | 颗粒物、流速、 温度、湿度 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.9 |
| 紫外烟气分析仪 | 崂应3023Y | KLH-15-302 | SO₂、NOx、 含氧量 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.6 |
| 便携式气体、粉尘、 烟尘采样仪综合校 准装置 | ZR-5410A | KLH-15-025 | 校准 | 河北省计量监督 检测研究院 | 2025.5 |
| 便携式流量压力 综合校准装置 | ZR-5411 | KLH-15-289 | 校准 | 青岛市计量 技术研究院 | 2025.1 |
| 岛津十万 分之一天平 | AUW120D | KLH-15-032 | 颗粒物 | 长治市综合检验 检测中心 | 2025.3 |

表5-3  监测仪器校准结果一览表

| 仪器型号及编号 |  | 仪器示值流量 (L/min) |  |  | 标准流量计读数 (L/min) |  |  | 相对误差% |  |  | 判定 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZR-3260D型 KLH-15-305 (10.14~10.18) | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.1 | 29.7 | 39.7 | 0.5 | -1.0 | -0.7 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.2 | 29.4 | 40.0 | 1.0 | -2.0 | 0.0 | ±5% | 合格 |
| ZR-3260D型 KLH-15-305 (10.21~10.25) | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.2 | 29.9 | 40.4 | 1.0 | -0.3 | 1.0 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.3 | 29.9 | 40.8 | 1.5 | -0.3 | 2.0 | ±5% | 合格 |
| ZR-3260D型 KLH-15-305 (10.28~11.1) | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.8 | 30.1 | 40.7 | -1.0 | 0.3 | 1.8 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.6 | 30.0 | 41.0 | -2.0 | 0.0 | 2.5 | ±5% | 合格 |
| ZR-3260D型 KLH-15-305 (11.4~11.8) | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.3 | 29.7 | 40.5 | 1.5 | -1.0 | 1.2 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.1 | 29.8 | 40.4 | 0.5 | -0.7 | 1.0 | ±5% | 合格 |
| 比对监测在生产工况稳定时进行，并做到了与污染源自动在线监测设备的同步监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表5-3  监测仪器校准结果一览表

| 仪器型号 及编号 |  | 项 目 | 标气编号 | 标气浓度 (mg/m³) | 仪器测试浓 度(mg/m³) | 示值误差 (mg/m³) | 判定 标准 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崂应3023Y KLH-15-302 (10.28~10.31) | 测量前 | NO | 44304121 | 14.1 | 14.2 | 0.1 | ±4.0mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | 44304121 | 14.1 | 14.3 | 0.2 |  | 合格 |
|  | 测量前 | NO₂ | 90109170 | 20.5 | 20.3 | -0.2 | ±6.2mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | 90109170 | 20.5 | 20.1 | -0.4 |  | 合格 |
|  | 测量前 | SO₂ | L172904042 | 28.6 | 29.7 | 1.1 | ±8.6mg/m³ | 合格 |
|  | 测量后 |  | L172904042 | 28.6 | 30.0 | 1.4 |  | 合格 |
| 比对监测在生产工况稳定时进行，并做到了与污染源自动在线监测设备的同步监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 六、2#230m²烧结机尾比对监测结果(监测日期10月14日)

2#230m₂²烧结机尾连续在线设备安装时间为2021年5月，比对监测结果见 表6-1~6-4,监测点位见图1。

表6-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L 2000D6-W1G3V40 T3P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核 指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:52~10:19 | 11.4 | 11.87 | - | -- | -- |
| 2 | 10:28~10:55 | 11.7 | 11.85 |  |  |  |
| 3 | 11:04~11:31 | 12.1 | 11.80 |  |  |  |
| 4 | 14:32~14:59 | 11.1 | 11.53 |  |  |  |
| 5 | 15:08~15:35 | 12.2 | 11.49 |  |  |  |
| 均值 |  | 11.7 | 11.71 | 0.1 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 454564 | 450389 | -- |  |  |

表6-2温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L2 000D6-W1G3V40 T3P5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:52~10:19 | 63.3 | 63.94 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:28~10:55 | 65.0 | 65.63 |  |  |  |
| 3 | 11:04~11:31 | 65.7 | 66.37 |  |  |  |
| 4 | 14:32~14:59 | 77.8 | 78.71 |  |  |  |
| 5 | 15:08~15:35 | 76.3 | 77.27 |  |  |  |
| 均值 |  | 69.6 | 70.38 | 0.8 | ≤±3℃ | 合格 |

表6-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股份 有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方 法仪器 名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编 号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:45~9:50 | 1.96 | 3.110 | -- | - | -- |
| 2 | 10:21~10:26 | 2.05 | 3.177 |  |  |  |
| 3 | 10:57~11:02 | 2.11 | 3.242 |  |  |  |
| 4 | 14:25~14:30 | 2.06 | 2.793 |  |  |  |
| 5 | 15:01~15:06 | 2.12 | 2.662 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.06 | 2.997 | 0.94 | ≤±1.5% | 合格 |

表6-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM 型 | 原理 | 抽取式激光前向 散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:52~10:19 | 2.5 | 1.79 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:28~10:55 | 2.1 | 1.72 |  |  |  |
| 3 | 11:04~11:31 | 3.8 | 1.73 |  |  |  |
| 4 | 14:32~14:59 | 2.8 | 1.77 |  |  |  |
| 5 | 15:08~15:35 | 2.1 | 1.76 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.7 | 1.75 | -1.0 | <±5mg/m³ | 合格 |

T

排放高度

35m

8.8m

废气

O=4.4m

* ◎

布袋除尘器

18.2m

图 1 2 # 2 3 0m² 烧结机尾监测点位示意图

# 七、1#180m²烧结机尾比对监测结果(监测日期10月16日)

1#180m²烧结机尾连续在线设备安装时间为2020年12月，比对监测结果见 7-1~7-4,监测点位见图2。

表7-1流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L 1500D6-W1G3V 40T3P5BA6-ZS2 CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:14~10:44 | 12.3 | 11.61 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:53~11:23 | 12.5 | 11.54 |  |  |  |
| 3 | 13:51~14:21 | 11.5 | 11.49 |  |  |  |
| 4 | 14:30~15:00 | 11.7 | 11.52 |  |  |  |
| 5 | 15:09~15:39 | 12.0 | 11.43 |  |  |  |
| 均值 |  | 12.0 | 11.52 | -4.0 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 581365 | 575460 | -- | -- | -- |

表7-2温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40T 3P5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:14~10:44 | 62.4 | 62.42 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:53~11:23 | 61.7 | 63.24 |  |  |  |
| 3 | 13:51~14:21 | 62.7 | 61.75 |  |  |  |
| 4 | 14:30~15:00 | 61.4 | 62.48 |  |  |  |
| 5 | 15:09~15:39 | 61.8 | 61.14 |  |  |  |
| 均值 |  | 62.0 | 62.21 | 0.2 | ≤±3℃ | 合格 |

表7-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:07~10:12 | 4.25 | 4.225 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:46~10:51 | 4.27 | 4.217 |  |  |  |
| 3 | 13:44~13:49 | 4.22 | 4.210 |  |  |  |
| 4 | 14:23~14:28 | 4.31 | 4.198 |  |  |  |
| 5 | 15:02~15:07 | 4.36 | 4.282 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.28 | 4.226 | -0.05 | ≤±1.5% | 合格 |

表7-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向 散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:14~10:44 | 3.1 | 1.75 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:53~11:23 | 2.8 | 1.71 |  |  |  |
| 3 | 13:51~14:21 | 2.3 | 1.71 |  |  |  |
| 4 | 14:30~15:00 | 2.0 | 1.71 |  |  |  |
| 5 | 15:09~15:39 | 2.8 | 1.70 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.6 | 1.72 | -0.9 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

图 2 1 # 1 8 0m²烧结机尾废气监测点位示意图

# 八、1#230m²烧结机尾比对结果(监测日期：10月17日)

1#230m² 烧结机尾的连续在线设备安装时间为2021年5月，比对监测结果 见表8-1~8-4,监测点位见图3。

表8-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L 1500D6-W1G3V 403TP5BA6-ZS2 CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:39~11:07 | 12.7 | 11.93 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:16~11:44 | 13.0 | 12.11 |  |  |  |
| 3 | 13:51~14:19 | 13.2 | 11.78 |  |  |  |
| 4 | 14:28~14:56 | 13.0 | 11.78 |  |  |  |
| 5 | 15:05~15:33 | 12.9 | 12.09 |  |  |  |
| 均值 |  | 13.0 | 11.94 | -8.2 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 258914 | 239606 | -- |  |  |

表8-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC 4L1500D6-W1 G3V403TP5BA 6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:39~11:07 | 91.2 | 89.57 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:16~11:44 | 92.2 | 92.06 |  |  |  |
| 3 | 13:51~14:19 | 96.0 | 95.59 |  |  |  |
| 4 | 14:28~14:56 | 94.1 | 94.27 |  |  |  |
| 5 | 15:05~15:33 | 93.8 | 93.96 |  |  |  |
| 均值 |  | 93.5 | 93.09 | -0.4 | ≤±3℃ | 合格 |

表8-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:32~10:37 | 4.35 | 4.040 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:09~11:14 | 4.27 | 4.130 |  |  |  |
| 3 | 13:44~13:49 | 4.21 | 3.731 |  |  |  |
| 4 | 14:21~14:26 | 4.38 | 3.749 |  |  |  |
| 5 | 14:58~15:03 | 4.06 | 3.894 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.25 | 3.91 | -0.34 | <±1.5% | 合格 |

表8-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:39~11:07 | 2.9 | 2.55 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:16~11:44 | 1.8 | 1.97 |  |  |  |
| 3 | 13:51~14:19 | 2.0 | 1.69 |  |  |  |
| 4 | 14:28~14:56 | 2.3 | 1.68 |  |  |  |
| 5 | 15:05~15:33 | 2.9 | 1.67 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.4 | 1.91 | -0.5 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

图31#230m²烧结机尾监测点位示意图

# 九、2×1380m³ 高炉中转站比对结果(监测日期：10月18日)

2×1380m³高炉中转站连续在线设备安装时间为2018年10月，比对监测结 果见表9-1~9-4,监测点位见图4。

表9-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L 1500D6-W1G3V4 03TP5BA6-ZS2C R | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:53~11:15 | 20.6 | 21.31 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:24~11:46 | 20.6 | 21.32 |  |  |  |
| 3 | 14:15~14:37 | 21.0 | 21.12 |  |  |  |
| 4 | 14:46~15:08 | 20.7 | 21.31 |  |  |  |
| 5 | 15:17~15:39 | 20.1 | 21.15 |  |  |  |
| 均值 |  | 20.6 | 21.24 | 3.1 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 42980 | 45373 | - |  |  |

表9-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L15 00D6-W1G3V403TP 5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型 号 、 编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指 标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:53~11:15 | 22.3 | 23.90 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:24~11:46 | 24.7 | 24.55 |  |  |  |
| 3 | 14:15~14:37 | 23.8 | 23.71 |  |  |  |
| 4 | 14:46~15:08 | 24.1 | 23.44 |  |  |  |
| 5 | 15:17~15:39 | 24.3 | 23.68 |  |  |  |
| 均值 |  | 23.8 | 23.86 | 0.1 | <±3℃ | 合格 |

表9-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:47~10:52 | 2.74 | 2.120 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:17~11:22 | 2.68 | 2.123 |  |  |  |
| 3 | 14:08~14:13 | 2.77 | 2.157 |  |  |  |
| 4 | 14:39~14:44 | 2.71 | 2.088 |  |  |  |
| 5 | 15:10~15:15 | 2.69 | 2.041 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.72 | 2.106 | -0.61 | ≤±1.5% | 合格 |

表9-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:53~11:15 | 2.3 | 1.50 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:24~11:46 | 2.1 | 1.46 |  |  |  |
| 3 | 14:15~14:37 | 2.6 | 1.42 |  |  |  |
| 4 | 14:46~15:08 | 1.7 | 1.42 |  |  |  |
| 5 | 15:17~15:39 | 2.2 | 1.42 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.2 | 1.44 | -0.8 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

图42×1380m³ 高炉中转站监测点位示意图                             多

# 十、2#1380m³高炉中转站比对监测结果(监测日期：10月21日)

2#1380m³ 高炉中转站连续在线设备安装时间为2020年11月，比对监 测结果见表10-1~10-4,监测点位见图5。

表10-1流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40 3TP5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:51~10:19 | 9.6 | 9.60 | -- |  | -- |
| 2 | 10:28~10:56 | 9.5 | 9.45 |  |  |  |
| 3 | 11:05~11:33 | 9.7 | 9.60 |  |  |  |
| 4 | 13:51~14:19 | 10.2 | 9.44 |  |  |  |
| 5 | 14:28~14:56 | 9.7 | 9.27 |  |  |  |
| 均值 |  | 9.7 | 9.47 | -2.4 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 208644 | 212337 | -- |  |  |

表10-2温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L 1500D6-W1G3V4 03TP5BA6-ZS2C R | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:51~10:19 | 17.2 | 18.20 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:28~10:56 | 18.4 | 19.39 |  |  |  |
| 3 | 11:05~11:33 | 18.6 | 19.74 |  |  |  |
| 4 | 13:51~14:19 | 19.5 | 20.54 |  |  |  |
| 5 | 14:28~14:56 | 19.5 | 20.56 |  |  |  |
| 均值 |  | 18.6 | 19.69 | 1.1 | ≤±3℃ | 合格 |

表10-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 9:44~9:49 | 1.51 | 1.278 | -- | -- | - |
| 2 | 10:21~10:26 | 1.62 | 1.310 |  |  |  |
| 3 | 10:58~11:03 | 1.68 | 1.368 |  |  |  |
| 4 | 13:44~13:49 | 1.59 | 1.567 |  |  |  |
| 5 | 14:21~14:26 | 1.63 | 1.607 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.61 | 1.426 | -0.18 | ≤±1.5% | 合格 |

表10-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM 型 | 原理 | 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟 尘烟气综合测 试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:51~10:19 | 1.6 | 1.13 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:28~10:56 | 1.6 | 1.14 |  |  |  |
| 3 | 11:05~11:33 | 2.3 | 1.15 |  |  |  |
| 4 | 13:51~14:19 | 1.3 | 1.15 |  |  |  |
| 5 | 14:28~14:56 | 1.9 | 1.19 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.7 | 1.15 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

排放高度

11.0m                                                                     27m

o

布袋除尘器                   13.0m                                                      o=3.0m

图52#1380m³高炉中转站监测点位示意图

# 十一、1#1380m³高炉矿槽比对监测结果(监测日期10月22日)

1#1380m³ 高炉矿槽连续在线设备安装时间为2021年3月，比对监测结果见 表11-1~11-4,监测点位见图6。

表11-1流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L15 00D6-W1G3V403T P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指 标 | 结果评定 |
| 1 | 8:59~9:41 | 10.1 | 10.28 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:50~10:32 | 9.6 | 10.28 |  |  |  |
| 3 | 10:41~11:23 | 9.9 | 10.20 |  |  |  |
| 4 | 13:58~14:40 | 9.7 | 10.20 |  |  |  |
| 5 | 14:49~15:31 | 9.9 | 10.20 |  |  |  |
| 均值 |  | 9.8 | 10.23 | 4.4 | <±12% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 895463 | 903383 | -- | -- | -- |

表11-2温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4 L1500D6-W1G3 V403TP5BA6-Z S2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:59~9:41 | 19.2 | 20.30 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:50~10:32 | 20.4 | 21.56 |  |  |  |
| 3 | 10:41~11:23 | 21.5 | 22.62 |  |  |  |
| 4 | 13:58~14:40 | 23.7 | 24.88 |  |  |  |
| 5 | 14:49~15:31 | 23.3 | 24.59 |  |  |  |
| 均值 |  | 21.6 | 22.79 | 1.2 | ≤±3℃ | 合格 |

表11-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:52~8:57 | 1.24 | 1.844 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:43~9:48 | 1.53 | 1.770 |  |  |  |
| 3 | 10:34~10:39 | 1.49 | 1.749 |  |  |  |
| 4 | 13:51~13:56 | 1.62 | 1.894 |  |  |  |
| 5 | 14:42~14:47 | 1.55 | 1.888 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.49 | 1.829 | 0.34 | ≤±1.5% | 合格 |

表11-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:59~9:41 | 1.9 | 1.90 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:50~10:32 | 3.1 | 1.59 |  |  |  |
| 3 | 10:41~11:23 | 2.6 | 1.51 |  |  |  |
| 4 | 13:58~14:40 | 1.8 | 1.43 |  |  |  |
| 5 | 14:49~15:31 | 2.9 | 1.42 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.5 | 1.57 | -0.9 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

12.5m

丁 放高度

O=6.0m

布袋除尘器

24.3m

图61#1380m³高炉矿槽监测点位图

# 十二、2#1380m³ 高炉矿槽比对监测结果(监测日期10月23日)

2#1380m³ 高炉矿槽连续在线设备安装时间为2020年11月，比对监测结果 见表12-1~12-4,监测点位见图7。

表12-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40 T3P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:47~10:17 | 9.1 | 9.21 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:26~10:56 | 8.9 | 9.04 |  |  |  |
| 3 | 11:05~11:35 | 10.0 | 8.79 |  |  |  |
| 4 | 13:58~14:28 | 8.9 | 9.10 |  |  |  |
| 5 | 14:37~15:07 | 9.5 | 8.98 |  |  |  |
| 均值 |  | 9.3 | 9.02 | -3.0 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 505200 | 504316 | -- | -- | -- |

表12-2温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4 L1500D6-W1G3 V40T3P5BA6-Z S2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指 标 | 结果评定 |
| 1 | 9:47~10:17 | 28.1 | 25.67 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:26~10:56 | 29.4 | 27.07 |  |  |  |
| 3 | 11:05~11:35 | 30.7 | 28.49 |  |  |  |
| 4 | 13:58~14:28 | 34.1 | 31.91 |  |  |  |
| 5 | 14:37~15:07 | 34.6 | 32.42 |  |  |  |
| 均值 |  | 31.4 | 29.11 | -2.3 | ≤<±3℃ | 合格 |

表12-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:40~9:45 | 1.42 | 1.044 | - | -- | -- |
| 2 | 10:19~10:24 | 1.31 | 1.117 |  |  |  |
| 3 | 10:58~11:03 | 1.42 | 1.026 |  |  |  |
| 4 | 13:51~13:56 | 1.39 | 1.093 |  |  |  |
| 5 | 14:30~14:35 | 1.51 | 1.116 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.41 | 1.079 | -0.33 | ≤±1.5% | 合格 |

表12-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:47~10:17 | 1.8 | 1.42 | -- | -- | - |
| 2 | 10:26~10:56 | 2.3 | 1.42 |  |  |  |
| 3 | 11:05~11:35 | 1.8 | 1.43 |  |  |  |
| 4 | 13:58~14:28 | 1.6 | 1.45 |  |  |  |
| 5 | 14:37~15:07 | 1.2 | 1.45 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.7 | 1.43 | -0.3 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

排放高度

42.7m

图 7 2 # 1 3 8 0m³高炉矿槽监测点位图

# 十三、1#1250m³ 高炉矿槽比对监测结果(监测日期10月24日)

1#1250m³ 高炉矿槽连续在线设备安装时间为2021年5月，比对监测结果见 表13-1~13-4,监测点位见图8。

表13-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSI-L800 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:59~9:35 | 12.6 | 12.77 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:44~10:20 | 12.0 | 12.65 |  |  |  |
| 3 | 10:29~11:05 | 11.9 | 13.01 |  |  |  |
| 4 | 11:15~11:51 | 12.2 | 12.96 |  |  |  |
| 5 | 13:58~14:34 | 12.2 | 13.13 |  |  |  |
| 均值 |  | 12.2 | 12.90 | 5.7 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 391212 | 406156 | -- |  |  |

表13-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSI-L800 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:59~9:35 | 18.1 | 18.87 | -- |  |  |
| 2 | 9:44~10:20 | 20.1 | 20.96 |  |  |  |
| 3 | 10:29~11:05 | 22.1 | 22.92 |  |  |  |
| 4 | 11:15~11:51 | 23.6 | 24.44 |  |  |  |
| 5 | 13:58~14:34 | 26.7 | 27.60 |  |  |  |
| 均值 |  | 22.1 | 22.96 | 0.9 | ≤±3℃ | 合格 |

表13-3 湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 8:52~8:57 | 1.89 | 2.407 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:37~9:42 | 1.69 | 2.563 |  |  |  |
| 3 | 10:22~10:27 | 2.58 | 3.093 |  |  |  |
| 4 | 11:07~11:12 | 2.67 | 3.796 |  |  |  |
| 5 | 13:50~13:55 | 2.56 | 3.638 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.28 | 3.099 | 0.82 | ≤±1.5% | 合格 |

表13-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 8:59~9:35 | 2.8 | 1.61 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:44~10:20 | 2.8 | 1.74 |  |  |  |
| 3 | 10:29~11:05 | 3.9 | 1.78 |  |  |  |
| 4 | 11:15~11:51 | 3.6 | 2.24 |  |  |  |
| 5 | 13:58~14:34 | 2.9 | 2.14 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.2 | 1.90 | -1.3 | <±5mg/m³ | 合格 |

排放高度

35m

11.2m

回

布 袋                    15.75m                               o=3.7m

除尘器

图81#1250m³高炉矿槽监测点位图

# 十四、2#1250m³高炉矿槽比对监测结果(监测日期：10月25日)

2#1250m³高炉矿槽连续在线设备安装时间为2021年7月，比对监测结果见 表14-1~14-4,监测点位见图9。

表14-1 流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L800 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:37~11:05 | 9.6 | 10.02 | -- | -- | - |
| 2 | 11:14~11:42 | 10.1 | 10.01 |  |  |  |
| 3 | 14:15~14:43 | 9.8 | 10.03 |  |  |  |
| 4 | 14:53~15:21 | 9.8 | 10.11 |  |  |  |
| 5 | 15:31~15:59 | 10.2 | 10.26 |  |  |  |
| 均值 |  | 9.9 | 10.09 | 1.9 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(m3/h) |  | 314012 | 312362 | -- |  |  |

表14-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII-L800 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:37~11:05 | 19.2 | 19.96 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:14~11:42 | 20.5 | 21.36 |  |  |  |
| 3 | 14:15~14:43 | 24.8 | 25.83 |  |  |  |
| 4 | 14:53~15:21 | 25.0 | 26.11 |  |  |  |
| 5 | 15:31~15:59 | 25.1 | 26.11 |  |  |  |
| 均值 |  | 22.9 | 23.87 | 1.0 | ≤±3℃ | 合格 |

表14-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:30~10:35 | 2.86 | 3.687 | -- | -- | -- |
| 2 | 11:07~11:12 | 8.73 | 7.062 |  |  |  |
| 3 | 14:08~14:13 | 2.85 | 3.689 |  |  |  |
| 4 | 14:45~14:50 | 2.81 | 3.685 |  |  |  |
| 5 | 15:23~15:28 | 2.91 | 3.685 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.03 | 4.362 | 0.33 | ≤±1.5% | 合格 |

表14-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM 型 | 原理 | 抽取式激光前向散 射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:37~11:05 | 1.5 | 1.90 | - | -- | -- |
| 2 | 11:14~11:42 | 2.2 | 2.16 |  |  |  |
| 3 | 14:15~14:43 | 3.2 | 1.94 |  |  |  |
| 4 | 14:53~15:21 | 3.6 | 2.22 |  |  |  |
| 5 | 15:31~15:59 | 2.6 | 1.94 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.6 | 2.03 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

图92#1250m³高炉矿槽监测点位示意图

# 十五、1#1250m³高炉热风炉比对监测结果(监测日期10月29日)

1#1250m³ 高炉热风炉连续在线设备安装时间为2022年3月，比对监测结果 见表15-1~15-7,监测点位见图10。

表15-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LS-L1500 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:51~11:39 | 3.7 | 3.86 | -- | -- | -- |
| 2 | 14:28~15:16 | 3.6 | 3.83 |  |  |  |
| 3 | 15:25~16:13 | 3.8 | 3.72 |  |  |  |
| 4 | 16:22~17:10 | 5.0 | 5.47 |  |  |  |
| 5 | 17:20~18:08 | 4.8 | 5.12 |  |  |  |
| 均值 |  | 4.2 | 4.40 | 4.8 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 155196 | 170990 | -- | -- | -- |

表15-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSI-L1500 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:51~11:39 | 131.4 | 133.37 | -- | -- |  |
| 2 | 14:28~15:16 | 138.7 | 139.30 |  |  |  |
| 3 | 15:25~16:13 | 139.9 | 140.00 |  |  |  |
| 4 | 16:22~17:10 | 143.6 | 143.89 |  |  |  |
| 5 | 17:20~18:08 | 144.3 | 144.84 |  |  |  |
| 均值 |  | 139.6 | 140.28 | 0.7 | ≤±3℃ | 合格 |

表15-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-ZT | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:42~10:47 | 5.03 | 5.161 | -- | -- | -- |
| 2 | 14:19~14:24 | 5.03 | 5.955 |  |  |  |
| 3 | 15:18~15:23 | 5.26 | 5.904 |  |  |  |
| 4 | 16:15~16:20 | 5.11 | 5.045 |  |  |  |
| 5 | 17:12~17:17 | 4.83 | 4.908 |  |  |  |
| 均值 |  | 5.05 | 5.395 | 6.8 | ≤±25% | 合格 |

表15-4 氧量比对监测结果一览表

| 氧量CMS比对检测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 相对准确度 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 14:50~14:55 | 4.6 | 4.77 | 4.3 | ≤15% | 合格 |
| 2 | 15:04~15:09 | 6.2 | 5.86 |  |  |  |
| 3 | 15:12~15:17 | 6.7 | 6.15 |  |  |  |
| 4 | 15:23~15:28 | 7.7 | 7.60 |  |  |  |
| 5 | 15:32~15:37 | 4.3 | 4.54 |  |  |  |
| 6 | 16:16~16:21 | 4.6 | 4.82 |  |  |  |
| 7 | 16:24~16:29 | 5.2 | 5.12 |  |  |  |
| 8 | 16:33~16:38 | 3.6 | 3.82 |  |  |  |
| 9 | 16:41~16:46 | 4.0 | 4.14 |  |  |  |

表15-5  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300PM 型、21162179 | 原理 | 抽取式激光前向散射 法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:51~11:39 | 3.1 | 2.60 | -- | -- | -- |
| 2 | 14:28~15:16 | 2.1 | 2.70 |  |  |  |
| 3 | 15:25~16:13 | 2.9 | 2.72 |  |  |  |
| 4 | 16:22~17:10 | 2.4 | 2.71 |  |  |  |
| 5 | 17:20~18:08 | 2.4 | 2.70 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.6 | 2.69 | 0.1 | <±5mg/m³ | 合格 |

表15-6 二氧化硫比对监测结果一览表

| 二氧化硫CEMS比对检测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y · KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:50~14:55 | 4 | 3.5 | -- | -- | -- |
| 2 | 15:04~15:09 | 2 | 2.0 |  |  |  |
| 3 | 15:12~15:17 | 2 | 1.8 |  |  |  |
| 4 | 15:23~15:28 | 2 | 1.6 |  |  |  |
| 5 | 15:32~15:37 | 6 | 4.4 |  |  |  |
| 6 | 16:16~16:21 | 3 | 2.5 |  |  |  |
| 7 | 16:24~16:29 | 4 | 3.0 |  |  |  |
| 8 | 16:33~16:38 | 8 | 5.9 |  |  |  |
| 9 | 16:41~16:46 | 8 | 6.0 |  |  |  |
| 均值 |  | 4 | 3.4 | -0.6 | ≤±17mg/m³ | 合格 |

表15- 7  氮氧化物比对监测结果 一 览表

| 氮氧化物CEMS比对检测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 14:50~14:55 | 80 | 66.1 | -- | -- | -- |
| 2 | 15:04~15:09 | 70 | 60.6 |  |  |  |
| 3 | 15:12~15:17 | 71 | 59.4 |  |  |  |
| 4 | 15:23~15:28 | 66 | 52.1 |  |  |  |
| 5 | 15:32~15:37 | 74 | 63.7 |  |  |  |
| 6 | 16:16~16:21 | 71 | 63.7 |  |  |  |
| 7 | 16:24~16:29 | 70 | 60.2 |  |  |  |
| 8 | 16:33~16:38 | 75 | 65.7 |  |  |  |
| 9 | 16:41~16:46 | 74 | 64.5 |  |  |  |
| 均值 |  | 72 | 61.8 | -14.2 | ≤±30% | 合格 |

排放高度

70m

45.2m

◎

19.5m

Ø=4.8m

热风炉                   脱硫

图101#1250m³高炉热风炉监测点位示意图

# 十六、2#1250m³高炉热风炉比对监测结果(监测日期10月30日)

2#1250m³ 高炉热风炉连续在线设备安装时间为2022年3月，比对监测结果 见表16-1~16-7,监测点位见图11。

表16-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSI-L1500 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:41~9:21 | 5.7 | 6.18 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:30~10:10 | 3.9 | 4.26 |  |  |  |
| 3 | 10:19~10:59 | 3.2 | 3.31 |  |  |  |
| 4 | 14:09~14:49 | 3.4 | 3.31 |  |  |  |
| 5 | 14:58~15:38 | 3.2 | 3.23 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.9 | 4.06 | 4.1 | ≤±12% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 144642 | 163746 | -- | -- | -- |

表16-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSI-L1500 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:41~9:21 | 132.9 | 134.76 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:30~10:10 | 131.6 | 132.68 |  |  |  |
| 3 | 10:19~10:59 | 129.3 | 130.33 |  |  |  |
| 4 | 14:09~14:49 | 130.9 | 132.13 |  |  |  |
| 5 | 14:58~15:38 | 129.9 | 131.14 |  |  |  |
| 均值 |  | 130.9 | 132.21 | 1.3 | ≤±3℃ | 合格 |

表16-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-ZT | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:34~8:39 | 3.95 | 4.064 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:23~9:28 | 3.86 | 3.882 |  |  |  |
| 3 | 10:12~10:17 | 4.07 | 4.121 |  |  |  |
| 4 | 13:54~13:59 | 3.82 | 3.721 |  |  |  |
| 5 | 14:51~14:56 | 3.88 | 3.715 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.92 | 3.901 | -0.02 | ≤±1.5% | 合格 |

表16-4 氧量比对监测结果一览表

| 氧量CMS比对检测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 | 原理 | 电化学法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 电化学法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 相对准确度 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 9:37~9:42 | 6.9 | 5.95 | 9.5 | ≤15% | 合格 |
| 2 | 9:50~9:55 | 4.7 | 4.57 |  |  |  |
| 3 | 10:01~10:06 | 6.1 | 5.93 |  |  |  |
| 4 | 10:12~10:17 | 7.6 | 6.95 |  |  |  |
| 5 | 10:22~10:27 | 8.1 | 7.43 |  |  |  |
| 6 | 10:51~10:56 | 5.0 | 4.85 |  |  |  |
| 7 | 14:43~14:48 | 5.0 | 5.15 |  |  |  |
| 8 | 14:53~14:58 | 4.9 | 5.03 |  |  |  |
| 9 | 15:00~15:05 | 5.4 | 5.44 |  |  |  |

表16-5  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300PM 型、21162181 | 原理 | 抽取式激光前向散射 法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:41~9:21 | 2.4 | 2.56 | -- | - | -- |
| 2 | 9:30~10:10 | 2.0 | 2.63 |  |  |  |
| 3 | 10:19~10:59 | 3.1 | 2.52 |  |  |  |
| 4 | 14:09~14:49 | 3.3 | 2.51 |  |  |  |
| 5 | 14:58~15:38 | 3.4 | 2.89 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.8 | 2.62 | -0.2 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

表16-6 二氧化硫比对监测结果一览表

| 二氧化硫CEMS比对检测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:37~9:42 | 4 | 3.1 | - | -- | -- |
| 2 | 9:50~9:55 | 5 | 4.1 |  |  |  |
| 3 | 10:01~10:06 | 2 | 1.7 |  |  |  |
| 4 | 10:12~10:17 | 2 | 1.3 |  |  |  |
| 5 | 10:22~10:27 | 1 | 0.9 |  |  |  |
| 6 | 10:51~10:56 | 4 | 3.1 |  |  |  |
| 7 | 14:43~14:48 | 6 | 3.8 |  |  |  |
| 8 | 14:53~14:58 | 6 | 4.0 |  |  |  |
| 9 | 15:00~15:05 | 6 | 4.0 |  |  |  |
| 均值 |  | 4 | 2.9 | -1.1 | ≤±17mg/m³ | 合格 |

表16-7  氮氧化物比对监测结果一览表

| 氮氧化物CEMS比对检测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300型 | 原理 | 紫外光谱法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 紫外烟气分析仪 | 型号、编号 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 原理 | 便携式紫外吸收法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:37~9:42 | 56 | 55.8 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:50~9:55 | 64 | 58.9 |  |  |  |
| 3 | 10:01~10:06 | 54 | 51.1 |  |  |  |
| 4 | 10:12~10:17 | 48 | 46.2 |  |  |  |
| 5 | 10:22~10:27 | 49 | 47.4 |  |  |  |
| 6 | 10:51~10:56 | 58 | 55.2 |  |  |  |
| 7 | 14:43~14:48 | 45 | 42.3 |  |  |  |
| 8 | 14:53~14:58 | 52 | 48.5 |  |  |  |
| 9 | 15:00~15:05 | 48 | 46.0 |  |  |  |
| 均值 |  | 53 | 50.2 | -5.3 | ≤±30% | 合格 |

排放高度 70m

45.2m

◎

个

19.5m

Ø=4.8m

热风炉                    脱硫

图 1 1  2#1250 m³ 高炉热风炉监测点位示意图

# 十七、1#1250m³高炉出铁场比对监测结果(监测日期10月31日)

1#1250m³高炉出铁场连续在线设备安装时间为2021年5月，比对监测结果 见表17-1~17-4,监测点位见图12。

表17-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSⅡ | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:10~10:50 | 12.4 | 12.66 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:59~11:39 | 11.7 | 11.92 |  |  |  |
| 3 | 13:59~14:39 | 11.6 | 11.81 |  |  |  |
| 4 | 14:49~15:29 | 12.2 | 12.12 |  |  |  |
| 5 | 15:38~16:18 | 12.2 | 12.05 |  |  |  |
| 均值 |  | 12.0 | 12.11 | 0.9 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 627731 | 631681 | -- | -- | -- |

表17-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:10~10:50 | 55.5 | 57.39 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:59~11:39 | 60.3 | 58.67 |  |  |  |
| 3 | 13:59~14:39 | 59.1 | 58.62 |  |  |  |
| 4 | 14:49~15:29 | 58.4 | 59.76 |  |  |  |
| 5 | 15:38~16:18 | 63.7 | 63.19 |  |  |  |
| 均值 |  | 59.4 | 59.53 | 0.1 | ≤±3℃ | 合格 |

表17-3 湿度比对监测结果一览表

| 湿度CMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:02~10:07 | 1.51 | 1.247 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:52~10:57 | 1.46 | 1.246 |  |  |  |
| 3 | 13:52~13:57 | 1.44 | 1.251 |  |  |  |
| 4 | 14:41~14:46 | 1.53 | 1.251 |  |  |  |
| 5 | 15:31~15:36 | 1.48 | 1.250 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.48 | 1.249 | -0.23 | ≤±1.5% | 合格 |

表17-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM 型 | 原理 | 抽取式激光 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:10~10:50 | 1.4 | 1.92 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:59~11:39 | 2.5 | 2.01 |  |  |  |
| 3 | 13:59~14:39 | 1.9 | 1.93 |  |  |  |
| 4 | 14:49~15:29 | 2.1 | 1.93 |  |  |  |
| 5 | 15:38~16:18 | 2.5 | 1.96 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.1 | 1.95 | -0.2 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

图121#1250m³ 高炉出铁场监测点位图

# 十八、2#1250m³ 高炉出铁场比对监测结果(监测日期：11月1日)

2#1250m³ 高炉出铁场连续在线设备安装时间为2021年8月，比对监测结果 见表18-1~18-4,监测点位见图13。

表18-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 8:55~9:30 | 14.2 | 14.73 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:39~10:14 | 14.2 | 14.80 |  |  |  |
| 3 | 10:23~10:58 | 14.1 | 14.71 |  |  |  |
| 4 | 13:53~14:28 | 13.9 | 14.68 |  |  |  |
| 5 | 14:37~15:12 | 14.0 | 14.82 |  |  |  |
| 均值 |  | 14.1 | 14.75 | 4.6 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 742053 | 777180 | -- | -- | -- |

表18-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核 指标 | 结果 评定 |
| 1 | 8:55~9:30 | 49.7 | 48.52 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:39~10:14 | 52.6 | 50.89 |  |  |  |
| 3 | 10:23~10:58 | 55.8 | 55.47 |  |  |  |
| 4 | 13:53~14:28 | 68.1 | 67.52 |  |  |  |
| 5 | 14:37~15:12 | 66.1 | 65.67 |  |  |  |
| 均值 |  | 58.5 | 57.61 | -0.9 | ≤±3℃ | 合格 |

表18-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 (%) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:47~8:53 | 1.08 | 0.868 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:32~9:37 | 0.97 | 0.846 |  |  |  |
| 3 | 10:16~10:21 | 1.10 | 0.889 |  |  |  |
| 4 | 13:46~13:51 | 1.05 | 0.947 |  |  |  |
| 5 | 14:30~14:35 | 1.03 | 0.931 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.05 | 0.896 | -0.15 | ≤±1.5% | 合格 |

表18-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SG EP- 300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:55~9:30 | 2.9 | 1.81 | -- | - | -- |
| 2 | 9:39~10:14 | 1.7 | 1.78 |  |  |  |
| 3 | 10:23~10:58 | 1.9 | 1.81 |  |  |  |
| 4 | 13:53~14:28 | 2.5 | 1.87 |  |  |  |
| 5 | 14:37~15:12 | 1.7 | 1.86 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.1 | 1.83 | -0.3 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

图132#1250m³高炉出铁场监测点位图

# 十九、2×1380m³ 高炉煤粉制备2#比对结果(监测日期：11月4日)

2×1380m³高炉煤粉制备2#连续在线设备安装时间为2018年10月，比 对监测结果见表19-1~19-4,监测点位见图14。

表19-1流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技股 份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V403 TP5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误 差 ( % ) | 考核指标 | 结果 评定 |
| 1 | 10:16~10:42 | 33.2 | 34.47 | - | -- | -- |
| 2 | 10:51~11:17 | 33.4 | 34.44 |  |  |  |
| 3 | 13:52~14:18 | 32.8 | 34.59 |  |  |  |
| 4 | 14:27~14:53 | 32.0 | 34.08 |  |  |  |
| 5 | 15:02~15:28 | 31.8 | 34.29 |  |  |  |
| 均值 |  | 32.6 | 34.37 | 5.4 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 62376 | 66965 | -- |  |  |

表19-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V403 TP5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟 尘烟气综合测 试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误 差(℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:16~10:42 | 60.0 | 60.97 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:51~11:17 | 62.1 | 63.15 |  |  |  |
| 3 | 13:52~14:18 | 59.1 | 60.37 |  |  |  |
| 4 | 14:27~14:53 | 58.6 | 59.91 |  |  |  |
| 5 | 15:02~15:28 | 58.4 | 60.04 |  |  |  |
| 均值 |  | 59.6 | 60.89 | 1.3 | ≤±3℃ | 合格 |

表19-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 (%) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:06~10:11 | 4.86 | 5.586 | -- | - | -- |
| 2 | 10:44~10:49 | 5.15 | 5.875 |  |  |  |
| 3 | 13:44~13:49 | 5.24 | 5.568 |  |  |  |
| 4 | 14:20~14:25 | 5.88 | 6.775 |  |  |  |
| 5 | 14:55~15:00 | 5.71 | 6.405 |  |  |  |
| 均值 |  | 5.37 | 6.042 | 12.5 | ≤±25% | 合格 |

表19-4    颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM 型 | 原理 | 前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:16~10:42 | 2.6 | 1.98 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:51~11:17 | 3.4 | 1.90 |  |  |  |
| 3 | 13:52~14:18 | 2.9 | 1.92 |  |  |  |
| 4 | 14:27~14:53 | 2.8 | 1.87 |  |  |  |
| 5 | 15:02~15:28 | 3.2 | 1.87 |  |  |  |
| 均值 |  | 3.0 | 1.91 | -1.1 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

5.0m          25m

个—排放高度

o=0.97m

4.0m

慝二

布袋除尘器

图142×1380m³高炉煤粉制备2#废气监测点位示意图

# 二十、1#1380m³ 高炉出铁场比对监测结果(监测日期11月5日)

1#1380m³ 高炉出铁场连续在线设备安装时间为2021年3月，比对监测结果 见表20-1~20-4,监测点位见图15。

表20-1  流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40 T3P5BA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指 标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:03~10:38 | 12.6 | 11.51 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:47~11:22 | 12.2 | 11.20 |  |  |  |
| 3 | 14:32~15:07 | 12.5 | 11.49 |  |  |  |
| 4 | 15:16~15:51 | 12.0 | 10.91 |  |  |  |
| 5 | 16:00~16:35 | 12.5 | 11.35 |  |  |  |
| 均值 |  | 12.4 | 11.29 | -9.0 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 805528 | 732074 | -- | -- | -- |

表20-2  温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40 T3P5BA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:03~10:38 | 39.0 | 39.97 | - | -- | -- |
| 2 | 10:47~11:22 | 35.8 | 36.90 |  |  |  |
| 3 | 14:32~15:07 | 44.2 | 45.28 |  |  |  |
| 4 | 15:16~15:51 | 44.4 | 45.42 |  |  |  |
| 5 | 16:00~16:35 | 45.7 | 46.91 |  |  |  |
| 均值 |  | 41.8 | 42.90 | 1.1 | ≤±3℃ | 合格 |

表20-3  湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:55~10:00 | 1.12 | 1.287 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:40~10:45 | 1.21 | 1.279 |  |  |  |
| 3 | 14:25~14:30 | 1.33 | 1.386 |  |  |  |
| 4 | 15:09~15:14 | 1.39 | 1.468 |  |  |  |
| 5 | 15:53~15:58 | 1.27 | 1.402 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.26 | 1.364 | 0.10 | <±1.5% | 合格 |

表20-4  颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM 型 | 原理 | 抽取式激光前向散射 法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评 定 |
| 1 | 10:03~10:38 | 1.1 | 1.53 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:47~11:22 | 1.3 | 1.51 |  |  |  |
| 3 | 14:32~15:07 | 1.8 | 1.79 |  |  |  |
| 4 | 15:16~15:51 | 1.9 | 1.88 |  |  |  |
| 5 | 16:00~16:35 | 1.9 | 1.69 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.6 | 1.68 | 0.1 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

T 4放高度

12.5m

*

=5.3m

21.7m

布袋除尘器

图151#1380m³ 高炉出铁场监测点位图

# 二十一、2#1380m³高炉出铁场比对监测结果(监测日期11月6日)

2#1380m³ 高炉出铁场连续在线设备安装时间为2020年11月，比对监测结 果见表21-1~21-4,监测点位见图16。

表21-1流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40 T3PSBA6-ZS2CR | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:49~9:29 | 13.0 | 12.57 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:38~10:18 | 13.0 | 12.44 |  |  |  |
| 3 | 10:27~11:07 | 12.6 | 12.20 |  |  |  |
| 4 | 11:16~11:56 | 12.6 | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 12:05~12:45 | 12.8 | 11.85 |  |  |  |
| 均值 |  | 12.8 | 12.21 | -4.6 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 452437 | 447885 | -- | -- | -- |

表21-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | PT1-G-04AHC4L1 500D6-W1G3V40T 3PSBA6-ZS2CR | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:49~9:29 | 42.2 | 43.27 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:38~10:18 | 47.6 | 48.44 |  |  |  |
| 3 | 10:27~11:07 | 42.6 | 43.30 |  |  |  |
| 4 | 11:16~11:56 | 51.3 | 52.13 |  |  |  |
| 5 | 12:05~12:45 | 48.5 | 49.20 |  |  |  |
| 均值 |  | 46.4 | 47.27 | 0.9 | ≤±3℃ | 合格 |

表21-3 湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:42~8:47 | 0.82 | 0.804 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:31~9:36 | 0.77 | 0.774 |  |  |  |
| 3 | 10:20~10:25 | 0.84 | 0.766 |  |  |  |
| 4 | 11:09~11:14 | 0.79 | 0.762 |  |  |  |
| 5 | 11:58~12:03 | 0.98 | 0.876 |  |  |  |
| 均值 |  | 0.84 | 0.796 | -0.04 | ≤±1.5% | 合格 |

表21-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM型 | 原理 | 抽取式激光前向散射 法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 8:49~9:29 | 2.9 | 1.88 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:38~10:18 | 2.6 | 1.91 |  |  |  |
| 3 | 10:27~11:07 | 2.0 | 1.87 |  |  |  |
| 4 | 11:16~11:56 | 2.5 | 1.93 |  |  |  |
| 5 | 12:05~12:45 | 2.8 | 1.91 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.6 | 1.90 | -0.7 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

Ø=4.0m

o 米

16.5m

布袋除尘器

排放高度 34.5m

废 气

业

8m

图 1 6 2 # 1 3 8 0m³ 高炉出铁场废气监测点位示意图

# 二十二、2#1380m³高炉新增出铁场比对监测结果(监测日期11月7日)

2#1380m³ 高炉新增出铁场连续在线设备安装时间为2020年11月，比对监 测结果见表22-1~22-4,监测点位见图17。

表22-1 流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:08~10:44 | 12.9 | 13.20 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:52~11:28 | 13.9 | 13.37 |  |  |  |
| 3 | 14:23~14:59 | 13.4 | 13.37 |  |  |  |
| 4 | 15:08~15:44 | 14.0 | 13.51 |  |  |  |
| 5 | 15:53~16:29 | 13.1 | 13.15 |  |  |  |
| 均值 |  | 13.5 | 13.32 | -1.3 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(Nm³/h) |  | 439277 | 439861 | -- | -- | -- |

表22-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-LSII | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法仪 器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:08~10:44 | 10.4 | 9.39 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:52~11:28 | 13.1 | 12.49 |  |  |  |
| 3 | 14:23~14:59 | 17.4 | 16.66 |  |  |  |
| 4 | 15:08~15:44 | 17.7 | 16.32 |  |  |  |
| 5 | 15:53~16:29 | 16.1 | 15.20 |  |  |  |
| 均值 |  | 14.9 | 14.01 | -0.9 | ≤±3℃ | 合格 |

表22- 3 湿 度 比 对 监 测 结 果 一 览 表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | ZL-SD201 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法(%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:01~10:06 | 1.32 | 1.030 | - | -- | -- |
| 2 | 10:46~10:51 | 1.45 | 1.079 |  |  |  |
| 3 | 14:16~14:21 | 1.38 | 1.303 |  |  |  |
| 4 | 15:01~15:06 | 1.33 | 1.293 |  |  |  |
| 5 | 15:46~15:51 | 1.27 | 1.228 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.35 | 1.187 | -0.16 | <±1.5% | 合格 |

表22-4 颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号 | SGEP-300PM 型 | 原理 | 抽取式激光前向散射 法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 10:08~10:44 | 2.8 | 1.72 | -- | -- | -- |
| 2 | 10:52~11:28 | 1.9 | 1.74 |  |  |  |
| 3 | 14:23~14:59 | 1.7 | 1.78 |  |  |  |
| 4 | 15:08~15:44 | 2.8 | 1.76 |  |  |  |
| 5 | 15:53~16:29 | 2.2 | 1.76 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.3 | 1.75 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

排放高度 10m30m

Ø=3.6m

15m

布袋除尘器

图172#1380m³ 高炉新增出铁场废气监测点位示意图

# 二十三、3#转炉二次烟气比对监测结果(监测日期11月8日)

3#转炉二次烟气连续在线设备安装时间为2020年11月，比对监测结果见表 23-1~23-4,监测点位见图18。

表23-1流速比对监测结果一览表

| 流速CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSII 2020082702 | 原理 | S型皮托管法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 皮托管平行 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (m/s) | C E M S 法 (m/s) | 相对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:10~9:45 | 12.3 | 11.73 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:54~10:29 | 10.2 | 10.19 |  |  |  |
| 3 | 10:38~11:13 | 10.9 | 10.14 |  |  |  |
| 4 | 14:20~14:55 | 10.7 | 10.85 |  |  |  |
| 5 | 15:04~15:39 | 10.7 | 10.60 |  |  |  |
| 均值 |  | 11.0 | 10.70 | -2.7 | ≤±10% | 合格 |
| 平均流量(m³/h) |  | 414348 | 420465 | -- | -- | -- |

表23-2 温度比对监测结果一览表

| 温度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-LSII 2020082702 | 原理 | 铂电阻法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 热电偶法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (℃) | C E M S 法 (℃) | 绝对误差 (℃) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:10~9:45 | 52.8 | 54.09 | -- | -- | -- |
| 2 | 9:54~10:29 | 52.1 | 53.44 |  |  |  |
| 3 | 10:38~11:13 | 56.0 | 57.11 |  |  |  |
| 4 | 14:20~14:55 | 50.8 | 52.00 |  |  |  |
| 5 | 15:04~15:39 | 50.5 | 51.68 |  |  |  |
| 均值 |  | 52.4 | 53.66 | 1.3 | ≤±3℃ | 合格 |

表23-3湿度比对监测结果一览表

| 湿度CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | ZL-SD201 20120200918003 | 原理 | 阻容法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 干湿球法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (%) | C E M S 法 ( % ) | 绝对误差 (%) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:03~9:08 | 1.22 | 1.466 | -- |  | - |
| 2 | 9:47~9:52 | 1.22 | 1.546 |  |  |  |
| 3 | 10:31~10:36 | 1.51 | 1.771 |  |  |  |
| 4 | 14:13~14:18 | 1.58 | 1.592 |  |  |  |
| 5 | 14:57~15:02 | 1.63 | 1.600 |  |  |  |
| 均值 |  | 1.43 | 1.595 | 0.16 | ≤±1.5% | 合格 |

表23-4颗粒物比对监测结果一览表

| 颗粒物CEMS比对监测与评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMS 生产厂 | 中绿环保科技 股份有限公司 | 型号、编号 | SGEP-300PM 型 19171180 | 原理 | 抽取式激光前向散射法 |  |
| 参比方法 仪器名称 | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | 型号、编号 | ZR-3260D KLH-15-305 | 原理 | 重量法 |  |
| 样品编号 | 时间(时、分) | 参比方法 (mg/m³) | C E M S 法 (mg/m³) | 绝对误差 (mg/m³) | 考核指标 | 结果评定 |
| 1 | 9:10~9:45 | 2.3 | 2.23 | -- |  |  |
| 2 | 9:54~10:29 | 3.0 | 2.23 |  |  |  |
| 3 | 10:38~11:13 | 2.4 | 2.17 |  |  |  |
| 4 | 14:20~14:55 | 2.7 | 2.22 |  |  |  |
| 5 | 15:04~15:39 | 3.0 | 2.21 |  |  |  |
| 均值 |  | 2.7 | 2.21 | -0.5 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

丁排放高度

图183#转炉二次烟气废气监测点位示意图

# 二十四、比对结论

比对监测结果见表24。

表 2 4  比对监测结果表

| 序号 | 点位 | 项 目 | 比对监测数据 | 自动监测数据 | 比对 结果 | 标准限值 | 结果 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#230m² 烧结机尾 | 流速m/s | 11.7 | 11.71 | 0.1 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 69.6 | 70.38 | 0.8 | <±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 2.06 | 2.997 | 0.94 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.7 | 1.75 | -1.0 | <±5mg/m³ | 合格 |
| 2 | 1#180m² 烧结机尾 | 流速m/s | 12.0 | 11.52 | -4.0 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 62.0 | 62.21 | 0.2 | <±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 4.28 | 4.226 | -0.05 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.6 | 1.72 | -0.9 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 3 | 1#230m² 烧结机尾 | 流速m/s | 13.0 | 11.94 | -8.2 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 93.5 | 93.09 | -0.4 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 4.25 | 3.91 | -0.34 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.4 | 1.91 | -0.5 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 4 | 2×1380m³ 高炉中转站 | 流速m/s | 20.6 | 21.24 | 3.1 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 23.8 | 23.86 | 0.1 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 2.72 | 2.106 | -0.61 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.2 | 1.44 | -0.8 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 5 | 2#1380m³ 高炉中转站 | 流速m/s | 9.7 | 9.47 | -2.4 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 18.6 | 19.69 | 1.1 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.61 | 1.426 | -0.18 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 1.7 | 1.15 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 6 | 1#1380m³ 高炉矿槽 | 流速m/s | 9.8 | 10.23 | 4.4 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 21.6 | 22.79 | 1.2 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.49 | 1.829 | 0.34 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.5 | 1.57 | -0.9 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

| 序号 | 点位 | 项 目 | 比对监测数据 | 自动监测数据 | 比对 结果 | 标准限值 | 结果 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2#1380m³ 高炉矿槽 | 流速m/s | 9.3 | 9.02 | -3.0 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 31.4 | 29.11 | -2.3 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.41 | 1.079 | -0.33 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 1.7 | 1.43 | -0.3 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 8 | 1#1250m³ 高炉矿槽 | 流速m/s | 12.2 | 12.90 | 5.7 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 22.1 | 22.96 | 0.9 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 2.28 | 3.099 | 0.82 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 3.2 | 1.90 | -1.3 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 9 | 2#1250m³ 高炉矿槽 | 流速m/s | 9.9 | 10.09 | 1.9. | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 22.9 | 23.87 | 1.0 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 4.03 | 4.362 | 0.33 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.6 | 2.03 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 10 | 1#1250m³ 高炉热风炉 | 流速m/s | 4.2 | 4.40 | 4.8. | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 139.6 | 140.28 | 0.7 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含 湿 量 % | 5.05 | 5.395 | 6.8 | ≤±25% | 合格 |
|  |  | 含氧量% | 3.6~7.7 | 3.82~7.60 | 4.3 | ≤15% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.6 | 2.69 | 0.1 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 mg/m³ | 4 | 3.4 | -0.6 | ≤±17mg/m³ | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 mg/m³ | 72 | 61.8 | -14.1 | ≤±30% | 合格 |
| 11 | 2#1250m³ 高炉热风炉 | 流速m/s | 3.9 | 4.06 | 4.1 | ≤±12% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 130.9 | 132.21 | 1.3 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 3.92 | 3.901 | -0.02 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 含 氧 量 % | 4.7~8.1 | 4.57~7.43 | 9.5 | ≤15% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.8 | 2.62 | -0.2 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
|  |  | 二氧化硫 mg/m³ | 4 | 2.9 | -1.1 | ≤±17mg/m³ | 合格 |
|  |  | 氮氧化物 mg/m³ | 53 | 50.2 | -5.3 | ≤±30% | 合格 |

| 序号 | 点位 | 项 目 | 比对监测数据 | 自动监测数据 | 比对 结果 | 标准限值 | 结果 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1#1250m³ 高炉出铁场 | 流速m/s | 12.0 | 12.11 | 0.9 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 59.4 | 59.53 | 0.1 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.48 | 1.249 | -0.23 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.1 | 1.95 | -0.2 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 13 | 2#1250m³ 高炉出铁场 | 流速m/s | 14.1 | 14.75 | 4.6 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 58.5 | 57.61 | -0.9 | <±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.05 | 0.896 | -0.15 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.1 | 1.83 | -0.3 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 14 | 2×1380m³ 高炉煤粉制备 2# | 流速m/s | 32.6 | 34.37 | 5.4 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 59.6 | 60.89 | 1.3 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 5.37 | 6.042 | 12.5 | ≤±25% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 3.0 | 1.91 | -1.1 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 15 | 1#1380m³ 高炉出铁场 | 流速m/s | 12.4 | 11.29 | -9.0 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 41.8 | 42.90 | 1.1 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.26 | 1.364 | 0.10 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 1.6 | 1.68 | 0.1 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 16 | 2#1380m³ 高炉出铁场 | 流速m/s | 12.8 | 12.21 | -4.6 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 46.4 | 47.27 | 0.9 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 0.84 | 0.796 | -0.04 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.6 | 1.90 | -0.7 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 17 | 2#1380m³高 炉新增出铁场 | 流速m/s | 13.5 | 13.32 | -1.3 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 14.9 | 14.01 | -0.9 | <±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.35 | 1.187 | -0.16 | ≤±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 2.3 | 1.75 | -0.6 | ≤±5mg/m³ | 合格 |
| 18 | 3#转炉 二次烟气 | 流速m/s | 11.0 | 10.70 | -2.7 | ≤±10% | 合格 |
|  |  | 烟温℃ | 52.4 | 53.66 | 1.3 | ≤±3℃ | 合格 |
|  |  | 含湿量% | 1.43 | 1.595 | 0.16 | <±1.5% | 合格 |
|  |  | 颗粒物mg/m³ | 1 2.7 | 2.21 | -0.5 | ≤±5mg/m³ | 合格 |

经对山西晋钢智造科技实业有限公司2#230m²烧结机尾、1#180m² 烧结机尾、 1#230m² 烧结机尾、2×1380m³高炉中转站、2#1380m³高炉中转站、1#1380m³高   炉矿槽、2#1380m³ 高炉矿槽、1#1250m³高炉矿槽、2#1250m³高炉矿槽、1#1250m³     高炉热风炉、2#1250m³ 高炉热风炉、1#1250m³ 高炉出铁场、2#1250m³高炉出铁   场、2×1380m³ 高炉煤粉制备2#、1#1380m³ 高炉出铁场、2#1380m³ 高炉出铁场、  2#1380m³ 高炉新增出铁场、3#转炉二次烟气烟道安装的十八套烟气连续在线监  测系统比对监测可知：

现场仪器设备安装位置符合要求，采样位置设置正确，确认颗粒物、流速、 湿度、温度等指标满足山西省市场监督管理局《固定污染源烟气排放连续监测系 统运行维护质量控制技术规范》 (DB14/T     2051-2020)的相关要求和规定。

--报告结束--